TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Endoskopinės įrangos komplektas, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Elektrochirurgijos įrenginys – 1 vnt. | Su modulinio tipo lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų jungiamųjų kabelių jungtis |  |  |  |
| 1.1. | Būtini pjovimo režimai: |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | Monopoliarinio pjovimo režimas, skirtas endoskopinėms procedūroms | 1. Su automatine įtampos kontrole; 2. Ne mažiau 8 hemostazės efektų; 3. Maksimali galia ne mažiau 200 W; 4. Su pikinės galios arba analogiška sistema, įgalinančia pagerinti pradinę pjovimo fazę. 5. Skirtas visiems elektrai laidiems audiniams. |  |  |  |
| 1.1.2. | Monopoliarinio pjovimo režimas, skirtas endoskopinėms procedūroms | 1.Naudojamas darbui su kilpos formos elektrodais; 2.Susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo etapų; 3.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - 4.Maksimali galia ≥400 W. |  |  |  |
| 1.1.3. | Monopoliarinio pjovimo režimas, skirtas endoskopinėms procedūroms | 1. Naudojamas darbui su adatiniais elektrodais; 2.Susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo etapų; 3.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 4.Maksimali galia ≥170W |  |  |  |
| 1.2. | Būtini koaguliavimo režimai: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Monopolinis “minkšto” koaguliavimo režimas: | 1. Apsaugantis audinius nuo karbonizavimo; 2. Ne mažiau 8 hemostazės efektų; 3. Maksimali galia ne mažiau 120 W; - 4. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |  |  |
| 1.2.2. | Monopolinis “forsuoto (efektyvaus, standartinio)” koaguliavimo režimas: | 1. Ne mažiau 4 hemostazės efektų; 2. Maksimali galia ne mažiau 120 W; - 3. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |  |  |
| 1.2.3. | Bipolinis “minkšto” koaguliavimo režimas: | 1. Apsaugantis audinius nuo karbonizavimo; 2. Ne mažiau 8 hemostazės efektų; 3. Maksimali galia ne mažiau 120 W; 4. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - 5. Su automatinio starto ir automatinio sustojimo funkcijomis. |  |  |  |
|  | Būtini priedai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Kojinis jungiklis – 1 vnt. | Dviejų pedalų, su kabelius |  |  |  |
| 2.2. | Jungiamasis kabelis vienkartiniams elektrodams – 1 vnt. | Ne trumpesnis nei 5 m ilgio |  |  |  |
| 2.3. | Vienkartiniai paciento elektrodai ≥ 50 vnt. | 2-jų kontaktinių zonų, efektyvus paviršiaus plotas ne daugiau 80-90 cm². Su ekvipotencialiniu žiedu |  |  |  |
| 2.4. | Jungiamasis kabelis polipektomijos kilpoms -1 vnt. | Ne trumpesnis nei 4 m ilgio | 2 |  |  |