## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Tikro laiko PGR prietaisas | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Mikroplokštelių plovimo prietaisas | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Pipetavimo robotas | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Maža stalinė centrifūga | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Purtyklė | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Šildymo vonelė | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Ph-metras | Ne
| 8 pirkimo objekto dalis. Daugiakanalių pipečių rinkinys | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. Vienakanalių pipečių rinkinys | Ne
| 10 pirkimo objekto dalis. Pipetavimo sistema | Ne
| 11 pirkimo objekto dalis. Termomikseris | Ne
| 12 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas | Ne
| 13 pirkimo objekto dalis. Spektrofotometras | Ne
| 14 pirkimo objekto dalis. Laboratorinės svarstyklės | Ne
| 15 pirkimo objekto dalis. Analitinės svarstyklės | Ne
| 16 pirkimo objekto dalis. Šviesos šaltinių ir filtrų kubų komplektas | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. Taikoma tik 1 p.d. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). Taikoma tik 1 p.d. 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Taikoma tik 1 p.d. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Taikoma tik 1 p.d. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Taikoma tik 1 p.d.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu su kitais pirkimo dokumentais. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomai periferinei įrangai (pvz.: klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus, įskaitant techninei priežiūrai, bei techninei būklei patikrinti atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Pirkėjo raštu nustatytą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Pirkėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Tikro laiko PGR prietaisas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Tikro laiko (Real-Time) PGR aparatas, skirtas kiekybiniam nukleorūgščių įvertinimui PGR amplifikacijos metodu
3 | Bendros charakteristikos
3.1 | Bloko formatas | Pritaikytas ne mažiau 96-šulinėlių 0,1 ml PCR plokštelei (low profile) arba 96 x 0,1 ml mėgintuvėlių juostelėms
3.2 | Mėginio tūrio intervalas | Ne siauresnis kaip 10-30 µl
3.3 | Maksimalus temperatūros kitimo greitis | Ne mažesnis kaip 5 °C/s
3.4 | Vidutinis temperatūros kitimo greitis | Ne mažesnis kaip 3 °C/s
3.5 | Kaitinimo/vėsinimo konstrukcija | Peltier tipo arba lygiavertė
3.6 | Kaitinamas blogo dangtelis | Būtina
3.7 | Vidinė analizatoriaus atmintis eksperimentų išsaugojimui | Būtina
3.8 | Jungimas su valdymo kompiuteriu per įmontuotas atitinkamas jungtis | Būtina
3.9 | Konstrukcijos tipas | Stalinio tipo
3.10 | Svoris (be kompiuterio) ne didesnis kaip 30 kg | Ne daugiau kaip 30 kg
3.11 | Su lietumui jautriu ekranu | Būtina
3.12 | Autonominio analizatoriaus valdymo ir veikimo galimybė (be išorinio kompiuterio) | Būtina
4 | Temperatūros nustatymai termociklerio bloke
4.1 | Temperatūros nustatymo intervalas | Ne siauresnis kaip 30-99 °C
4.2 | Nustatytos temperatūros tikslumas | Ne prastesnis kaip +/-0,3 °C
4.3 | Temperatūros vienodumas | Ne prastesnis kaip +/- 0,4 °C
4.4 | Temperatūros gradiento ar atskirų temperatūros zonų nustatymo galimybė | Būtina
5 | Optinės detekcijos sistemos charakteristikos
5.1 | Sužadinimas | LED tipo arba lygiaverčiais šviesos šaltiniu(-iais)
5.2 | Fluorescencijos detekcijos kanalai | Nemažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 spalvos)
5.3 | Sužadinimo intervalas | Ne siauresnis kaip 455-680 nm
5.4 | Emisijos intervalas | Ne siauresnis kaip 520-725 nm
5.5 | Ne mažiau kaip 5 taikinių Multiplex tipo analizė | Būtina
5.6 | Sistemos jautrumas pakankamas 1 taikinio kopijos detekcijai reakcijos šulinėlyje | Būtina
5.7 | Ne siauresnis kaip 10 eilių dinaminis intervalas | Būtina
6 | Valdymas ir informaciniai pranešimai
6.1 | Operacinė aplinka | Windows arba lygiavertė
6.2 | Duomenų eksportas RDML formatu | Būtina
6.3 | Specializuotos programinės įrangos, skirtos įrenginio valdymui, duomenų analizės tipai | 1. PGR kiekybinis tyrimas su standartine kreive
2. Lydymosi kreivės analizė
3. Genų raiškos analizė dCq ir ddCq su galimybe apjungti duomenis iš atskirų eksperimentų failų
4. Alelių identifikavimo tyrimas
5. Galutinio taško analizė
6. Grafinis duomenų vaizdavimas
7. Statistinė duomenų analizė
7 | Duomenų eksportas ir analizė | USB jungtimi arba debesijos platformoje, arba tinklo diske
8 | Komplektacija | 1. Analizatorius (1 vnt.)
2. Papildomas specializuotos programinės įrangos komplektas tikro laiko Real-time PGR duomenų analizei su licencija (arba nemokamai) instaliuoti į darbuotojų biuro kompiuterius (1 vnt.)
3. Nešiojamo tipo kompiuteris, atitinkantis minimalius analizatoriaus gamintojo reikalavimus. Kompiuteris komplektuojamas kartu su: Microsoft Windows arba lygiaverte operacine sistema, klaviatūra, pele, Microsoft Office Home & Business arba lygiaverte sistema (1 kompl.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Mikroplokštelių plovimo prietaisas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Tinkamas mikroplokštelių formatas | 96 ir 384 šulinėlių mikroplokštelės
3 | Plovimo buferio talpų skaičius | Ne mažiau nei 3 vnt.
4 | Talpų tūriai | 1. Plovimo buferio talpos tūris ne mažesnis nei 2 litrai,
2. Atliekų talpos tūris ne mažesnis nei 4 litrai.
5 | Plovimo tūrių diapazonas | 1. 96 šulinėlių mikroplokštelė: ne siauresnis nei 50-800 μl
2.384 šulinėlių mikroplokštelė: ne siauresnis nei 20-200 μl.
6 | Plovimo antgaliai | Plovimo antgalis turi būti pritaikytas ne mažiau nei 8 šulinėlių plovimui vienu metu
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Pipetavimo robotas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Rankiniam ir pusiau automatiniam skysčių išpilstymui SBS arba lygiaverčio tipo plokštelėse.
3 | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 95 kanalai
4 | Tūrio diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 5 - 100 µL
5 | Pipetavimo režimai | 1. Tiesioginis pipetavimas (angl. Pipette/Manual Pipet)
2. Režimas klampiems skysčiams (angl. Reverse Pipette)
3. Vienu metu atliekami keli dozavimai (angl. Repeat/Multi-Dispense)
4. Pipetavimas ir maišymas (angl. Pipette & Mix/Mixing mode)
5. Skiedimas ir maišymas (angl. Dilute & Mix/Sample Dilute)
6. Skiedimas keliuose šulinėlius (angl. Serial Dilution)
6 | Ekranas | Splavotas ekranas prietaiso valdymui
7 | Plokštelių formatai | Įrenginys pritaikytas darbui su 96 ir 384 šulinėlių plokštelėmis
8 | Automatinis antgalių atpažinimas | Būtina
9 | Komplektacija | 1. Pipetavimo sistema (1 vnt.)
2. Dviejų pozicijų stalelis (1 vnt.)
3. Antgaliai pritaikyti siūlomos sistemos tūriui (ne mažiau kaip 1900 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Maža stalinė centrifūga
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Eppendorf ar lygiaverčio tipo, 1,5 mL tūrio mėgintuvėlių vorteksavimui ir centrifugavimui
3 | Automatinis sustojimas atidarius dangtelį | Būtina
4 | Darbo rėžimai | 1. Nuolatinis
2. Impulsinis
5 | Komplektacija | 1. Mikrocentrifūga (1 vnt.)
2. Priedas ne mažiau 12 vnt. 1,5 mL, Eppendorf ar lygiaverčio tipo mėgintuvėlių centrifūgavimui (1 vnt.)
3. Priedas ne mažiau 16 vnt. 0,2 mL, Eppendorf ar lygiaverčio tipo mėgintuvėlių centrifūgavimui (1 vnt.)
4. Maitinimo blokas (1 vnt.)
|  | Kiekis | 9
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Purtyklė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Purtyklė (vorteksas) skysčių maišymui mėgintuvėliuose
3 | Maksimalus sukimosi dažnis | Ne mažiau kaip 3000 rpm
4 | Greičio reguliavimas | Su greičio reguliavimo rankenėle arba lygiaverčiu būdu
5 | Mėgintuvėlių tipas | Suderinamas su 1,5 ml Eppendorf tipo ir 50 ml (28 mm diametro) centrifuginiais mėgintuvėliais
6 | Maišymo paviršiaus platforma | Pagaminta iš gumos, silikono ar lygiavertės medžiagos
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Šildymo vonelė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Laboratorinė vandens vonelė skysčių (tirpalų, ląstelių terpės) pašildymui
3 | Tūris | ≥ 5l
4 | Vidinės kameros medžiaga | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
5 | Ekranas, skirtas temperatūros rodymui | Būtina
6 | Maksimali temperatūra | Ne mažiau kaip 95 °C
7 | Temperatūros stabilumas | Ne didesnis nei ± 0.1°C
8 | Laikmatis | Būtina
9 | Temperatūros valdiklis | Būtina
10 | Dangtis | Komplektuojama kartu su permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos dangčiu
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Ph-metras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Įrenginys skirtas matuoti matuoti vandenilio jonų koncentraciją (pH)
3 | pH matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone kaip -2.00 - +20.00
4 | Mažiausias pH reikšmės pokytis | Ne daugiau kaip 0.01
5 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone kaip -5 °C - +100 °C
6 | Kalibracijos rėžimai | 1. Automatinė kalibracija
2. Rankinė kalibracija
7 | Kalibracijos taškai | Galimybė atlikti kalibraciją ne mažiau kaip keturiuose taškuose
8 | Ekrane pateikiami duomenys | 1. Matuojamo tirpalo pH
2. Temperatūra
3. Matavimo stabilumas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS8
8 pirkimo objekto dalis. Daugiakanalių pipečių rinkinys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Suderinamumas | Visos pipetės turi būti technologiškai suderinamos su VUL SK naudojamais pipečių antgaliais Rainin LTS
3 | Daugiakanalė pipetė nr. 1 (1 vnt.) | 1. Mechaninė
2. Ne mažiau kaip 12 kanalų
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 0.5 µL – 10 µL ± 0.5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.05 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 2% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 2,5% ties mažiausia matavimo riba
4 | Daugiakanalė pipetė nr. 2 (1 vnt.) | 1. Mechaninė
2. Ne mažiau kaip 12 kanalų
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 20 µL – 200 µL ± 5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.2 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 2% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 2,5% ties mažiausia matavimo riba
5 | Daugiakanalė pipetė nr. 3 (1 vnt.) | 1. Mechaninė
2. Ne mažiau kaip 12 kanalų
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 20 µL – 300 µL ± 5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.5 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 2% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 2,5% ties mažiausia matavimo riba
6 | Komplektacija | 1. Daugiakanalė pipetė nr. 1 (1 vnt.)
2. Daugiakanalė pipetė nr. 2 (1 vnt.)
3. Daugiakanalė pipetė nr. 3 (1 vnt.)
4. Karuselinis stovas, pritaikytas laikyti ne mažiau kaip 4 vnt. pipečių (10 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS9
9 pirkimo objekto dalis. Vienakanalių pipečių rinkinys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Suderinamumas | Visos pipetės turi būti technologiškai suderinamos su VUL SK naudojamais pipečių antgaliais Rainin LTS
3 | Vienakanalė pipetė nr. 1 (1 vnt.) | 1. Elektroninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 100 µL – 1000 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 1 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,5% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3,5% ties mažiausia matavimo riba
4 | Vienakanalė pipetė nr. 2 (1 vnt.) | 1. Elektroninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 20 µL – 300 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.5 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,5% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3,5% ties mažiausia matavimo riba
5 | Vienakanalė pipetė nr. 3 (1 vnt.) | 1. Elektroninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 10 µL – 100 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.3 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,5% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3,5% ties mažiausia matavimo riba
6 | Vienakanalė pipetė nr. 4 (1 vnt.) | 1. Elektroninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 0.5 µL – 10 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.03 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,5% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3,5% ties mažiausia matavimo riba
7 | Komplektacija | 1. Vienakanalė pipetė nr. 1 (1 vnt.)
2. Vienakanalė pipetė nr. 2 (1 vnt.)
3. Vienakanalė pipetė nr. 3 (1 vnt.)
4. Vienakanalė pipetė nr. 4 (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS10
10 pirkimo objekto dalis. Pipetavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemą sudarančios dalys | 1. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 1
2. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 2
3. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 3
4. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr.4
4. Antgalių dėžutės
5. Stovas pipetėms
3 | Suderinamumas | Visos pipetės turi būti technologiškai suderinamos su VUL SK naudojamais pipečių antgaliais Rainin LTS
4 | Techniniai reikalavimai vienakanalei pipetei nr. 1 | 1. Mechaninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 2 µL – 20 µL ± 0.5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.05 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 2,0% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 7,5% ties mažiausia matavimo riba
5 | Techniniai reikalavimai vienakanalei pipetei nr. 2 | 1. Mechaninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 20 µL – 200 µL ± 5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.5 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,0% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 2,5% ties mažiausia matavimo riba
6 | Techniniai reikalavimai vienakanalei pipetei nr. 3 | 1. Mechaninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 100 µL – 1000 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 5 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 0,6% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3% ties mažiausia matavimo riba
7 | Techniniai reikalavimai vienakanalei pipetei nr. 4 | 1. Mechaninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 0.1 µL – 2 µL ± 0.1 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.005 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 6% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 12% ties mažiausia matavimo riba
8 | Komplektacija | 1. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 1 (20 vnt.)
2. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 2 (20 vnt.)
3. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 3 (20 vnt.)
4. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 4 (10 vnt.)
5. Antgalių dėžutės (20 vnt.)
6. Magnetinis laikiklis pipetėms (60 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS11
11 pirkimo objekto dalis. Termomikseris
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Temperatūros nustatymo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo +5 °C iki +100 °C
3 | Temperatūros palaikymo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 15 °C žemiau aplinkos temperatūros iki +100 °C
4 | Maišymo greičio diapazonas | 250-1500 rpm ± 100 rpm
5 | Temperatūros tikslumas prie +37°C | Ne didesnis įvertis nei +/- 0,5 °C
6 | Programuojamas laikmatis | Programuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 8 val.
7 | Laikmatis su garsiniu įspėjimo signalu | Būtina
8 | Ekranas | LCD arba lygiaverčio tipo ekranas
9 | Komplektacija | 1. Termomikseris (1 vnt.)
2. Modulinis blokelis su 24 vietų x 1,5 ml mėgintuvėliams (1 vnt.)
3. Modulinis blokelis su 8 vietų x 15 ml mėgintuvėliams (1 vnt.)
4. Modulinis blokelis su 4 vietų x 50 ml mėgintuvėliams (1 vnt.)
|  | Kiekis | 4
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS12
12 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemą sudaro | 1. Mikroskopas
2. Skaitmeninė kamera su ekranu
3. Vaizdų apdorojimo programinė įranga
1 | Mikroskopo techniniai parametrai
1.1. | Optinė sistema | Begalybės ar analogiškos klasės optinė sistema
1.2. | Fokusavimo sraigtai | Grubaus ir smulkaus fokusavimo sraigtai
1.3. | Tubusas | 1. Trinokuliarinis tubusas, okuliarų pasvirimo kampas intervale nuo 25 iki 35 laipsnių.
2. Minimalus reguliuojamas tarpvyzdinis atstumas - ne daugiau 55 mm.
3. Maksimalus reguliuojamas tarpvyzdinis atstumas - ne mažiau 70 mm.
4. Vaizdo kelio parinkimas – ne mažiau 2 padėtys (pvz. 100:0, 50:50)
1.4. | Okuliarai | 1. Ne mažiau nei 2 vnt
2. Ne prasčiau nei 10x didinimas
3. Regos laukas ne mažiau nei 20 mm
4. Dioptrijų korekcija abiems okuliarams
1.5. | Revolveris | Ne mažiau nei 5-iems objektyvams
1.6. | Objektyvai
1.6.1. | Objektyvas 4x | 1. Ne žemesnės klasės nei Plan Fluor
2. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,12
3. Darbinis atstumas ne mažiau nei 14 mm
1.6.2. | Objektyvas 10x | 1. Ne žemesnės klasės nei Plan Fluor
2. Skirtas darbui su dengiamuoju stikleliu
3. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,28
4. Darbinis atstumas ne mažiau nei 10 mm
1.6.3 | Objektyvas 40x | 1. Ne žemesnės klasės nei Plan Fluor
2. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,70
3. Darbinis atstumas ne mažiau nei 0,32 mm
4. Su spyruokline apsauga nuo mechaninio objektyvo pažeidimo
1.6.4. | Objektyvas 100x | 1. Ne žemesnės klasės nei Plan Fluor
2. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 1,2
3. Darbinis atstumas ne mažiau nei 0,11 mm
4. Skirtas darbui su imersine alyva
5. Su spyruokline apsauga nuo mechaninio objektyvo pažeidimo
1.7. | Pozicionavimo stalas | Mechaninis X-Y slankiojantis stalelis
1.8. | Laikiklis | Tinkantis ne mažiau nei dviems objektiniams stikleliams
1.9. | Kondensorius | 1. Reguliuojamo aukščio Abbe kondensorius
2. N.A. ne mažiau nei 1,20
3. Su vieta tamsaus ir fazių kontrasto stikleliams
1.10. | Fluorescencinis filtrų priedas | Na mažiau kaip 4 vietų besisukantis filtrų priedas
1.11. | Fluorescenciniai filtrai | 1. Mėlynas
2. Žalias
1.12. | LED apšvietimas iš apačios | Ne silpnesnis nei 3W
2 | Skaitmeninė kamera su ekranu (turi būti suderinama su mikroskopu ir programine įranga)
2.1. | Paskirtis | Mikroskopijos mėginių vaizdų registravimui
2.2. | Skyra | Ne mažiau nei 7 MP
2.3. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau nei 55 db
2.4. | Pikselio dydis | Ne didesnis nei 1,6µm x 1,6µm
2.5. | Raiška | Ne prastesnė nei 3840x2160 pikselių
2.6. | Ekrano dydis | Ne mažesnis nei 12 colių
2.7. | Minimalus šviesos išlaikymas | Ne daugiau nei 0,06 ms
2.8. | Maksimalus šviesos išlaikymas | Ne mažiau ne 800 ms
2.9. | Galimybė pajungti prie kompiuterio | Būtina
2.10. | Priedai | 1. USB ir HDMI kabeliai
2. Kalibravimo plokštelė
3. Pelė
4. SD atminties kortelė, ne mažiau nei 16 GB
5. Programinė įranga
3 | Vaizdų apdorojimo programinė įranga (turi būti suderinama su kamera ir monitoriumi)
3.1. | Paskirtis | Skaitmeninės kameros valdymui, vaizdų saugojimui, registravimui, matavimams, vaizdų gerinimo funkcijoms.
3.2. | Funkcionalumas | 1. Filmavimas
2. Galimybė matuoti atstumą vaizduose
3. Mastelio žyma
4. Automatinis ląstelių skaičiavimas išorine gamintojo programa.
3.3. | Veikimas | Programa turi veikti su Win 10 arba naujesnėmis Windows operacinėmis sistemomis.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS13
13 pirkimo objekto dalis. Spektrofotometras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis
3 | Matavimo principai | Mėginio koncentracija matuojama kiuvetėje
Mėginio koncentracija matuojama detekcijos stalelio
4 | Sistemą sudaro | 1. Spektrofotometras
2. Programinė įranga duomenų apdorojimui
3. USB laikmena arba jungtis su kompiuteriu
6 | Techniniai reikalavimai spektrofotometrui
6.1 | Minimalus mėginio tūris | Ne daugiau kaip 1 µl.
6.2 | Šviesos šaltinis | Ksenoninis arba lygiaverčio tipo apšvietimas
6.3 | Linijinis CCD detektorius | 1. Būtina
2. Bangos ilgio diapazonas ne siauresnis nei kad 190 - 840 nm
6.4 | Ekranas | 1. Spalvotas
2. Liečiamas
6.5 | Sugerties matavimo diapazonas | Fotometrinis diapazonas ne siauresnis kaip 0,015–550 A
6.7 | DNR (dsDNA) aptikimo riba | 1. Mažiausia aptinkama koncentracija turi būti ne didesnė kaip 2 ng/µL
2. Maksimali aptinkama koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 27 000 ng/µL
6.8 | Baltymų (A280) matavimo diapazonas | Matavimo diapazonas ne siauresnis nei kad 0,05 mg/mL - 200 mg/mL
6.9 | Matavimo laikas | ≤ 10 s.
6.10 | Matavimo režimai | 1. UV–Vis spektrofotometrija
2. Mikrotūrio analizė
3. DNR / RNR koncentracija
4. Baltymų koncentracija
5. OD600 matavimas (bakterijų tankio matavimas)
6. Spektrinis skenavimas
6.11 | Duomenų saugojimas | Galimybė duomenis saugoti USB laikmenoje arba perkelti į kompiuterį
7 | Komplektacija | 1. Spektrofotometras (1 vnt.)
2. Programinė įranga ir USB laikmena (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS14
14 pirkimo objekto dalis. Laboratorinės svarstyklės
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Maksimali apkrova | ≥ 4000 g
3 | Matavimo padalos vertė | 0,01 g
4 | Matavimo lėkštutės dydis | ≥ 300 cm2
5 | Stabilizavimo laikas | Ne daugiau kaip 3 s.
6 | Lineariškumas | ≤ 0.02 g
7 | Taravimo režimas | Būtinas
8 | Skaitmeninis ekranas svėrimo rezultatų rodymui | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS15
15 pirkimo objekto dalis. Analitinės svarstyklės
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Su permatomo plastiko/stiklo ar lygiavertės medžiagos apsaugine kamera
3 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 100 gramų
4 | Matavimo lėkštutės dydis | ≥ 25 cm2
5 | Matavimo padalos vertė | ≤ 0.1 mg
6 | Stabilizavimo laikas | Ne daugiau kaip 3 s.
7 | Lineariškumas | ≤ 0.2 mg
8 | Taravimo režimas | Būtinas
9 | Skaitmeninis ekranas svėrimo rezultatų rodymui | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS16
16 pirkimo objekto dalis. Šviesos šaltinių ir filtrų kubų komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Suderinamumas | Komplektas turi būti technologiškai suderinamas su VUL SK naudojamu Cytation 7 fluorescentiniu plokštelių skaitytuvu.
3 | RFP baltymo filtrų kubas | 1. Centrinis sužadinimo bangos ilgis 531±5 nm
2. Šviesos pralaidumas (spektro plotis) sužadinimo bangai 40±5 nm
3. Centrinis emisijos bangos ilgis 593±5 nm
4. Šviesos pralaidumas (spektro plotis) emisijos bangai 40±5 nm
4 | CY5 dažo filtrų kubas | 1. Centrinis sužadinimo bangos ilgis 628±5 nm
2. Šviesos pralaidumas (spektro plotis) sužadinimo bangai 40±5 nm
3. Centrinis emisijos bangos ilgis 685±5 nm
4. Šviesos pralaidumas (spektro plotis) emisijos bangai 40±5 nm
5 | Šviesos šaltinis RFP baltymo filtrų kubui | 1. Suderinamas su komplekte pateiktu RFP baltymo filtrų kubu
2. LED šviesos tipo
6 | Šviesos šaltinis CY5 dažo filtrų kubui | 1. Suderinamas su komplekte pateiktu CY5 dažo filtrų kubu
2. LED šviesos tipo
7 | Komplektacija | 1. RFP baltymo filtrų kubas
2. CY5 dažo filtrų kubas
3. Šviesos šaltinis RFP baltymo filtrų kubui
4. Šviesos šaltinis CY5 dažo filtrų kubui
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne