KLAUSIMYNAS

OPERACINIAI STALAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OPERACINIAI STALAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Operacinių stalų (2vnt.) konstrukcinis išpildymas: | - Stalas yra mobilus, su ratais arba operacinio stalo platforma, lengvai transportuojamas naudojant specialų vežimėlį - Darbinėje padėtyje darbinis stalas stabilizuojamas specialiomis atramomis, nuleistomis nuo stalo pagrindo, stabilizuojant stalą; 3. Stalo aukščio, kampų ir nuolydžio padėčių reguliavimas yra elektrohidraulinis; 4. Operacinio stalo valdymas: - Laidinis pultas kurį esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip bevielį valdymo pultą (2 vnt.); - Integruotas į stalą arba pakabinamas ant stalo valdymo pulto. - Kojinio pedalo pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai) |  |
| - 2. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys | Ilgis ne mažesnis kaip 200 cm; Plotis (įskaitant šoninius bėgius) ne didesnis kaip 63 cm. |  |
|  | Baterijos indikatorius rodomas rankiniame pultelyje ir stalo integruotame valdymo skydelyje | Būtina |  |
| - 3. | Reikalavimai stalviršiui: | 1. Susideda iš atskirų skirsnių: - Galva; - Nugaros prailginimo; - Sėdmenys; - Kojų dalis 2. Galvos ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties priedai; 3. Galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai; 4. Europos tipo bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti; 5. Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams per visą ilgį – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgeno spinduliams atsparioje stalviršio dalyje, eksponuojamoje (veikiančioje) rentgeno spinduliais |  |
| - 4. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams; 2. Pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos; 3. Atsparus dezinfekavimo priemonėms; 4. Čiužinio storis ne mažesnis kaip 80 mm. 5. Čiužinio savybės padeda išvengti hipotermijos |  |
| - 5. | Stalviršio padėties reguliavimas: | 1. Trendelenburgo padėtis ≥ 25°; 2. Atvirkštinė Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 3. Lateralinė pozicija ≥ ±20°; 4. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 600 mm iki 1050 mm; 5. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 6. Motorizuotas išilginis stalviršio poslinkis ne mažesnis kaip 300 mm |  |
|  | Elektro-hidraulinė sistema | Aukščiui, išilginio poslinkio, pasvirimo kampams, pozicijoms reguliuoti. |  |
| - 9. | Didžiausia leistina gamintojo darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 450 kg. |  |
| - 10. | Kartu su operaciniu stalu pridedami priedai: |  |  |
| 9.1 | Galvos segmentas/atrama – 2 vnt. | 1. Reguliuojamas rankiniu būdu; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ribose nuo –25° iki +25° |  |
| 9.2 | Nugaros prailginimo segmentas - 2 vnt. | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –40° iki +70°. |  |
| 9.3 | Kojų sekcija/segmentas – 2 kompl. | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone nei –90° iki +80°; 3. Kojų sekcijų padėtis reguliuojama atskirai kiekvienai kojai. Reguliavimas - rankiniu, automatiniu arba pneumatiniu būdu; |  |
| 9.4. | Lankas anesteziologo zonai atskirti – 2 vnt. | 1. Pridedamas prie operacinio stalo; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. L formos; 4. Reguliuojamas aukštis ir ilgis (per stalviršį). |  |
| 9.5 | Rankos atrama – 3 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Padengta minkšta danga; 3. Su rankos fiksavimo diržu (-ais). |  |
| 9.6 | Reguliuojamo aukščio rankos atrama – 1 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Padengta minkšta danga; 3. Su laisvai šarnyrine alkūninio guolio konstrukcija visomis kryptimis, turinčia bent tris šarnyrines alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei deformacijos kampą; 4. Atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku; 5. Visos konstrukcijos padėtį greitai užfiksuoja vienas centrinis fiksavimo mechanizmas. |  |
| 9.7 | Galvai padėti skirtas gelinis padukas – 2 vnt. | 1. Pasagos formos |  |
| 9.8 | Šoninė atrama - 2 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Reguliuojamo aukščio ir pločio; 3. Su paminkštinimu; |  |
| 9.9. | Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 vnt | 1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Plokščios; 3. Padengtas minkšta danga; 4. Reguliuojamo aukščio, atstumo nuo stalviršio krašto 5. Padengtos minkšta danga; 6. Išmatavimai: 120x170 ± 5 mm (1 vnt.) |  |
| 9.10 | Kojų laikikliai skirti GYN/URO – 1 kompl. | 1. Goepel tipo kojų laikikliai (pora); 2. Reguliuojami aukštyje ir kampu; 3. Su paminkštinimu; 4. Pridedami diržai kojoms fiksuoti. |  |
| 9.11 | Nugarinė dalis skirta atlikti pečių operacijoms – 1 kompl. | 1. Sudarytas iš ne mažiau kaip 3 nugaros dalių 2. Su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties 3. Skirti daugkartiniam naudojimui; |  |
| 9.12 | Galvos laikiklis – 1 vnt. | 1. Galvos laikiklis skirtas fiksuoti galvai atliekant pečių operacijas |  |
| 9.13 | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys – 1 vnt. | 1. Tinkamas naudoti menisko operacijoms; 2. Su reguliavimo galimybėmis kelio ir kojos padėčiai keisti; |  |
| 9.14 | Paminkštinimai, naudojami po kulšnimi – 2 kompl. | 1. Pagaminti iš gelio |  |
| 9.15 | Skysčių surinkimo indas – 1 komp. | 1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Sudarytas iš dubens arba kibirėlio bei vamzdžio skysčių nubėgimui |  |
| 9.16 | Neurochirurginiams priedams tvirtinti skirtas adapteris – 1vnt. | 1. Tvirtinamas operacinio stalo galvinėje dalyje 2. Galimybė ant jo tvirtinti „Mayfiel“ rėmą |  |
| 9.17 | Operacinio stalo prailginimo segmentas skirtas gerai C lanko prieigai – 1 vnt. | - Tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio arba į patį operacinį stalą - Pralaidus rentgeno spinduliams; - Priedo matmenys ≥ 520 mm plotis, ≥ 1155 mm aukštis |  |
| 9.18 | „Kneeling“ (klupėjimo padėties) sistema - 1 vnt. | 1. Priedas skirtas paciento klūpėjimo padėčiai nustatyti 2. Padėties nustatymas naudojant reguliuojamo aukščio atramą 3. Rankinis blauzdų atramos reguliavimas rankine alkūnine svirtimi |  |
| 9.19 | „Mayfield“ rėmas neurochirurginėms operacijoms – 1 vnt. | 1. Rėmas turi užtikrinti tvirtą galvos fiksavimą trijuose taškuose. 2. Turi būti reguliuojamas visomis kryptimis, leidžiantis tiksliai nustatyti galvos padėtį. 3. Pagamintas iš tvirtos, sterilizuojamos medžiagos, tinkamas neurochirurginėms operacijoms. |  |
| 9.20 | Rankos suvaržymo (tvirtinimo) manžetė – 1 vnt. | - Skirta rankos fiksavimui - Su rankos tvirtinimo dirželiu - Dirželis gali būti nuimamas ir skalbiamas |  |
| 9.21 | Priedų tvirtinimo mazgas – 6 vnt. | 1. Skirtas priedams tvirtinit. 2. Turi būti suderinamas su standartiniu (EU) šoniniu bėgeliu. |  |
| 9.22 | Diržas kūnui – 2 vnt. | 1. Skirtas paciento kūno fiksavimui operacijos metu. 2. Turi būti reguliuojamo ilgio |  |
| - 11. | Įrangos pristatymas ir montavimas | Į siūlomą kainą įskaičiuotos įrangos pristatymo, iškrovimo, įrangos transportavimo į montavimo vietą, pakavimo medžiagų, likusių po montavimo, įrengimo, išvežimo (šalinimo) išlaidos. |  |
| - 12. | Vartotojų mokymas | Vartotojų mokymas naudotis įranga yra įtrauktas į pasiūlymo kainą. |  |
| - 13. | Techninio personalo mokymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicinos techninio tarnybos inžinierių parengimas atlikti pogarantinę įrangos priežiūrą. |  |
| - 14. | Su įranga pateikiami dokumentai | 1. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Paslaugų dokumentai lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir (arba) atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Montavimo instrukcijos; - Funkcionalumo tikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išmontavimo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodiško techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo ir (arba) kalibravimo instrukcijos (taikomos, jei šias procedūras numato siūlomos įrangos gamintojas); Programinė įranga, paslaugų slaptažodžiai ir techninės įrangos "raktai", skirti b, c, d, d, e, h ir i punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šiuos įrankius pateikia siūlomos įrangos gamintojas). |  |
| - 15. | Garantijos terminas | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |  |
| - 16. | CE | Reikalingas. Prie pasiūlymo turi būti pridėta galiojančio dokumento, pažymėto CE ženklu (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija), kopija. |  |  |
| - 17. | Galimybė įsigyti originalių (arba lygiaverčių) atsarginių dalių | Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įsigyti originalias (ar lygiavertes) siūlomos prekės atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (nurodykite konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai originalios (ar lygiavertės) siūlomos prekės atsarginės dalys negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai dėl objektyvių priežasčių ( reikalingas atitinkamas tiekėjo ir (arba) gamintojo patvirtinimas). Pastaba: reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo žaliuosiuose pirkimuose tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |