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   Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė                                                                                            
     (Adresatas (perkančioji organizacija))


PASIŪLYMAS
DĖL STERILIZACIJOS KONTROLĖS, PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ

                 ____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas 
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



  





Numatomi subtiekėjai:
  /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us):
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) šiose pirkimo sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki Sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu tolimesnis pirkimo vykdymas tampa apsunkintas/neleistinas, tame tarpe, jei atsirado ir aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, perkančioji organizacija nebus mums jokiu būdu atsakinga.

4. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Mes siūlome šią (-ias) prekę (-es):
Pastaba. Pildoma, tik dalis, dėl kurios tiekėjas teikia pasiūlymą.

1 dalis. Sterilizacijos garais ir etileno oksidu  kontrolės priemonės
	Eilės Nr.
	Perkama priemonė
	Reikalaujami
parametrai
	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas,
gamintojas
	1 vnt. kaina,
Eur be PVM
	Perkamas maksimalus kiekis
	Bendra  kaina, Eur be PVM

	1.1.
	1 tipo proceso (išorinis) cheminis indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai

	- Indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui;
- Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipi etiketė;
- Indikatorius klijuojamas ant paketų paviršių;
- Ypač stiprios fiksacijos, nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais; 
- Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 eilės) (vienoje eilėje telpa ne mažiau kaip 12 simbolių);
- Ant indikatoriaus turi būti gamintojo pavadinimas žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas, nuoroda į sterilizacijos būdą.
-  Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1  (1 tipo) reikalavimus.
- Indikatorius (išmatavimai: 3cmx2cm±5mm) turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentus: įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus ir kt. paciento dokumentus po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų;
- Indikatoriai turi būti susukti į ritinius (700-1000 vnt. viename ritinyje);
- Indikatoriai turi tikti naudoti su kartu suteikiamu rankiniu spausdintuvu:
1 rankinis spausdintuvas 1 tipo cheminiams proceso indikatoriams žymėti ir klijuoti ant sterilizuojamų paketų paviršių (turi turėti 3 informacines eilutes, viena eilutė turi spausdinti ir skaičius, ir raides) turi būti suteikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu;
-Rankinio spausdintuvo rašalo (atsparaus sterilizacijos agentui, po sterilizacijos užrašai lieka ryškūs, įskaitomi, neišblunka, išlieka stabilūs ne trumpiau 3 metus ) kasetės turi būti tiekiamos pagal poreikį (perkamų indikatorių pakuočių  kiekį) ir įskaičiuotos į kainą.
	
	
	72000 vnt..
	




	1.2.
	1 tipo proceso (išorinis) cheminis indikatorius etileno oksido sterilizacijai

	-Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1  (1 tipo)  dalies reikalavimus.
- Indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui sterilizuojant EO;
-Indikatorius turi tikti etileno oksido sterilizatoriams, sterilizacijos procesui .
-Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, kuri lengvai atspausdinama rankiniu spausdintuvu. 
-Indikatorius klijuojamas ant paketų paviršių.
-Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas (EO), aiškus žodinis indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos, gamintojo pavadinimas;
-Indikatoriai turi būti susukti į ritinius (700 - 1000 vnt.), vieno indikatoriaus matmenys 30 mm (± 5mm) x 20 mm (±5mm) (pritaikyti ligoninės dokumentacijai tvarkyti). 
-Ant cheminio indikatoriaus  turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti: 3 eilutės, viena eilutė turi talpinti ne mažiau kaip 10 ženklų (raidės ir skaičiai).
- Indikatoriai turi tikti naudoti su kartu suteikiamu rankiniu spausdintuvu:
1 rankinis spausdintuvas 1  tipo cheminiams proceso indikatoriams žymėti ir klijuoti ant sterilizuojamų paketų paviršių (turi turėti 3 informacines eilutes, viena eilutė turi spausdinti ir skaičius, ir raides) turi būti suteikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu;
-Rankinio spausdintuvo rašalo (atsparaus sterilizacijos agentui, po sterilizacijos užrašai lieka ryškūs, įskaitomi, neišblunka, išlieka stabilūs ne trumpiau 3 metus) kasetės turi būti tiekiamos pagal poreikį (perkamų indikatorių pakuočių  kiekį) ir įskaičiuotos į kainą.
	
	
	3000 vnt.
	

	1.3.
	Sterilizacijos krovinio registracijos kortelių žurnalas

	-Parengtas pagal įstaigos naudojamas sterilizacijos kontrolės priemones,atitinkantis įstaigos nustatytas sterilizacijos kontrolės priemonių dokumentavimo procedūras.
-Žurnalą turi sudaryti ne mažiau 60 kortelių.
-Viena kortelė skirta ne mažiau kaip 8 sterilizacijos ciklams.
-Kortelėje turi būti numatyta vieta nuotėkio testo rezultatams įrašyti.
-Kortelėje turi būti numatyta vieta Bowie-Dick testo rezultatams įrašyti ir testams įklijuoti - 3 eilutės.
	
	
	15 vnt.
	

	1.4.
	2 tipo krovinio partijos kontrolės cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius  
sočiųjų vandens garų sterilizacijai

	-Indikatoriai siūlomi kartu su specialiam  įstaigos  kroviniui (įkrovai) pritaikytu sterilizacijos proceso išbandymo įtaisu;
-Indikatorius su  išbandymo įtaisu turi tikti didžiųjų frakcionuoto vakuumo garų sterilizatorių, atitinkančių LST EN 285 standarto reikalavimus, krovinio kontrolei atlikti.
- Indikatorius ir  imitacinis įtaisas turi sudaryti vieningą krovinio kontrolės sistemą, pritaikytą,  patvirtintiems specifiniams įstaigos medicinos prietaisų kroviniams (mišrioms, akytų,  kompleksinių, mikroinvazinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių medicinos prietaisų įkrovoms) kontroliuoti (pateikti patvirtinimo protokolus, išduotus notifikuotos ES laboratorijos).
- Indikatorius su specialiai jam pritaikytu įtaisu, imituoja sunkiausias sterilizavimo sąlygas darbo kameroje.
-Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 (2 tipo) reikalavimus.
-Krovinio išbandymo įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas,  ant įtaiso turi būti įskaitomai atliktas gamintojo ženklinimas (prietaiso pavadinimas, gaminio indentifikatorius); atsparus sterilizacijai garais;
- Suteikti panaudai krovinio sterilizacijos proceso išbandymo įtaisus ne mažiau 2 vnt., reikalingus užtikrinti  ne mažiau kaip 3000 sterilizacijos sočiaisiais garais ciklų;
- Į išbandymo įtaisą dedamas tas pats  indikatorius turi būti skirtas visiems ligonėje naudojamiems sterilizacijos procesams134 C - 3,5 min ir 121C-15 min. 
- Kontrolės rezultatai įvertinami, iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui;
- Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami: turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1, 2 tipo, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris).
- Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsaugančiu nuo išblukimo sluoksniu, dažų spalva, po  sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus;
- Indikatoriaus juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus be klijų; 
-Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
-Pateikti atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.
	
	
	4500 vnt.
	

	1.5.
	2 tipo krovinio kontrolės cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius etileno oksido sterilizacijai
	-2 tipo specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai turi tikti naudoti etileno oksido sterilizatoriuose, EO procesui.
-Indikatoriai siūlomi kartu su specialiam  įstaigos  kroviniui (įkrovai) pritaikytu/patvirtintu  proceso išbandymo įtaisu, imituojančiu sunkiausias sterilizavimo sąlygas darbo kameroje. 
-Indikatoriai ir imitacinis įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą.
- Imitacinis įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas, kad indikatorius su juo  sudaro vieningą sistemą, ir suteikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu.
-Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus, atitikti LST EN ISO 11140-1 (2 tipo) reikalavimus.
- Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu, turi nedrėkti, dažų spalva nepakisti ne mažiau kaip 3 metus.
-Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus  nenaudojant klijų; 
- Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami: ant indikatoriaus turi būti nurodyta naudojimo paskirtis, gamintojo pavadinimas arba ženklas, o ant indikatorių lakšto: paskirtis, atitiktis standartui ir tipas (EN ISO 11140-1 tipas 2), gamintojo pavadinimas, žodinis spalvos pasikeitimas, identifikacinis numeris, informacija apie esamų indikatorių kiekį lakšte. 
- Ant išorinės pakuotės turi būti nurodyta indikatoriaus paskirtis, tipas, gamyklinis serijos numeris, galiojimo data, atitiktis standartui, sterilizacijos proceso parametrai.
-Supakuota laikantis aseptikos  reikalavimų, dviguboje pakuotėje, vidinė pakuotė turi būti iš plastiko, apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų.
Pateikti gamintojo naudojimo instrukciją, spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
Pateikti atitikties deklaracijas nurodytam standartui.
	
	
	100 vnt.
	

	1.6.
	Bowie - Dick indikatorius

	-Indikatoriai siūlomi kartu su imitaciniu Bowie-Dick  įtaisu  testui atlikti.
- Bowie & Dick indikatoriaus ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą, imituojančią Bowie ir Dick kontrolinį paketą (7 kg standartinę Bowie ir Dick audeklo (medvilnės) pakuotę), skirtą naudoti didžiuosiuose frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285 standarto reikalavimus.
-Bowie-Dick išbandymo įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas: pavadinimas, artikelio Nr.,  gamintojo pavadinimas); įtaisas atsparus sterilizacijai garais, turi atlaikyti ne mažiau kaip 1000 sterilizacijos sočiaisiais garais ciklų.
- Suteikti 2 vnt. Bowie-Dick išbandymo įtaisus panaudai. 
-Indikatorius – 2 tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius. 
- Indikatorius turi rodyti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą. 
-Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami - turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., , gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasė, spalvos pasikeitimas, testo pavadinimas (Bowie-Dick), gamybinės partijos numeris).
- Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu (po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus); 
- Indikatoriaus juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus ir patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų;
-Atitinka LST EN 285, LST EN ISO 11140-1 (2 tipas), LST ISO 11140-4 reikalavimus.
- Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
-Pateikti atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.
	
	
	1000 vnt.
	

	Viso kaina be PVM, Eur:
	

	PVM, Eur:
	

	Viso kaina su PVM, Eur:
	


1 dalies pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

2 dalis. Sterilizuojamų gaminių pakavimo priemonės ir jų priedai
	Eilės Nr.
	Perkama priemonė
	Reikalaujami
 parametrai
	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas, 
gamintojas
	1 vnt. kaina,
Eur be PVM
	Perkamas maksimalus kiekis
	Viso  kaina, Eur be PVM

	2.1.
	Sterilizacijos juostos popieriaus – plastiko (užlydomos)

	-Atitinka  LST EN ISO 11607-1 , LST EN 868-5  reikalavimus;
-Pagaminta iš popieriaus (ne mažiau 70g/m²) ir skaidraus plastiko.
-Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB) 
-Tinka sterilizacijai garais ir EO dujomis.
- Ant sterilizavimo juostos  turi būti 1 tipo proceso poveikio indikatoriai.
- Ant popierinės juostos pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių;
-Pateikta visa informacija: atitiktis standartui ISO 11607, 1 klasės garų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis,  rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. 
- Popieriaus plastiko juostos šonuose turi būti 3 kokybiškai užlydytos juostų siūlės.
-Juostos  supakuotos rulonais (be klostės ir su kloste);
- Kiekvienas juostos ritinys supakuotas į apsauginį nuo išorinių veiksnių sluoksnį.
-Pateikti juostų pavyzdžius (≥ 1 metro ilgio).
-Pateikti atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.
- Siūlant sterilizacijos juostas, jų užlydymui, suteikti panaudai  tinkamą rotacinį siūlėtuvą. 
Siūlėtuvas:
-užlydymo temperatūra kontroliuojama mikroprocesoriaus;
-  juostos lydymo atstumas reguliuojamas; 
- užlydimo greitis nemažiau 8 m/min;
- siūlėtuvo korpusas turi būti pagamintas iš medžiagos, atsparios valymui ir dezinfekcijai;
- siūlėtuvo variklis turi įsijungti tik tada, kai aparatas pasiekia nustatytą darbinę temperatūrą.
- Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros.

	
	
	
	

	2.1.1.
	
	Be klostės:
	
	
	
	

	2.1.1.1.
	
	50 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	5 vnt.
	

	2.1.1.2.
	
	75 mm (±5 mm) x 200 m
	
	
	12 vnt.
	

	2.1.1.3.
	
	100 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	15 vnt.
	

	2.1.1.4.
	
	120 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	12 vnt.
	

	2.1.1.5.
	
	150 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	15 vnt.
	

	2.1.1.6.
	
	200 mm (±5 mm) x 200 m
	
	
	25 vnt.
	

	2.1.1.7.
	
	250 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	20 vnt.
	

	2.1.1.8.
	
	300 mm (±5 mm) x 200 m
	
	
	20 vnt.
	

	2.1.1.9.
	
	380 mm (±5 mm) x 200 m
	
	
	3 vnt.
	

	2.1.2.
	
	Su kloste:
	
	
	
	

	2.1.2.1.
	
	400mm (±20 mm) x 80mm (±10mm) x 100 m
	
	
	4 vnt.
	

	2.2
	Juostos užlydymo siūlės
indikatorius
	- Skirtas visų tipų juostų siūlės užlydymo kokybei patikrinti;
- atitinka  EN ISO 11607 standarto reikalavimus (pateikti atitikties dokumentus)
- Ant testo turi būti vietos reikiamai informacijai įrašyti (data, atsakingo asmens duomenys, aparato pavadinimas, kitai informacijai).
 -Testo funkcinės dalies spalva - juoda.
	
	
	100 vnt.
	

	2.3.
	Popierius krepinis

	- Turi atitikti LST EN ISO 11607, LST EN 868 standarto reikalavimus;
-c;
-Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m;
-Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose;
-Sukarpytas lakštais;
-Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Galiojimo laikas (nuo pagaminimo) 5 m.;
-Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas;
-Padidinto atsparumo. Tinka naudoti ypač sunkiems paketams;
- Spalva žalia;
-Pateikti pavyzdžius nemokamai.
-Pateikti atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus
	
	
	
	

	
	
	Išmatavimai:
	
	
	
	

	
	
	120 cm x 120 cm  ±5 mm  

	
	
	10000 lapų
	

	
	
	100 cm x 100 cm ± 5 mm

	
	
	12000 lapų
	

	
	
	90 cm x 90 cm ± 5 mm

	
	
	12000 lapų
	

	2.4.
	Sterilizacijai popierius 2-jų sluoksnių iki  12 kg svorio  paketų pakavimui  
	- Turi atitikti ISO 11607 ir EN868 (arba lygiaverčius)   standarto reikalavimus (pateikti kopijas);
- Turi  turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu  pateikti Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“/ 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba).
- Naudojamas sterilizacijai garais vakuminiuose sterilizatoriuose - po sterilizacijos išlieka tvirtas.
- Pagamintas iš celiuliozės ir tvirtos sintetikos pluoštų, be latekso priemaišų.
- Skirtas iki 12 kg svorio  paketų pakavimui.
- Popierius 2 sluoksnių sukarpytas lakštais:
svoris   ≤60 g/m²; tąsumo stiprumas  ne mažiau  2 kN/m; sušlapinto tąsumo stiprumas ne mažiau 0,6 (+/-0,1) kN/m; ištempimas ne mažiau 10 %; vidinis lapas baltos spalvos- svoris ≤ 60 g/m²; tąsumo stiprumas ne mažiau 2 kN/m; sušlapinto tąsumo stiprumas ne mažiau 0,6 (+/-0,1) kN/m; ištempimas ne mažiau 10 %; 
-.Aseptinis įpakavimas (pirminė pakuotė-plastikinė); Išmatavimai:
120x120cm (+/-5cm)
	
	
	1000 lapų
	

	2.5.
	Juosta paketų sutvirtinimui be indikatoriaus
	-Ypač stiprios fiksacijos; (neatsiklijuoja prieš ir po sterilizacijos)
- Turi tikti naudoti sterilizuojant vandens garais 121ºC ir 134ºC;
 -Juostos plotis ne mažiau 19 mm
-Juostos ilgis ne mažiau 50 m
	
	
	1500 vnt.
	

	Viso kaina be PVM, Eur:
	

	PVM, Eur:
	

	Viso kaina su PVM, Eur:
	


2 dalies pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

3 dalis. Papildomi sterilizacijos priedai
	Eilės Nr.
	Perkama priemonė
	Reikalaujami 
parametrai
	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas, 
gamintojas
	1 vnt. kaina,
Eur be PVM
	Perkamas maksimalus kiekis
	Viso  kaina, Eur be PVM

	3.1.
	Filtras sterilizacijos konteineriams
	-Vienkartinio naudojimo popierinis filtras be indikatoriaus  sterilizacijos konteineriams (Waldemar Link);
- filtro  išmatavimai 210x490mm (±5 mm); 
-medicinos prietaisas (atitikties deklaracija pagal MDD 93/42 EEB),
- Pakuotėje  ne mažiau 100 vnt.
	
	
	1000 vnt..
	

	3.2.
	Sterilizacijai absorbuojantis popierius
Išmatavimai:
30x50cm (+/-1cm);
	-Skirtas perteklinei drėgmei ir  sočiųjų vandens garų surinkimui sterilizacijos proceso metu;
-Pagamintas iš specialaus vandenį absorbuojančio neaustinio ar celiuliozės  pluošto;
	
	
	1000 vnt.
	

	3.3.
	Plokštelės plovimo krepšeliams
	- Daugkartinio naudojimo.Atsparaus plastiko plokštelės instrumentų plovimo mašinų krepšeliams.
-. Plokštelės turi angą silikoniniam dirželiui, skirtam plokštelės tvirtinimui prie krepšelio, įverti.
- Plokštelės atsparios cheminių medžiagų ir temperatūros poveikiui (134⁰C).
- Plokštelės pritaikytos rašymui vandeniui atspariu rašikliu.
- Plokštelės įvairių spalvų -  balta, raudona, melsva, gelsva, žalsva, kt.
	
	
	300 vnt.
	

	3.4.
	Silikoninės juostelės-dirželiai
	- Daugkartinio naudojimo silikoniniai dirželiai su "danteliais", leidžiančiais fiksuoti dirželį prie instrumentų krepšelio.
- 110 – 300 mm ilgio, skirti žymekliams fiksuoti ir tvirtinti prie dezinfekcijos ir sterilizacijos krepšelių.
-. Atsparūs aukštai temperatūrai iki 134º C .
	
	
	500 vnt.
	

	3.5.
	Medicinos instrumentų priežiūros priemonė
	-Medicininių instrumentų sutepimui prieš sterilizaciją. 
-Fiziologiškai saugi, purškiama, tinkama naudoti sočiųjų vandens garų sterilizacijos procesuose.
-Talpa ne mažiau 400 ml.
-Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB)
	
	
	5 vnt.
	

	3.6.
	Permanentinis žymeklis
	-Skirtas sterilizuojamiems paketams žymėti (informacijos užrašymui)
-tušas  atsparus aukštai temperatūrai, garams, EO poveikiui;
-Rašalas turi būti skirtingų spalvų: raudona, juoda, mėlyna;
	
	
	500 vnt.
	

	Viso kaina be PVM, Eur:
	

	PVM, Eur:
	

	Viso kaina su PVM, Eur:
	


3 dalies pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

4 dalis. Sterilizacijos  etileno oksidu priedai
	Eilės Nr.
	Perkama priemonė
	Reikalaujami 
parametrai
	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas, 
gamintojas
	1 vnt. kaina,
Eur be PVM
	Perkamas maksimalus kiekis
	Viso  kaina, Eur be PVM

	4.1.
	Papildymo rinkinys EO sterilizacijai
	Rinkinys turi būti  sudarytas :
1.  Daugkartinio naudojimo kimbančios juostos („Velcro“ ).
2.  ne mažesnių kaip 40 litrų talpos maišų  skirtų sudėti sterilizuojamoms priemonėms.
3.EO  dujų ampulių po 17,6 g. , iš kurių kiekviena supakuota į atskirą uždarą maišelį.
-Rinkinį turi turi sudaryti ne mažiau kaip 14 vnt.
-Turi  tiktų sterilizatoriui  Anprolene AN 74 ix (pateikti gamintojo patvirtinimą).
	
	
	10 vnt.
	

	4.2.
	Drėgmės indikatoriai
	-Kiekvienas drėgmės indikatorius yra supakuotas į folijos pakuotę.
-Skirta drėgmės kontrolei sterilizacijos metu užtikrinti.
-Veiklioji medžiaga (tirpalo) Natrio Hipochloritas (4.3 gm) +- 10% / indikatorių).
- Turi  tiktų sterilizatoriui  Anprolene AN 74 ix (pateikti gamintojo patvirtinimą).
	[bookmark: _GoBack]
	
	100 vnt.
	

	4.3.
	AN87 Dozimetrai
	Užtikrina tinkamą sterilizavimo laiko, temperatūros ir EtO dujų koncentracijos parametrų tikslumą sterilizacijos proceso metu;
	
	
	100 vnt.
	

	4.4.
	AN85 EtO dujų poveikio lipdukai
	Klijuojama ant kiekvienos sterilizuojamos pakuotės, EtO dujų sąlyčiui identifikuoti;
	
	
	200 vnt.
	

	Viso kaina be PVM, Eur:
	

	PVM, Eur:
	

	Viso kaina su PVM, Eur:
	


4 dalies pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

Kiti reikalavimai:
1. Priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas (lietuvių, originalo kalba).
2. Atitikties standartams kopijas, atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB kopijas (pagal specifikaciją).
3. Prieš pasirašant sutartį, perkančiajai organizacijai paprašius, neatlygintinai pateikti siūlomos (-ų) prekės (-ių) pavyzdį (-ius).


_____________________________

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

5.1 Galutinės kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
5.2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti su PVM susijusių eilučių, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
5.3 Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

6. Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. 
1Pastaba: Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Komisija laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Komisijai kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

8. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




