VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRAS

Rinkos konsultacijos dalyviams	                                                                            2025-07-09

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS METU  DĖL SKAITMENINIO RENTGENO APARATO ATSAKYMŲ Į PATEIKTAS PASTABAS

Informuojame, kad 2025-07-07 ir 2025-07-08 buvo gautos tiekėjo pastabos bei siūlymai rinkos konsultacijai. Perkančioji organizacija pateikia atsakymus.

Pastaba:

Dėl 3.7 punkto reikalavimo.

Elektromagnetiniai stabdžiai yra stabdžių tipas, tačiau stabdo jie mechaniniu būdu. Prašome pakeisti punkto reikalavimą nurodant „elektromagnetiniais arba elektromechaniniais stabdžiais stabdoma“.

Atsakymas į pastabą:

Elektromagnetiniai stabdžiai yra standartinis stabdžių tipas, naudojamas stacionariose rentgenografinėse sistemose bei įtrauktas į SAM gaires rentgenografinės sistemos pirkimui. Reikalavimas neriboja konkurencijos. Jei tiekėjas neturi galimybės atitikimo pažymėti gamintojo kataloguose, perkančioji organizacijai leidžia reikalavimą pagrįsti pasitelkus tiekėjo deklaraciją. Reikalavimas nebus keičiamas.

Pastaba:

Dėl 5.6 ir 6.3 punktų reikalavimų.

Šiuose punktuose prašoma, jog būtų galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį, tačiau ekonominio vertinimo T6 parametras reikalauja, jog būtų osciliuojantis tinklelis.

Tai nesuderinami dalykai ir jei tinklelio būdas yra išimamas, jis negali būti osciliuojamas.

Prašome atsisakyti vertinimo kriterijaus.

Atsakymas į pastabą:

Tiekėjo pastaba yra netiksli. Pagrindiniai techninės specifikacijos reikalavimai įpareigoja tiekėjus pasiūlyti rentgenografines sistemas, kurios leidžia išimti tinklelį. Tačiau ekonominio vertinimo kriterijus T6 yra papildomas reikalavimas. Ekonominio vertinimo kriterijus nėra privalomas t.y. neriboja tiekėjų konkurencijos ir galimybės dalyvauti pirkime. Jei tiekėjas neatitinka ekonominio kriterijaus, tai nėra tinkamas argumentas parametrą šalinti. Osciliuojantis tinklelis sumažina skleistinę spinduliuotę, pagerina vaizdo kontrastingumą ir detalumą. Kriterijus suteikia papildomą klinikinę vertę perkamai rentgeno sistemai, todėl nebus šalinamas.

Pastaba:

Dėl 9.1 punkto reikalavimo 5 papunkčio.

Prašome aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti punkto reikalavimą, nurodant automatinio registravimo funkcionalumą. Galimai tai DICOM Modality Worklist funkcija, tačiau tiek tiekėjai, tiek perkančioji organizacija gali nevienodai vertinti šį reikalavimą.

Prašome patikslinti punkto reikalavimą.

Atsakymas į pastabą:

Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais yra technologo darbo vietoje komplektuojamas įrankis, skirtas patogiam pacientų priskyrimui pakartotiniams tyrimams, arba naujų pacientų registravimui. Techninės specifikacijos reikalavimas neriboja tiekėjų konkurencijos ir nebus šalinamas.

Pastaba:

Dėl T3 vertinimo kriterijaus.

Kriterijaus parametras sunkiai suprantamas, nes kamera turi rodyti tiek pacientą patalpoje, tiek technologo darbo vietoje.

Prašome aiškiai ir nedviprasmiškai patikslinti punkto reikalavimą.

Atsakymas į pastabą:

Rentgeno kamera yra skirta ne tik vaizdui transliuoti ekspozicijos metu. Galimybė stebėti pacientą 90 laipsnių kampu statmenai stalo paviršiui, leidžia tiksliai atlikti paciento pozicionavimą ir tiriamos srities kolimavimą. Sėkmingas paciento paruošimas ekspozicijai leis sumažinti pakartotinų ekspozicijų poreikį. Kriterijus nebus šalinamas iš pasiūlymų vertinimo lentelės.

Pastaba:

Dėl T5 vertinimo kriterijaus 8 dalies.

Paprastai toks atlikto tyrimo peržiūrėjimas yra bevertis, nes technologas ekspozicijos metu būna prie technologo darbo vietos monitoriaus ir iškart mato gautą vaizdą. Atskirai rodyti mažesniame monitoriuje nėra poreikio.

Prašome panaikinti papunkčio reikalavimą.

Atsakymas į pastabą:

Tiekėjo pastaba yra netiksli. Aprašytas funkcionalumas leidžia atlikti ekspoziciją tyrimo patalpoje ir greitai peržiūrėti gauto vaizdo kokybę. Kriterijus nebus šalinamas iš pasiūlymų vertinimo lentelės.

Pastaba:

Kainos ir techninių pranašumų santykis labai didelis. Norint pasiekti kuo daugiau techninių privalumų, tiekėjai siūlys vis brangesnes sistemas ir papildomas sudedamąsias dalis, kad surinktų kuo daugiau balų už techninius privalumus ir prietaisas bus daug brangesnis, tačiau nurodytos funkcijos nėra tokios aktualios darbe (kaip T1, T2, T4. Pavyzdžiui stalo dinaminė keliamoji galia ≥ 315 kg, reiškia, kad įmonės personalas turėtų pozicionuoti pacientą, kurio svoris ≥ 315 kg ir tuomet dar manipuliuoti stalu). Kiek tokių pacientų turi jūsų gyvenamasis rajonas?!

Atsakymas į pastabą:

Stalo dinaminės keliamosios galios reikalavimas yra kriterijus, kuris ne tik apibūdina maksimalų leistiną paciento svorį. Didelė keliamoji galia apibrėžia stalo medžiagų ir mechanizmų kokybę, apsaugą nuo nenumatytos dinaminės apkrovos ir ilgaamžiškumą. Šių savybių visuma užtikrina ekonominę naudą ilgalaikės eksploatacijos perspektyvoje. Kriterijus nebus šalinamas iš pasiūlymų vertinimo lentelės.

Pastaba:

5.1. Stalviršio ilgis ≥2400 mm riboja konkurencija. Siūlome pakeisti ≥ 2200 mm. Realiai labai retai gali pasitaikyti pacientai, kurie pasiektų tokią aukščio ribą.

Atsakymas į pastabą:

2200 mm ilgio rentgenografinės sistemos stalas riboja pacientų galimybę būti kokybiškai ištirtiems. Jei pacientas yra virš 210 cm ūgio, kas mūsų regione pasitaiko neretai, ypatingai jaunimo tarpe, pozicionuoti jį tiksliai per vidurį stalo, kurio ilgis tik 220 cm, yra sudėtinga. Kuomet pacientas yra sužeistas arba ribotų judėjimo galimybių, dažnais atvejais ir labai didelio svorio. Didelio ilgio stalas taip pat yra patogesnis viso kūno (vaizdų sujungimo) tyrimams atlikti. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, stalviršio ilgis 2400 mm suteikia personalui papildomų privalumų. Reikalavimą atitinka ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai, todėl 2400 mm ilgio stalas nėra laikytinas ribojančiu konkurenciją.