## Sheet1
Gauti tiekėjų paklausimai dėl Medicinos reikmenų techninės specifikacijos
Techninės specifikacijos projektas | Tiekėjų paklausimai | GRA atsakymas
1 pirkimo dalis. Konteineris aštrioms atliekoms 0,25 L
1. Kišeninio formato, stačiakampio formos plastikinis, vienkartinis indas, skirtas aštrių medicinos prietaisų dalių, infekuotų medicininių atliekų surinkimui. 2. Matmenys: 125 mm (aukštis) x 77 mm (plotis) x 45 mm (gylis) (galima matmenų paklaida ±10 mm). 3. Galimybė naudoti viena ranka. 4. Su dviguba atidarymo sistema. 5. Su įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms prietaiso dalims atskirti nuo korpuso. 6. Dangtelis turi tvirtai užsispausti, kiekvieną kartą atidarant ir uždarant. | Prašome koreguoti 1 p.d. techninę specifikaciją iš „Konteineris aštrioms atliekoms 0,25 L” į „Konteineris aštrioms atliekoms 0,25 L +-0,05L” | Atsižvelgiama į tiekėjo pastabą ir techniniai reikalavimai keičiami taip: "Konteineris aštrioms atliekoms 0,25 L (±0,05 L)".
15 pirkimo dalis. Priemonės defibriliatoriuiTvarstis, elastinis palaikomasis
Elektrodai defibriliacijai, N.2 | Laba diena, siūlome padalinti 15 pirkimo dalį į dvi dalis, nes Zoll atstovas negalės pasiūlyti Lifepack elektrodus ir atvirkščiai. | Atsižvelgiama į tiekėjo pastabą ir 15 pirkimo dalis bus išskaidoma į atskiras dalis.
23.1. pirkimo dalis. Ginekologinis makšties skėtiklis: S dydis
S dydis – atidarymo plotis 24 mm (±1 mm). | 23 p. d. prašome padidinti skėtiklio S dydžio atidarymo pločio paklaidą iki 2 mm (S dydis – atidarymo plotis 24 mm (±2 mm), kadangi daugiau tiekėjų galėtų pasiūlyti šią prekę ir taip padidintų konkurenciją tarp tiekėjų. | Atsižvelgiama į tiekėjo pastabą iš dalies ir techniniai reikalavimai keičiami taip: "S dydis – atidarymo plotis 22 mm (±2 mm).".
24 pirkimo dalis. Žirklės tvarsliavai
1. Skirtos tvarsliavai, karinei uniformai ir jos sudedamosioms dalims kirpti (apykaklei, užtrauktukui, batų raišteliams, audinio siūlėms, diržui). Kerpant žirklės turi nesiskersuoti ir nesiskėsti. 2. Žirklių ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs korozijai. 3. Žirklių apatiniai ašmenys dantyti. 4. Žirklių galai buki. Apatinis galas užapvalintas ir palenktas kampu su snapeliu pritaikytu audiniui pakelti nuo odos. 5. Žirklių ašmenys ir rankenos vientisos juodos spalvos, 18 cm (±2 cm) ilgio. 6. Rankenos ergonomiškos, padengtos neslystančia medžiaga. 7. Žirkles galima sterilizuoti ne žemesnėje kaip 134°C. 8. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. | manome, kad 7 punktas yra perteklinis, nes lauko sąlygomis sterilizavimas neįmanomas | Žirklės bus naudojamos ne tik lauko sąlygomis, be to, žirkles bus galimybė sterilizuoti ir lauko ligoninėje, todėl techniniai reikalavimai nebus keičiami.
25 pirkimo dalis. Žaizdų siuvimo priemonės:
25.1. pirkimo dalis. Aparatas žaizdoms siūti su kabėmis
1.Vienkartinis odos segiklis, talpinantis ne mažiau 20 kabučių, skirtų įvairių žaizdų odos kraštams sujungti. 2. Kabučių dydis – reguliarus R. 3. Sterilus. | 25.1 poz.: siūlome papildyti specifikaciją: Vienkartinis odos segiklis, talpinantis ne mažiau kaip 35 kabutes. Aukšto biosuderinamumo nerūdijančio plieno kabutės. Saugumas užtikrinamas atgaliniu vožtuvu. Nepertraukiamas užtaisymas. Automatinė kabutės „paleidimo“ sistema. Kabučių dydis – reguliarus R.; kabutės skersmuo Ø 0,5±0,1mm. ; kabutės matmenys po aplikacijos: plotis 5,9±0,1mm aukštis 3,9±0,1mm. Sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. | Į tiekėjo pastabas atsižvelgiama iš dalies ir techniniai reikalavimai keičiami taip: "1.Vienkartinis odos segiklis, talpinantis ne mažiau 20 kabučių, skirtų įvairių žaizdų odos kraštams sujungti. 2. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3. Kabučių dydis – reguliarus. 4. Kabutės matmenys po aplikacijos: plotis 5,9 mm (±0,2 mm), aukštis 3,9 mm (±0,2 mm). 5. Sterilus.".
25.2. pirkimo dalis. Išėmiklis kabių
Vienkartinis kabių išėmiklis lengvai pašalina visų tipų chirurgines kabutes ta pačia kryptimi, kuria jos buvo įsegtos. | 25.2 p.d. viskas tinka, nieko keisti nereikia. 25.2 poz.: siūlome papildyti specifikaciją: sterilus, suderinamas su 25.1 poz. siūlomu aparatu žaizdoms siūti su kabėmis. | Į tiekėjo pastabas atsižvelgiama iš dalies ir techniniai reikalavimai keičiami taip: "Vienkartinis kabių išėmiklis lengvai pašalina visų tipų chirurgines kabutes ta pačia kryptimi, kuria jos buvo įsegtos. Tinka išimti reguliaraus ir plataus dydžio kabutes.".
26. pirkimo dalis. Rankovė chirurginė sterili
1. Vienkartinės sterilios medicininės rankovės (ilgis 55 cm (±2 cm)) su medžiaginiais rankogaliais. 2. Pagamintos iš tvirtos vandenį atstumiančios hidrofobinės medžiagos, apsaugančios nuo užteršimo skysčiais. 3. Sterili pakuotė, turi būti laisvas nepriklijuotas kraštas atidarymui. 4. Supakuota poromis. | Prašome koreguoti ilgį 55 cm (±5 cm). Dėl atsparumo vandeniui rekomenduojame reikalauti pavydžių. Supakuota poromis arba po vieną. Siūlome įtraukti, kad gaminys yra be latekso; atitikimas standartui EN 13795. | Į tiekėjo pastabas atsižvelgiama iš dalies ir techniniai reikalavimai keičiami taip: "1. Vienkartinės sterilios medicininės rankovės (ilgis 55 cm (±5cm)) su medžiaginiais rankogaliais. 2. Pagamintos iš tvirtos vandenį atstumiančios hidrofobinės medžiagos, apsaugančios nuo užteršimo skysčiais. 3. Sterili pakuotė, turi būti laisvas nepriklijuotas kraštas atidarymui. 4. Turi atitikti EN 13795 arba lygiavertį standartą. 5. Supakuota poromis arba vienetais.".
27 pirkimo dalis. Siūlai chirurginiai:
Pakuotėje ne mažiau 12 vnt. Sterilūs. Siūlo ilgis ne mažiau kaip 45 cm. | 27 p.d. – siūlome papildyti specifikaciją: adatos pagamintos iš ypatingai tvirto AISI 300 klasės nerūdijančio plieno, nelūžtančios, ypatingai atsparios lenkimui su specialia silikono danga (pateikti tai gamintojo patvirtinančius dokumentus). | Techniniai reikalavimai nebus keičiami, siekiant neriboti konkurencijos. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių parametrų prekę.
28 pirkimo dalis. Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai:
Pakuotėje ne mažiau kaip po 2 vnt. Sterilūs. Siūlo ilgis ne mažiau kaip 45 cm. Be adatos. | 28.1 ir 28.2 poz. – siūlome papildyti siūlo ilgiu: 2 x 70 cm (+/-2cm) ( 2 siūlai 70 (+/-2cm) cm ilgio). | Techniniai reikalavimai apie siūlo ilgį nebus papildomai rašomi prie kiekvieno objekto, nes reikalavimai siūlams nurodomi bendrai prie 28 pirkimo dalies informacijos.
29 pirkimo dalis. Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys
1. Testais nustatomos ABO kraujo grupės bei Rh faktorius. 2. Tyrimui gali būti naudojamas veninis, kapiliarinis, stabilizuotas veninis kraujas ar eritrocitų koncentratas. 3. Testas - dviguba plokštelė padengta sausais specifiniais monokloniniais reagentais. 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 dvigubi testai (iš viso ne mažiau kaip 50 testų). 5. Komplektacijoje privalo būti tyrimui atlikti reikalingos papildomos priemonės (pvz. lancetas, alkoholinė servetėlė ar kt.). 6. Testo rezultatas turi būti aiškus per ne ilgiau kaip 4 minutes. 7. Laikymo sąlygos ne siauresnėse ribose kaip nuo 5-37°C. | Nurodytą reikalavimą, prašome koreguoti į: 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 dvigubų testų (iš viso ne mažiau, kaip 100 testų). 5. Komplektacijoje privalo būti kortelės padengtos monokloniniais reagentais. 6. Testo rezultatas turi būti aiškus per ne ilgiau kaip 4 minutes. 7. Laikymo sąlygos ne siauresnėse ribose kaip nuo 5⁰ - 25 °C. Prašome atlikti korekcijas, siekiant užtikrinti konkurenciją tarp skirtingų tiekėjų ir galimybę dalyvauti šiame pirkime bei apibrėžti sąlygas, kurios nebūtų vėliau panaudotos kaip ginčo objektas. | Į tiekėjo pastabas neatsižvelgiama ir techniniai reikalavimai nebus keičiami, nes reikalingas pilnas rinkinys su papildomomis priemonėmis, kraujo grupė bus nustatoma dar Rolė 1 etape, kuriame nėra kraujui paimti reikalingų priemonių.