Konkurso sąlygų

priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemiau pateikiami 1-3 punktuose techninės specifikacijos reikalavimai taikomi abejoms pirkimo objekto dalims:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

*  netaikoma garantijai, 1 pirkimo objekto dalies 14 p.

2. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) pirkėjo specialistus, ne trumpiau  kaip 2 valandas.

3. Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

1 pirkimo objekto dalis: Kraujo dujų analizatorius.

| Eil. Nr. | Rodikliai / parametrai | Reikalavimai rodikliams / parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Veterinarijai skirtas kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių parametrų analizatorius, pritaikytas ir tinkantis nereguliariam darbui. | Būtina |  |
| 2. | Analizuojama ne mažiau kaip 11 parametrų: kraujo dujos (pH, pCO2, pO2); elektrolitai natris (Na+), kalis (K+), chloras (Cl); kalcis (Ca++), gliukozė (Glu), laktatai (Lac), hematokritas (Hct), kreatininas (Cre). | Būtina |  |
| 3. | Tyrimui naudojamos pavienės multitestų plokštelės, įpakuotos atskirame sandariame folijos maišelyje. Visi nurodyti parametrai gaunami vienu metu, iš vieno mėginio ir vienos multitesto plokštelės. | Būtina |  |
| 4. | Testo plokštelių laikymo temperatūra. | ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 iki 30°C. |  |
| 5. | Reikalingas mėginio kiekis. | Ne daugiau kaip 100 µl šviežio kraujo |  |
| 6. | Tyrimo trukmė | ne ilgiau kaip 3 min |  |
| 7. | Integruotas spalvotas lietimui jautrus ekranas. | Touch screen arba lygiavertis |  |
| 8. | Integruotas vidinis barkodų skaitytuvas. | Būtina |  |
| 9. | Integruota automatinė kalibracija ir kokybės kontrolės sistema. | Būtina |  |
| 10. | Atmintis | Ne mažiau 2000 tyrimų rezultatų |  |
| 11. | Tyrimo rezultatai su normomis | Pateikiami LCD arba lygiaverčiame ekrane |  |
| 12. | Turi būti galima atspausdinti tyrimų rezultatus su išoriniu spausdintuvu. | Būtina |  |
| 13. | Portatyvus, su vidine pakraunama baterija. | Būtina |  |
| 14. | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

2 pirkimo objekto dalis - Spektrofotometras

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Bangos ilgių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 190 iki 1100 nm |  |
|  | Šviesos šaltinis | Impulsinė ksenono lempa arba jai lygiavertis šviesos šaltinis, kurio gyvavimo trukmė – ne mažiau kaip 5 metai |  |
|  | Monochromatorius | Czerny Turner konfigūracija ar lygiavertė |  |
|  | Detektorius | Du silicio diodai arba lygiavertė technologija |  |
|  | Atsparumas aplinkos šviesai | turi būti galima atlikti matavimus esant atviram bandinio skyreliui. |  |
|  | Spektrinė skiriamoji geba | ≤1,5 nm |  |
|  | Fotometrinės ribos | Ne siauresnės kaip nuo -4,0 Abs iki 4,0 Abs |  |
|  | Šviesos išbarstymas | Ne didesnis kaip 0.05% esant 340 nm (50 mg/l NaNO2) arba ne didesnis kaip 0.05 % esant 220 nm (10g/l NaI, ASTM arba lygiavertis standartas) arba ne didesnis kaip 1 % esant 198 nm (12 g/l KCl, EP arba lygiavertis metodas) |  |
|  | Bangos ilgio tikslumas | ±0.5 nm ties 541.94nm |  |
|  | Bangos ilgio atkuriamumas | Ne mažesnis kaip ±0.1 nm |  |
|  | Fotometrinis tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0.005 A, esant 1 Abs su filtrais pagal NIST 930e arba lygiavertį standartą arba ne mažesnis kaip ±0.01 A, kalio dichromatas, EP arba lygiavertis metodas. |  |
|  | Minimalus matuojamo mėginio tūris | Ne didesnis kaip 0,5 µl |  |
|  | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip 24000 nm / min |  |
|  | Matavimo taškų skaičius | Ne mažiau kaip 80 matavimo kreivės taškų / sek. |  |
|  | Kinetiniai matavimai | Turi būti galimybė atlikti automatizuotus sugerties kitimo laike matavimus. Laikinė skiriamoji geba ne mažesnė nei 0.0125s, matuojant ties vienu bangos ilgiu. Turi būti galima atlikti automatizuotus kinetinius fotometrinius, vieno bangos ilgio, bei spektrinius, reikiamo spektrinio ruožo spektro, matavimus. |  |
|  | Fotometrinis stabilumas | Ne mažesnis kaip 0.0004 Abs, matuojant ties 500 nm bangos ilgiu |  |
|  | Fotometrinis triukšmas | Ne daugiau kaip 0.005 Abs, matuojant ties 500 nm, kai Abs yra 2, |  |
|  | Praplėtimo galimybės | Turi turėti galimybę šviesos suvedimui į šviesolaidinius zondus su standartinėmis SMA 905 arba lygiavertėmis jungtimis bei galimybę matuoti mėginius jų originaliame inde, neperpilant į kiuvetę. |  |
|  | Programinė įranga | Privalo turėti kiekybinę analizę, spektrų užrašymo bei apdorojimo funkcijas, diagnostines funkcijas prietaiso funkcionalumui įvertinti. Turi atitikti reikalavimus duomenų saugojimui ir elektroniniam parašui. |  |
| 20. | Garantija | Prietaisui suteikiama 12 mėn. garantija. |  |