RINKOS KONSULTACIJA

ILGALAIKĖS PAKAITINĖS INKSTŲ TERAPIJOS APARATAS

Nr. 3263978

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimas „post-postdiliucijos režimais“ nėra būtinas, yra perteklinis ir gali būti laikomas diskriminuojančiu, nes nepagrįstai riboja konkurenciją, todėl šis reikalavimas turi būti pašalintas. | Atsižvelgiant į pastabą šis reikalavimas bus pašalintas. |
| 9. | Šis reikalavimas yra ginčytino naudingumo ir ribojantis konkurenciją, todėl gali būti laikomas diskriminuojančiu. Siekiant užtikrinti konkurenciją, siūlome šį reikalavimą išplėsti taip: „Integruotas dializato/pakaitinių tirpalų arba kraujo šildytuvas“ | Kraujo šildytuvas ir tirpalų šildytuvas nėra tas pats. Dializato / tirpalų šildytuvas yra būtinas, kad užtikrintume paciento saugumą ir išvengtume nepageidaujamų reakcijų, kai procedūrai naudojami dideli kiekiai skysčių. |
| 10. | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl siūlome jį suformuluoti taip: „Šildytuvo temperatūros nustatymo ribos. Ribose nuo 33 °C iki 43 °C“. | Iš dalies sutinkame koreguoti, kad neribotume ir kitų gamintojų, keičiame į: „Šildytuvo temperatūros nustatymo ribos ne siauresnės už nurodytas: nuo 33ºC iki 40ºC“ |
| 14. | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl siūlome jį išplėsti ir suformuluoti taip: „Heparino dozavimo greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 2,0 iki 20 ml/val.“ | Atsižvelgdami į pastabą sutinkame parametrą keisti į: „Heparino dozavimo greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 2,0 iki 20 ml/val.“ |
| 15. | Reikalavimas nėra pagrįstas ir sunkiai įvertinamas, nes skirtingai konfigūruojamose procedūrose naudojami skirtingos koncentracijos medikamentai ir skirtingos dozavimo technologijos, todėl siūlome jį išplėsti ir suformuluoti taip: „Kalcio dozavimo greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 2,0 iki 20 ml/val.“ | Atsižvelgdami į pastabą sutinkame parametrą keisti į: „Kalcio dozavimo greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 2,0 iki 20 ml/val.“ |
| 16. | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl siūlome jį išplėsti ir suformuluoti taip: „Heparino boliuso greitis ne mažiau kaip 180 ml/val.“ | Atsižvelgdami į pastabą sutinkame parametrą keisti į: „Heparino boliuso greitis ne mažiau kaip 180 ml/val.“ |
| 19. | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl siūlome jį išplėsti ir suformuluoti taip: „Svarstyklių apkrovos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki 11000 g“. | Atsižvelgdami į pastabą sutinkame parametrą keisti į: „Svarstyklių apkrovos ribos ribose, ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 11000 g.“ |
| 25. | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl siūlome jį išplėsti ir suformuluoti taip: „Dializato šalinimo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 10000 ml/val.“ | Atsižvelgdami į pastabą sutinkame parametrą keisti į: „Dializato šalinimo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 10000 ml/val.“ |
| 26. | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl siūlome jį išplėsti ir suformuluoti taip: „Kraujo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 10 iki 450 ml/min.“ | Atsižvelgdami į pastabą sutinkame parametrą keisti į: „Kraujo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 10 iki 450 ml/min.“ |
| 27. | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl siūlome jį išplėsti ir suformuluoti taip: „Slėgio matavimo ribos prieš filtrą ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki +450 mmHg“. | Atsižvelgdami į pastabą sutinkame parametrą keisti į: „Slėgio matavimo ribos prieš filtrą ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki +450 mmHg“ |
| 28. | Šį reikalavimą prašome pašalinti, nes jis susijęs su specifikacijos 9 p. „Integruotas dializato/pakaitinių tirpalų šildytuvas. Būtina“, kurį mes siūlome išplėsti taip: „Integruotas pakaitinių tirpalų arba kraujo šildytuvas“. Atsižvelgiant į šį siūlomą 9 punkto pakeitimą, 28 punkto reikalavimas tampa nereikalingas. | Parametras nebus šalinamas, nes išlieka aktualus dėl 9 punkto. |
| 31. | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl siūlome jį išplėsti ir suformuluoti taip: „Aparato svoris - ne daugiau kaip 78 kg“. | Atsižvelgdami į pastabą sutinkame parametrą keisti į: „Aparato svoris - ne daugiau kaip 78 kg“ |