RINKOS KONSULTACIJA

PACIENTŲ TRANSPORTINIAI VEŽIMĖLIAI Nr. 3341760

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vežimėlio rėmas iš plieno dažyto milteliniu būdu, atsparus dezinfekcinėms valymo priemonėms (Nerūdijančio plieno rėmas būna naudojamas tik magnetinio rezonanso patalpoje, kai reikia nemagnetinio rėmo) | Atsižvelgiant į pastabą parametras keičiamas į: „Vežimėlio rėmas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno, atsparus defiznfekcinėms valymo priemonėms“ |
|  | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Vežimėlio rėmas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno, atsparus defiznfekcinėms valymo priemonėms“ | Atsižvelgiant į pastabą parametras keičiamas į: „Vežimėlio rėmas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno, atsparus defiznfekcinėms valymo priemonėms“ |
| 3. | Naikinti reikalavimą, prieštarauja saugomo standartui 60601-2-52, kuris privalomas pagal MDR 2017/745 | Reikalavimas nebus šalinamas. Viena ranka pakeliami ir nuleidžiami šoniniai atitvarai – tokį reikalavimą atitinka daugelis tiekėjų, taip pat standarte nėra parašyta, kad atitvarai negali būti valdomi viena ranka. |
| 4. | Kokios aukščio reguliavimo ribos? | Numatomos aukščio reguliavimo ribas, ne siauresnės nei 63-87 cm. Tokį reikalavimą atitinka daugelis tiekėjų |
| 6. | Į komplektaciją įeina nuimamas, skysčiams nepralaidus, bet pralaidus orui čiužinys. | Jūsų čiužinys atitinka reikalavimą, tačiau į reikalavimus pralaidumo orui netrauksime, kad neribotume konkurencijos. |
| 7. | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Nugaros segmento reguliavimo diapazonas 0-70º ( su dujine spyruokle)“ | Dėl techninės klaidos, parametras buvo neteisingai suformuotas, atsižvelgiame į pastabą ir atitinkamai pataisysime. |
| 8. | Reikalinga nurodyti ratukų diametrą, 150mm ar 200mm. | Tai nėra būtinas parametras. |
| 9. | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Komplektacijoje: stovas lašinei, deguonies baliono laikiklis bei laikiklis monitoriui“ | Atsižvelgiant į pastabą parametras keičiamas į: „Komplektacijoje: stovas lašinei, laikiklis/stovas deguonies balionui bei laikiklis monitoriui“ |
| Siūloma įtraukti į techninę specifikaciją | Išmatavimai: Ilgis 205cm ± 5 cm; Plotis (su šoniniais atitvarais) ≤ 80 cm. Svarbu nurodyti reikiamus išmatavimus, kad nebūtų pasiūlytas netinkamų matmenų vežimėlis. Jis turi būti pakankamo ilgio ir pločio, kad tilptų suaugęs pacientas, bet taip pat ir pakankamai trumpas ir siauras, kad laisvai tilptų į liftą, pravažiuotų koridoriumi, įsuktų į palatas ir pan. | Atsižvelgsime į pasiūlymą. |
|  | Aukščio reguliavimo diapazonas ne siauresnis nei 60 – 90 cm Aukščio reguliavimo diapazonas turi užtikrinti, kad vežimėlis nusileistų pakankamai žemai, jog būtų patogu užlipti pacientui, tai pat, kad pasikeltų pakankamai aukštai, jog personalui nereikėtų susilenkus apžiūrinėti paciento. | Atsižvelgsime į pasiūlymą. |
|  | Ratukų skersmuo ≥ 200 mm. Ratukai turi būti pakankamo diametro, kad vežimėlis lengvai riedėtų, taip pat įveiktų slekstukus ir pan. | Tai nėra būtinas parametras. |
|  | Pavertimai: Trendelenburgo pozicija ≥ 20° Anti-Trendelenburgo pozicija ≥ 10° Pavertimai labai svarbūs siekiant skubiai padinti kraujo pratekėjimą į tikslinius organizmo regionus, pvz. galima paversti, kad paciento galva būtų žemiau nei kojos ir taip padidinti kraujo „padavimą“ į galvą. | Atsižvelgsime į pasiūlymą. |
|  | Vežimėlio paviršiai antibakteriniai. Labai svarbu užtikrinti vežimėlių švarą ir apsaugoti nuo infekcijų perdavimo tarp pacientų, o esant dideliam darbui krūviui ir pacientų srautui, tai gali būti sudėtinga, todėl tokiu atveju antibakteriniai paviršiai labai naudingi. | Tai nėra būtinas parametras. |
| Jei reikalinga konkrečiu atveju, pateikiama bendra PO išvada ... |  |  |