ATSPARUMO BANDYMŲ SISTEMA BANDYMAMS PAGAL EN/IEC 61000-4-6 STANDARTO METODIKĄ

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. RD – radijo dažnis.

1.8. AM – amplitudinė moduliacija

1.9. PM – impulsinė moduliacija (Pulse modulation)

1.10. CDN – suderinimo grandinė (Coupling/Decoupling Network)

1.11. BĮ – Bandomasis įrenginys

1.12. AE – Papildomas įrenginys (ancillary equipment)

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Atsparumo bandymų sistema bandymams pagal EN/IEC 61000-4-6 standarto metodiką, 1 komplektas.

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra konkretus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) vykdydama savo veiklą atlieka Lietuvos Respublikos, o taip pat ir Europos bendrijos rinkoje esančių įrenginių atitikties vertinimą direktyvų 2014/30/ES ir 2014/53/ES esminiams reikalavimams. Ši atitiktis patvirtinama atliekant bandymus pagal Europos sąjungos darniuosius standartus. Ryšių reguliavimo tarnybos elektromagnetinio suderinamumo skyriuje yra įsteigta laboratorija, kurios veikla yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą.

Šio viešojo pirkimo metu Tarnyba planuoja įsigyti bandymų sistemą, skirtą aparatūros ir įrenginių bei radijo ryšio įrenginių atsparumui radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams nustatyti pagal EN/IEC 61000-4-6 standarte aprašytą bandymų metodą. Sistema turi būti tinkama bandymams atlikti pagal nurodytą standartą. Visos sudedamosios dalys turi būti tarpusavyje suderinamos.

Kadangi minėtas bandymų  metodas yra įtrauktas į laboratorijos akredituotos veiklos sritį, remiantis Nacionalinio Akreditacijos biuro reikalavimais, sistema turi būti tinkama bandymams pagal EN/IEC 61000-4-6 standartą, sistemai ir ryšio atsajos grandinėms (CDN) bei srovės matavimo įrenginiams turi būti atliktas akredituotas (pagal EN ISO/IEC 17025:2018) kalibravimas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

3.2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.4. Jeigu teisės aktuose numatyta, kad prekė turi atitikti tam tikro standarto reikalavimus, sąvoka „lygiavertis“ netaikoma.

3.2.5. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.6. Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento. Garantija netaikoma tais atvejais, kai Prekė sugadinama netinkamai ją naudojant ar mechaniškai pažeistoms jos dalims. Taip pat garantija netaikoma skysčiams.

3.2.7. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta: LR Ryšių reguliavimo tarnyba, Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas, Lietuva.

4.2. Prekių tiekimo terminas: 5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumais bus laikomi neatitikimai šios TS priedo Nr. 1 lentelėje pateiktiems reikalavimams ir sąlygoms.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 28 kalendorines dienas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.2. Prekių priėmimo - perdavimo aktas;

6.1.3. Vartotojo vadovas arba kita forma pateiktas darbo su sistema aprašymas popierine arba elektronine forma;

6.1.4. Akredituoto kalibravimo sertifikatas ir akreditaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

6.1.5. Programinės įrangos licencijos, jei programinės įrangos negalima naudoti be licencijos.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

- Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių parametrus. Grafoje “Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai pagal nurodytą aprašymą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Atsparumo bandymų sistema bandymams pagal EN/IEC 61000-4-6 standarto metodiką |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| Pagrindinis sistemos modulis |  |  |  |  |
| 1. | RD generatorius |  |  |  |
| 1.1. | Dažnių sritis | nuo 4 kHz arba mažiau, iki 1 GHz arba daugiau |  |  |
| 1.2. | Dažnio rezoliucija | 1 Hz arba mažesnė |  |  |
| 1.3. | Išėjimo lygis | Keičiamas nuo -60 dBm arba mažiau, iki 0 dBm arba daugiau |  |  |
| 1.4. | Išėjimo jungties banginė varža | 50 Om |  |  |
| 1.5. | RD lygio rezoliucija | ≤ 0.1 dB |  |  |
| 1.6. | Amplitudinės (AM) moduliacijos gylis | Nuo 0 iki 100 % |  |  |
| 2. | Žemo dažnio (moduliuojančių) signalų generatorius |  |  |  |
| 2.1. | Moduliuojančio AM signalo dažnių sritis | Nuo 1 Hz arba mažiau, iki 50 kHz arba daugiau |  |  |
| 2.2. | Moduliuojančio AM signalo dažnio rezoliucija | ≤ 1 Hz |  |  |
| 2.3. | Impulsinės moduliacijos dažnių sritis | Nuo 0,01 Hz (1 Hz frankonia) arba mažiau, iki 1 MHz (100 kHz frankonia) arba daugiau |  |  |
| 3. | Stiprintuvo charakteristikos |  |  |  |
| 3.1. | Dažnių sritis | Nuo 150 kHz arba mažiau, iki 230 MHz arba daugiau |  |  |
| 3.2. | Stiprintuvo soties galia (tipinė) | Ne mažiau, kaip 75 W |  |  |
| 3.3. | Stiprintuvo galia tiesiniame režime prie 1 dB suspaudimo taško | Ne mažiau, kaip 50 W (tipinė) |  |  |
| 3.4. | Stiprinimas | Ne mažiau, kaip 47 dB |  |  |
| 3.5. | Netolygumas | Ne daugiau, kaip ±1,5 dB |  |  |
| 3.6. | Harmoniniai iškraipymai tiesiniame režime, prie 1 dB suspaudimo taško | Mažesni, kaip -20 dBc |  |  |
| 3.7. | Maksimalus įėjimo signalo lygis | Ne mažiau, kaip 0 dBm |  |  |
| 3.8. | Įėjimo ir išėjimo jungčių banginė varža (tipinė) | 50 Omų |  |  |
| 4. | 3-jų kanalų RD signalų galios matuoklis su vidiniu kryptiniu atšakotuvu |  |  |  |
| 4.1. | Dažnių sritis | Nuo 4 kHz arba mažiau, iki 1 GHz arba daugiau |  |  |
| 4.2. | 1 kanalo matavimų ribos: | Nuo -35 dBm arba mažiau, iki +27 dBm arba daugiau |  |  |
| 4.3. | 2, 3 kanalų matavimo ribos | Nuo -40 dBm arba mažiau, iki +20 dBm arba daugiau |  |  |
| 4.4. | Įėjimų banginė varža | 50 Omų |  |  |
| 5. | Papildomi reikalavimai |  |  |  |
| 5.1. | Kabelių komplektas prietaiso sujungimams su išoriniais įrenginiais | Atitinkamai pagal poreikį, kad sistemą būtų galima sujungti su šioje TS nurodytomis ryšio atsajos grandinėmis ir kitais sistemos įrenginiais, prijungti stiprintuvo įėjimą prie generatoriaus išėjimo gnybtų. 6 dB išorinis slopintuvas nereikalingas. |  |  |
| 5.2. | Programinė įranga | Licencija 1 darbo vietai Windows OS (jei reikia) |  |  |
| 5.3. | Sąsajos | LAN, USB |  |  |
| 5.4. | Kalibravimas | EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |
| 5.5. | Maitinimas | Iš 230 V AC maitinimo tinklo. Maitinimo šaltinis integruotas į matavimo prietaisą. |  |  |
| 5.6. | Maitinimo tinklo jungtis | EU tipo |  |  |
| Ryšio atsajos grandinės ir kiti papildomi (išoriniai) įrenginiai |  |  |  |  |  |
| 6. | Neekranuotų simetrinių duomenų perdavimo linijų suderinimo grandinė (CDN) |  |  |  |
| 6.1. | Dažnių sritis | Nuo 150 kHz arba mažiau, iki 230 MHz arba daugiau |  |  |
| 6.2. | Maksimali įėjimo signalo galia | Ne mažiau, kaip iki 6 W |  |  |
| 6.3. | Nesimetrnė pilnutinė varža (Common Mode Impedance): | Dažnių srityje nuo 150 kHz iki 24 MHz: 150 Ω ± 20 Ω; Dažnių srityje nuo 24 MHz iki 80 MHz: 150 Ω + 60 Ω / – 45 Ω |  |  |
| 6.4. | Atskyrimas (decoupling attenuation), RD – AE | > 20 dB (1 MHz – 100 MHz) |  |  |
| 6.5. | Nuostoliai (RD in – BĮ): 150 kHz – 230 MHz | 10 dB –1.5 dB/+3 dB |  |  |
| 6.6. | Jungčių tipas RD - BĮ - AE - | BNC RJ45 RJ45 |  |  |
| 6.7. | Maksimali kintamoji įėjimo įtampa (BĮ – AE) | Ne mažiau, kaip 60 V |  |  |
| 6.8. | Maksimali nuolatinė įėjimo įtampa (BĮ – AE) | Ne mažiau, kaip 100 V |  |  |
| 6.8. | Priemonės kalibravimui | Perėjimas prijungimui prie 50 – 150 Ω varžų suderintuvo, skirto kalibravimui. |  |  |
| 6.9. | Kalibravimas | EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |
| 7. | Srovės stebėjimo zondas |  |  |  |
| 7.1. | Dažnių sritis | 10 kHz arba mažiau – 400 MHz arba daugiau. |  |  |
| 7.3. | Kiaurymės kabeliui diametras | Ne mažiau, kaip iki 23 mm |  |  |
| 7.4. | Jungties tipas | N arba BNC |  |  |
| 7.5. | Signalo srovė | Iki 1 A |  |  |
| 7.6. | Kalibravimas | EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |
| 7.7. | Papildomi priedai | Kabelis prijungimui prie pagrindinio sistemos modulio |  |  |
| 8. | Ryšio atsajos grandinė maitinimo tinklo linijoms su ir be įžeminimo (CDN M2/M3) |  |  |  |
| 8.1. | Dažnių sritis | 150 kHz – 230 MHz |  |  |
| 8.2. | Nesimetrnė pilnutinė varža (Common Mode Impedance): | Dažnių srityje nuo 150 kHz iki 24 MHz: 150 Ω ± 20 Ω; Dažnių srityje nuo 24 MHz iki 80 MHz: 150 Ω + 60 Ω / – 45 Ω Dažnių srityje nuo 80 MHz iki 230 MHz: 150 Ω + 60 Ω /– 60 Ω |  |  |
| 8.3. | Maksimali RD įėjimo signalo galia | Ne mažiau, kaip iki 6 W |  |  |
| 8.4. | Atsajos slopinimas (RD in – AE) | > 30 dB (150 kHz; 1,5 MHz; 30 MHz) > 20 dB (230 MHz) |  |  |
| 8.5. | Slopinimas (RD in – BĮ): 150 kHz – 80 MHz 80 MHz – 230 MHz | 10 dB ±2 dB 10 dB +5/-3 dB |  |  |
| 8.6. | Maksimali kintamoji įėjimo įtampa | Ne mažiau, kaip 250 V |  |  |
| 8.7. | Maksimali nuolatinė įtampa | Ne mažiau, kaip 400 V |  |  |
| 8.8. | Maksimali leistina srovė (AE – BĮ) | 16 A arba daugiau |  |  |
| 8.9. | Slopinimas (AE – BĮ) | Ne daugiau, kaip 1 dB (DC – 400 Hz) |  |  |
| 8.10. | Linijų skaičius | 2 (L+N) arba 3 (L+N+PE). Perjungiama jungikliu. |  |  |
| 8.11. | Kalibravimas | EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |