Pirkimo sąlygų 2 priedas

OPTINĖS KOHERENTINĖS TOMOGRAFIJOS APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su tikslia nuoroda į gamintojo dokumentaciją (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | OKT- prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui optinės koherentinės tomografijos (OKT) metodu su Fundus kamera. OKT-angiografija |  |
|  | OKT tipas | OKT tipas- spektro domeno optinės koherencijos tomografija (angl.spectral domain OCT). |  |
|  | OKT skenavimo greitis | Skenavimo greitis- ne mažiau 50 000 A skenų per sekundę. ). |  |
|  | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | Skenavimo lazerio bangos ilgis – ne mažiau 840 nm. |  |
|  | OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija | Skenavimo ašinė optinė rezoliucija ne daugiau 7 µm. |  |
|  | OKT skenavimo plačiausios ribos Z,X,Y ašyse | Skenavimo ribos: Z ≥ 2 mm, X ≥ 12 mm, Y ≥ 9 mm |  |
|  | OKT skenavimo šablonai | OKT skenavimo šablonai: Optinio disko ir makulos 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis). |  |
|  | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas | Automatinis tinklainės 7 sluoksnių išskyrimas. |  |
|  | Akies dugno vizualizavimas | 45° apžvalgos kampu, spalvotas ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu |  |
|  | Glaukomos analizės galimybės | Glaukomos analizės galimybės: 1.Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; 2.Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. 3.Pokyčių tendencijų nustatymas |  |
|  | Tinklainės analizės galimybės | Tinklainės analizės galimybės: tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, aukštos rezoliucijos skenavimas. |  |
|  | Programinė įranga pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui | 1. Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM. 2. DICOM worklist ir DICOM send palaikymas. |  |
|  | Elektrinis maitinimas | 100-240V; 50/60 Hz |  |
|  | OKT prietaiso staliukas | Specialus OKT stalas |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | CE sertifikatas |  |
|  | Garantija | 24 mėn. garantija |  |

___________________