1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: MOMENTINIS ŠALDIKLIS

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Rodiklių pavadinimas | Reikalavimai rodikliams | Tiekėjo siūloma charakteristika *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Kontaktinis momentinis šaldiklis plazmos šaldymui ne ilgiau kaip per 1 val. |  |
| 2. | MDR atitiktis ne žemesnė kaip | IIa klasės |  |
| 3. | Temperatūros nustatymo ribos. Ne siauresnes kaip nuo | -40°C iki -50°C |  |
| 4. | Išoriniai šaldiklio matmenys (PxGxA). Ne didesni kaip | 1100x850x1950 mm |  |
| 6. | Kontaktinių plokščių kiekis ir matmenys (PxG) | - Ne mažiau kaip 2 vnt., kurios pasvirusios 5 ±1° kampu - Ne mažesni kaip 675x625 mm |  |
| 7. | Šaldymo lygiai | Ne mažiau kaip 2, nepriklausomi vienas nuo kito (galimybė vykdyti šaldymą ir atšaldymą vienu metu) |  |
| 8. | Kamera | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 9. | Talpa | Ne mažiau kaip 60 vnt., po ne mažiau kaip 350 ml plazmos maišų |  |
| 10. | Šaldymo efektyvumas | Šaldymas iki -30°C ne ilgiau kaip per 30 min. (šaldant 30 vnt. 350 ml plazmos maišų) |  |
| 11. | Referentinio maišo angos ne mažiau kaip | 2 vnt. |  |
| 12. | Vidinis apšvietimas | LED arba lygiavertis |  |
| 13. | Šaldymas oru | Būtinas |  |
| 14. | Valdymas | Lietimams jautrus ekranas, ne mažiau kaip 7“ (colių) dydžio su „valymo“ mygtuku (atjungiamas jautrumas lietimams), kuris turi vienu metu rodyti ne mažiau kaip: - veikimo režimas; - plokščių temperatūra; - referentinio maišo temperatūra; - proceso laikas; - eigos juosta. |  |
| 15. | Temperatūrą stebintys davikliai | Ne mažiau kaip 4 vnt. PT1000 arba lygiaverčių daviklių, kurių paklaida ties -50°C temperatūra yra ne didesnė kaip ±0,3°C |  |
| 16. | Aplinkos temperatūra | - Būtinas aplinkos (patalpos) temperatūros daviklis; - Leistina aplinkos temperatūra ne mažiau kaip +32°C |  |
| 17. | Apsauga | Galimybė užrakinti sistemos nustatymus slaptažodžiu |  |
| 18. | Elektros galingumas ne mažiau kaip | 3500 W šaldymo metu |  |
| 19. | Ratukai su stabilizacinėmis kojelėmis | Būtini |  |
| 20. | Aliarmų sistema | Ne mažiau kaip: - Su autonominiu elektros maitinimu ne trumpiau kaip iki 48 val.; - Aliarmai akustiniai ir vizualūs; - Minimalių, maksimalių ir vidutinių temperatūrų atmintis; - Aliarmo signalo distancinio perdavimo galimybė. |  |
| 21. | Triukšmingumo lygis ne daugiau kaip | 75 dB |  |
| 22. | Kondensatoriaus filtras | Būtinas |  |
| 23. | Apšiltinimas ne mažiau kaip | 80 mm |  |
| 24. | Galimi priedai ne mažiau kaip: | - Referentinis maišas su sensoriumi; - Barkodų skaitytuvas. |  |
| 25. | Maitinimas | Siūlomos prekės maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus |  |
| 26. | Naudojimo instrukcija | Lietuvių arba anglų kalba pateikiama kartu su preke. |  |
| 27. | *Garantija ne trumpesnė kaip | 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.