KLAUSIMYNAS

Paciento šildytuvas - šaldytuvas

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Paskirtis – paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimas. |  |
| 2 | Įrenginio konstrukcija | 1. Mobilus, su ratukais; 2. Dėtuve/stalčius dokumentams ir priemonėms integruotas prietaiso priekinėje pusėje; 3. Vandens rezervuaro talpa – ne mažiau kaip 7.5 l; 4. Ekranas / ekranai temperatūrų atvaizdavimui. |  |
| 3 | Šildymo-šaldymo apklotai ir priedai | 1. Galimi įvairių dydžių vienkartiniai šildymo–šaldymo apklotai suaugusiems, vaikams ir naujagimiams; 2. Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu – ne mažiau kaip 3 vnt.; 3. Prietaisas suderinamas su stempliniais šildymo–šaldymo zondais. |  |
| 4 | Vandens tėkmė | Ne mažiau kaip 2.2 l/min |  |
| 5 | Paciento temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau kaip ± 0.3 °C |  |
| 6 | Paciento temperatūros nustatymo ribos | Ne siauriau kaip 30.0 °C – 40.0 °C |  |
| 7 | Vandens temperatūros nustatymo ribos | Ne siauriau kaip 4.0 °C – 42.0 °C |  |
| 8 | Temperatūros kontrolės režimai | Ne mažiau kaip rankinis, automatinis, gradientas |  |
| 9 | Saugumas | 1. Garsiniai ir vizualiniai aliarmai; 2. Ne mažiau kaip trijų lygių apsauga nuo per aukštos temperatūros; 3. Ne mažiau kaip dviejų lygių apsauga nuo per žemos temperatūros. |  |
| 10 | Ilgaamžiškumas | Gamintojo numatoma prietaiso tarnavimo trukmė ≥ 12 metų. |  |
| 11 | Komplektacija | Komplektuojama su: 1. Vienkartinis rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 20 vnt.; 2. Temperatūros daviklio prijungimo kabelis – 1 vnt.; 3. Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl. 4. vienkartinis apklotas suaugusiems – 10 vnt. |  |
| 12 | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui | 230V, 50Hz ±10% |  |
| 13 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 14 | Žalieji reikalavimai | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4 punktu. |  |