Medicininiai dujų blokai ir jų dalys
1 lentelė. Reikalavimai blokų komplektacijai
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametrų reikšmės, kiekiai

	1.
	Blokas chirurgo darbo vietai
	1 vnt.

	1.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	2 vnt. 

	1.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas
	2 grupės po 4 vnt.

	1.3.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	4 vnt.

	1.4.
	Vakuumo jungtis
	2 vnt.

	2.
	Blokas chirurgo darbo vietai (su CO2 jungtimi)
	1 vnt.

	2.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	2 vnt. 

	2.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas 
	2 grupės po 4 vnt.

	2.3.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	4 vnt.

	2.4.
	Vakuumo jungtis
	2 vnt.

	2.5.
	Medicininių CO2 dujų jungtis
	1 vnt.

	3.
	Blokas neurochirurgo darbo vietai

(t.p. anesteziologo darbo vietai Neurochirurgijos operacinėje)
	1 vnt.

	3.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	2 vnt. 

	3.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas  
	2 grupės po 4 vnt.

	3.3.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	4 vnt.

	3.4.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis
	2 vnt.

	3.5.
	Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu
	1 vnt.

	3.6.
	Vakuumo jungtis
	2 vnt.

	3.7.
	Medicininio deguonies jungtis
	2 vnt.

	3.8.
	Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis
	1 vnt.

	4.
	Blokas kardiochirurgo darbo vietai
	1 vnt.

	4.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	2 vnt. 

	4.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas 
	2 grupės po 4 vnt.

	4.3.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	4 vnt.

	4.4.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis
	2 vnt.

	4.5.
	Vakuumo jungtis
	2 vnt

	4.6.
	Medicininio deguonies jungtis
	2 vnt.

	4.7.
	Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis
	1 vnt.

	5.
	Blokas akių chirurgo  darbo vietai 
	1 vnt.

	5.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	2 vnt. 

	5.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas  
	2 grupės po 4 vnt.

	5.3.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	4 vnt.

	5.4.
	Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu
	1 vnt.

	5.5.
	Vakuumo jungtis
	1 vnt.

	5.6.
	Medicininio deguonies jungtis
	2 vnt.

	5.7.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis
	1 vnt.

	5.8.
	Medicininio azoto suboksido (N2O) jungtis

	1 vnt.

	5.9.
	Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis
	1 vnt.

	6.
	Blokas akių chirurgo darbo vietai 
	1 vnt.

	6.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	2 vnt. 

	6.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas  
	2 grupės po 4 vnt.

	6.3.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	4 vnt.

	6.4.
	Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu
	1 vnt.

	6.5.
	Vakuumo jungtis
	1 vnt.

	6.6.
	Medicininio deguonies jungtis
	1 vnt.

	6.7.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis
	1 vnt.

	6.8.
	Medicininio azoto suboksido (N2O) jungtis
	1 vnt.

	6.9.
	Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis
	1 vnt.

	7.
	Blokas anesteziologo darbo vietai
	2 vnt.

	7.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	2 vnt. 

	7.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas  
	2 grupės po 4 vnt.

	7.3.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	4 vnt.

	7.4.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis
	2 vnt.

	7.5.
	Vakuumo jungtis
	2 vnt.

	7.6.
	Medicininio deguonies jungtis
	2 vnt.

	7.7.
	Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis
	1 vnt.

	8.
	Blokas reanimacijos palatai (1-nai lovai)
	1 vnt.

	8.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	2 vnt. 

	8.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas 
	2 grupės po 5 vnt.

	8.3.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	2 vnt.

	8.4.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis
	2 vnt.

	8.5.
	Medicininio deguonies jungtis
	2 vnt.

	8.6.
	Vakuumo jungtis
	2 vnt.

	9.
	Blokas reanimacijos palatai (1-nai lovai),

be elektros dalies
	1 vnt.

	9.1.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis
	2 vnt.

	9.2.
	Medicininio deguonies jungtis
	2 vnt.

	9.3.
	Vakuumo jungtis
	2 vnt.

	10.
	Blokas pooperacinei palatai (1-nai lovai)
	1 vnt.

	10.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	2 vnt. 

	10.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas 
	2 grupės po 5 vnt.

	10.3.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	2 vnt.

	10.4.
	Medicininio deguonies jungtis
	1 vnt.

	10.5.
	Vakuumo jungtis
	1 vnt.

	11.
	Trijų jungčių blokas 
	2 vnt. (virštinkinio arba potinkinio vamzdyno montavimui, suderinama užsakant)

	11.1.
	Medicininio deguonies jungtis
	1 vnt.

	11.2.
	Vakuumo jungtis
	1 vnt.

	11.3.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis  
	1.vnt.

	12.
	Dviejų jungčių blokas
	2 vnt. (virštinkinio arba potinkinio vamzdyno montavimui, suderinama užsakant)

	12.2.
	Medicininio deguonies jungtis
	1 vnt.

	12.3.
	Vakuumo jungtis arba medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis . priklausomai nuo poreikio
	1 vnt.


	13.
	Vienos jungties blokas
	20 vnt. (virštinkinio arba potinkinio vamzdyno montavimui, suderinama užsakant)

	13.1.
	Medicininio deguonies, vakuumo arba medicininio suspausto oro (0,5 MPa)  jungtis priklausomai nuo poreikio
	1 vnt.

	14.
	Blokas su apšvietimo įranga
	2 vnt.

	14.1.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas 
	1 grupė, iki 4 vnt. (suderinama užsakant)

	14.2.
	Medicinos aparatūros įžeminimo  (potencialų išlyginimo) lizdas
	2 vnt.

	14.3.
	Medicininio deguonies jungtis
	1 vnt.

	14.4.
	Pasirinktinai (suderinama užsakant) vakuumo arba 0,5 MPa suspausto oro jungtis
	1 vnt.

	14.5.
	Įmontuotas atspindėtos palatinės šviesos (šviesos srautas nukreiptas į viršų) šaltinis, kuris įjungiamas iš distancinio valdymo pultelio (I d. 14.9. p.) ir iš stacionaraus palatos apšvietimo jungiklio
	1 vnt.

	14.6.
	Įmontuotas skaitymo šviesos (šviesos srautas nukreiptas žemyn) šaltinis, įjungiamas iš distancinio valdymo 

pultelio (I d. 14.9. p.)
	1 vnt.

	14.7.
	Įmontuotas naktinio apšvietimo šaltinis, įjungiamas iš distancinio valdymo pultelio (I d. 14.9. p.)
	1 vnt.

	14,8.
	Medicinos personalo iškvietimo sistemos valdymo grandinė, įjungiama iš distancinio valdymo pultelio (I d.14.9. p.)
	

	14.9.
	Laidinis distancinio valdymo pultelis apšvietimo įjungimui/išjungimui bei medicinos personalo iškvietimui
	1 vnt.

	14.10.
	Infuzijų stovo tvirtinimo mazgas, skirtas operatyviai įstatyti infuzijų stovą (III d. 4 poz.), leidžiantis jį pasukti  reikiamu kampu (ne mažiau kaip iki 180() horizontalioje plokštumoje
	1 vnt.


2 lentelė. Bendri techniniai reikalavimai visiems blokams 

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametrų reikšmės, kiekiai

	1.
	Elektros dalis
	

	1.1.
	230 V elektros kištukinis lizdas
	Izoliuotos, CEE 7/3 (Schuko) tipo su apsauginiu įžeminimu, tinkamos drėgnam valymui (su dangteliu arba elektros kontaktų užsklanda); kiekviename bloke sumontuotos dvi elektros kištukinių lizdų grupės (numatytas prijungimas maitinimui iš dviejų skirtingų šaltinių)

	1.2.
	Automatiniai išjungikliai
	20-25 A, C kategorija.

Po atskirą  automatinį išjungiklį kiekvienai elektros kištukinių lizdų grupei.

	1.3.
	Komutavimo elementų apsaugos laipsnis (pagal DIN 40050)
	Ne blogesnis kaip IP 44 

	1.4.
	Potencialų išlyginimo lizdai
	Techniškai suderinami su Kauno klinikose jau naudojamais DIN42801 standarto potencialų išlyginimo gnybtais 

	2.
	Dujų dalis      
	

	2.1.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis (turi būti techniškai suderinama su Kauno klinikose jau naudojamomis jungtimis (Medical technology))
	0,5 MPa slėgiui, ³ 40 L/min oro srautui

	2.2.
	Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu (turi būti techniškai suderinama su Kauno klinikose jau naudojamomis jungtimis (Medical technology))
	0,8 MPa slėgiui, ³ 300 L/min oro srautui

	2.3.
	Medicininio deguonies jungtis(turi būti techniškai suderinama su Kauno klinikose jau naudojamomis jungtimis (Medical technology))
	0,5 MPa slėgiui, ³ 40 L/min oro srautui

	2.4.
	Medicininių dujų (CO2) jungtis (turi būti techniškai suderinama su Kauno klinikose jau naudojamomis jungtimis (Medical technology))
	0,5 MPa slėgiui, ³ 10 L/min dujų srautui

	2.5.
	Vakuumo jungtis (turi būti techniškai suderinama su Kauno klinikose jau naudojamomis jungtimis (Medical technology))
	60 kPa išretinimui, ³ 25 L/min oro srautui

	2.6.
	Srauto nutraukimo vožtuvai
	Kiekvienoje medicininių dujų, suspausto oro bei vakuumo tiekimo jungtyje turi būti įmontuoti du vožtuvai, nutraukiantys dujų srautą,   kai iš jos ištraukiama atsakomoji jungtis (kištukas). Vienas iš vožtuvų – servisinis, skirtas srauto uždarymui jungties remonto metu.

	2.7.
	Pneumojungtys (turi būti techniškai suderinama su Kauno klinikose jau naudojamomis jungtimis (Medical technology))
	Visos jungtys (O2, CO2, vakuumo,  suspausto oro ir kvėpavimo produktų šalinimo) turi atitikti Kauno klinikose esančią mechaninio kodavimo sistemą 

	3.
	Informacinio aprūpinimo įtaisai
	Turi būti numatyta galimybė, esant poreikiui (suderinama užsakymo metu), bloke (I d. 1-8, 10 ir 14 pozic.) įmontuoti po vieną standartinę telefoninio ryšio jungtį, kompiuterinio ryšio jungtį, bei koaksialinį 75Ω banginės varžos lizdą 

(įskaičiuoti į pasiūlymo kainą)

	4.
	Bloko korpusas
	

	4.1
	Korpuso medžiaga, paviršiaus padengimas
	1 .Metalas (blokams su elektros dalimi, aprašytiems I d. 1-7, 9 ir 13 poz.,  aliuminio profilio, pagamintas ekstruziniu būdu). Paviršius atsparus  mechaniniam pažeidimui, drėgnam valymui ir dezinfekavimui.

	
	
	2. Blokų su elektros dalimi, aprašytų

I d. 1-7 ir 9 pozic., konstrukcija turi

būti su medicinos technikos tvirtinimui skirtais standartiniais 10 x 25 mm skerspjūvio bėgeliais, suformuotais bloko korpuso viršutinėje bei apatinėje dalyse (per visą bloko ilgį).

	
	Ilgis (maksimalios komplektacijos bloko)
	( 1500 mm

	4.3.
	Plotis
	( 220 mm

	5.
	Bloko jungčių, skirtų pajungimui prie vamzdyno, išdėstymas (priklausomai nuo poreikio)
	

	5.1.
	Blokams su elektros dalimi (I dalies 1-7, 9 ir 13 pozic.)
	1. Virštinkinio vamzdyno montažo atvejams:

a) - iš dešinės; 

b) - iš kairės;

c)  - bloko viduje. 

2. Potinkinio vamzdyno montažo 

atvejams - bloko viduje.

	5.2.
	Blokams be elektros dalies  (I dalies  8 ir 10-12 pozic.) 
	1. Virštinkinio arba potinkinio vamzdyno montažo atvejams:

a)  -iš viršaus;

b) -iš apačios

(jungčių išdėstymas operatyviai  keičiamas iš vieno varianto į kitą)


3 lentelė. Papildomos komplektuojančios dalys 

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametrų reikšmės, kiekiai

	1.
	Atsarginės elektros maitinimo ir informacinio aprūpinimo jungtys:
	

	1.1.
	Automatinis elektros įtampos išjungiklis
	5 vnt

	1.2.
	Vienfazis ~230 V elektros kištukinis lizdas
	10 vnt.

	1.3.
	Jungtis telefoniniam ryšiui
	10 vnt.

	1.4.
	Jungtis kompiuteriniam ryšiui
	10 vnt.

	1.5.
	Koaksialinis 75Ω banginės varžos lizdas 
	20 vnt.

	1.6.
	Med. aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas
	10 vnt.

	1.7.
	Palatinės signalizacijos ir apšvietimo lempų įjungimo plokštė (dviejų arba trijų rėlių, derinama užsakymo metu)
	2 vnt.

	2.
	Atsarginės bloko pneumojungtys (lizdai):
	

	2.1.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis 
	2 vnt.

	2.2.
	Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu
	2 vnt.

	2.3.
	Vakuumo jungtis
	3 vnt.

	2.4.
	Medicininio deguonies jungtis
	5 vnt.

	2.5.
	Medicininių CO2 dujų jungtis
	5 vnt.

	2.6.
	Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis
	1 vnt.

	3.
	Atsakomosios pneumojungtys:
	3.1., 3.3.-3.6. poz. nurodytos jungtys pagamintos iš žalvario, padengtos nikeliu;

3.2. poz. nurodytos jungtys pagamintos iš korozijai bei mechaniniam poveikiui atsparaus metalo.

	3.1.
	Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) atsakomoji jungtis
	10 vnt.

	3.2.
	Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) atsakomoji jungtis (su panaudoto oro šalinimu)
	2 vnt.

	3.3.
	Vakuumo atsakomoji jungtis
	6 vnt.

	3.4.
	Medicininio deguonies atsakomoji jungtis
	10 vnt.

	3.5.
	Medicininių CO2 dujų atsakomoji jungtis
	10 vnt.

	3.6.
	Kvėpavimo produktų šalinimo atsakomoji jungtis
	10 vnt.

	4.
	Stovas infuzijoms, įstatomas į bloką, nurodytą I d. 13 poz.;  su  laikikliais buteliams bei kabliukais infuzinių maišelių  pakabinimui; stovas turi būti  ( formos, jo vertikalios dalies ilgis 280 – 300 mm, horizontalios dalies ilgis 850 – 900 mm
	3 vnt.

	5.
	Atsarginės lemputės blokams su apšvietimo įranga (Id. 13 poz.)
	

	5.1.
	Lemputė - atspindėtos palatinės šviesos šaltinis (14.5. p.)
	10 vnt

	5.2.
	Lemputė - skaitymo šviesos šaltinis (14.6. p.)
	10 vnt.

	5.3.
	Lemputė - naktinio apšvietimo šaltinis (14.7. p.)
	10 vnt.


4 lentelė. Techniniai reikalavimai deguonies drėkintuvų jungtims 
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametrų reikšmės, kiekiai

	1.
	Bloko atsakomoji jungtis skirta deguonies srauto reguliatoriaus - drėkintuvo komplekto prijungimui prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos (pvz. vienos deguonies jungties bloko).

Reikalavimai:

1. Pagaminta iš žalvario, padengta nikeliu; tiesi;

2. Atitinkanti Kauno klinikose esamą mechaninio deguonies jungčių kodavimo sistemą (techniškai suderinama su naudojamais deguonies lizdais);

3. Jungties konstrukciniai matmenys:

3.1. Sriegis jungties prisukimui prie deguonies drėkintuvo – srauto reguliatoriaus  - M 10 (išorinis);

3.2. Bendras jungties ilgis 75-80 mm
	10 vnt.


5 lentelė. Techniniai reikalavimai įbetonuojamiems įžeminimo lizdams 
	IV. 

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametrų reikšmės, kiekiai

	1.
	Lizdas operacinio stalo įžeminimui.

Reikalavimai:

1. Pritaikytas įbetonavimui į operacinės grindis;

2. Visos lizdo detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno;

3. Išorinis (esantis grindų lygyje) paviršius plokščias, be aštrių briaunų, atsparus mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui.

4. Suderinamas su Kauno Klinikose jau naudojamais tokios pat paskirties lizdais bei atsakomosiomis jungtimis.
	4 vnt.


6 lentelė. Techniniai reikalavimai dujų bei vakuumo paskirstymo, tiekimo kontrolės ir valdymo įrenginiams 

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametrų reikšmės, kiekiai

	
	Dujų bei vakuumo paskirstymo, tiekimo kontrolės ir valdymo įrenginiai:
	Virštinkinis arba potinkinis montavimas, suderinama užsakymo metu

	1.
	Vienų dujų linijų įrenginys
	1 vnt.

	2.
	Dviejų dujų linijų įrenginys
	1 vnt.

	3.
	Trijų dujų linijų įrenginys
	1 vnt.

	4.
	Keturių dujų linijų įrenginys
	1 vnt.

	5.
	Penkių dujų linijų įrenginys
	1 vnt. 


7 lentelė. Bendri reikalavimai dujų bei vakuumo paskirstymo, tiekimo kontrolės ir valdymo įrenginiams 

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametrų reikšmės, kiekiai

	1.
	Įrenginio paskirtis
	Iš magistralinio vamzdyno tiekiamų medicininių dujų ir vakuumo paskirstymas, tiekimo kontrolė bei valdymas

	2.
	Prijungiamų medicininių dujų linijų (įskaitant vakuumo liniją) skaičius
	iki 3 linijų

	3.
	Įrenginio pralaidumas 1-nai linijai
	³ 500 l /min

	4.
	Medicininių dujų slėgio bei vakuumo kontroliniai manometrai
	Būtini

	5.
	Slėgio įrenginio išėjime indikavimo ribos 

(ne siauresnės už nurodytas)
	1. Medic. dujoms – nuo 0 iki 1 Mpa

2. Vakuumui – nuo 0 iki -100 kPa

	6.
	Aliarmo signalai, esant duju tiekimo sutrikimui
	Garsinis ir vizualinis

	7.
	Techninės galimybės aliarmo signalo perdavimui į centrinio valdymo pultą
	Būtinos

	8.
	Vamzdelių skirtų įrenginio pajungimui prie med. dujų tiekimo vamzdyno skersmuo
	( 15 mm

	9.
	Vamzdelių skirtų įrenginio pajungimui prie vakuumo tiekimo vamzdyno skersmuo
	( 22 mm

	10.
	Atskiri ventiliai kiekvienos dujų bei vakuumo linijos uždarymui
	Būtini


Pastabos, papildomi reikalavimai:
                                                                                                             
1. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų sandėlį Eivenių g. 2 turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 30 darbo dienų.

2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą).

3. Pneumojungtys (lizdai) ir atsakomosios pneumojungtys atitinka Kauno klinikose esamą mechaninio jungčių kodavimo sistemą.
4. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Numatoma sutarties suma 120000,00 Eur su PVM.

5. Siūlomos prekės savo savybėmis turi būti lygiavertės techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4. papunkčiu, siūlomos prekės ir (ar) jų sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Kartu su pasiūlymu pateikti prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, prekių aprašymus, instrukcijas ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus.
7. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.
PAGE  
4

