Turimos citogenetinių vaizdų atvaizdavimo ir vertinimo sistemos (Metasystems gamintojo), skirtos avarinei apšvitai vertinti, modernizavimo ir išplėtimo tarptautinio viešojo pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURIMOS CITOGENETINIŲ VAIZDŲ ATVAIZDAVIMO IR VERTINIMO SISTEMOS (METASYSTEMS GAMINTOJO), SKIRTOS AVARINEI APŠVITAI VERTINTI, MODERNIZAVIMAS IR IŠPLĖTIMAS

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Programinės įrangos atnaujinimas nuosavybės teise turimos darbo stotelės sistemos mikroskopijai S/N MF-989. Į siūlomas atnaujinimo ir palaikymo paslaugas turi įeiti: |  |
| 1.1. | „Metafer SCAN“ ne mažiau nei 5 metų atnaujimas |  |
| 1.2. | „Metafer Metaphase“ ne mažiau nei 5 metų atnaujinimas |  |
| 1.3. | „Metafer DCScore“ ne mažiau nei 5 metų atnaujinimas |  |
| 1.4. | „Metafer MNScoreX“ ne mažiau nei 5 metų atnaujinimas“ |  |
| 1.5. | „Ikaros BASE M“ ne mažiau nei 5 metų atnaujinimas |  |
| 1.6. | „Ikaros Karyo M“ ne mažiau nei 5 metų atnaujinimas |  |
| 1.7. | Programinės įrangos papildymas 1 vnt.: „Giluminių neuroninių tinklų (DNN) palaikymas – programinės įrangos įdiegimas. |  |
| 1.8. | „Ikaros BASE C“ ne mažiau nei 5 metų atnaujinimas |  |
| 2. | Nuosavybės teise turimos S/N MF-989 mikroskopinės įrangos atnaujinimas/ patobulinimas. |  |
| 2.1. | Sistema turi būti būti papildyta imersinio aliejaus paskirstymo ant objektinio stiklelio automatizuotu priedu. |  |
| 2.2 | Turi būti atnaujinamas sistemos LED šviesaus lauko iluminatorius microLED3. Atnaujinto iluminatoriaus parametrai ne mažesni nei spalvos Temperatūra 5700 K; spalvų perteikimo indeksas >90 - vidutinė gyvavimo trukmė >60000 valandų - galima naudoti objektyvams nuo 2,5x , baltos šviesos LED apšvietimas; |  |
| 2.3 | Turi būti atnaujinamas LED fluorescencinės šviesos šaltinis. Turi būti pridedamas Zeiss adapteris; bangos ilgio diapazonas ne mažesnis nei 370-650 nm; matmenys (plotis x aukštis x gylis) ne mažesni nei110 mm x 150 mm x 160 mm; svoris < 2 kg, priimtina aplinkos temperatūra: ne didesniam diapozone nei 0-40 °C; maitinimo bloko maitinimo įtampa ne mažiau nei 90 iki 264 V AC; dažnis ne didesnis nei 47 iki 63 Hz; maitinimo bloko suvartojama galia ne daugiau nei maks. 85 VA |  |
| 2.4 | Į pasiūlymo kainą turi įeiti ne mažiau nei 1 vnt. Kabelio USB-C (m) į A tipo USB (m) laidas, kurio ilgis ne trumpesnis 2 m; leidžiantis jungti įrenginį su C tipo USB jungtimi |  |
| 2.5 | Į pasiūlymo kainą turi įeiti ne mažiau nei 1 vnt. reflektoriaus modulis FL. |  |
| 2.6 | Atnaujinami sistemos filtrai ne mažiau nei šiems: - DAPI filtras; - LED GREEN (žalias) filtras; - LED ORANGE-RED (oranzinis-raudonas) filtras; |  |
| 2.7 | Atnaujinamas motorizuotas LD kondensatorius: mot. su fiksuotu priekiniu lęšiu, varikliniu diafragmos ribotuvu ir bokštelio disku, su centruojamu Ph1, Ph2, Ph3 ir D ribotuvais, jau integruotais, ne mažiau nei 3 laikikliais DIC kondensatoriaus moduliams, 1 atskira pozicija šviesiam laukui, skirta 5x-100x objektyvams (nuo 2,5x iki 100x. |  |
| 2.8 | Atnaujinama darbo stotelė: - Skenavimo kompiuteris, ne prastesnio procesoriaus nei i7, 14 generacijos. Integruoti, ne senesni nei 11 Windows. Kartu su kompiuteriu privalo būti pateikti ir kiti jam reikalingi priedai, užtikrinantys sklandų ir nenutrūkstamą sistemos veikimą. - Pateikiamas ne mažesnės įstrižainės nei 24" monitorius; - Pateikiama kartu su „GPU board GeForce GTX1650 4GB Double Slot“ grafikos plokšte. Alternatyviai – siūloma jai lygiavertė ar arba našesnė. |  |
| 2.9 | Į kainos pasiūlymą įeina duomenų apsaugos nuo kopijavimo rinkinys |  |
| 3. | Programinės įrangos atnaujinimas nuosavybės teise turimos darbo stotelės sistemos mikroskopijai S/N. MF-1591. Į siūlomas atnaujinimo ir palaikymo paslaugas turi įeiti: |  |
| 3.1. | Naujos „Metafer SCAN“ programinės įrangos įdiegimas 1 vnt. |  |
| 3.2. | Metafazės nustatymas ir metafazės vaizdo gavimas „Metafer Metaphase“ programinės įrangos įdiegimas 1 vnt. |  |
| 3.3. | Dicentrinių chromosomų identifikavimas metafazės vaizduose „Metafer DCScore“ programinės įrangos įdiegimas 1 vnt. |  |
| 3.4. | Rankinis vieno kanalo mikroskopijos vaizdų gavimas „Ikaros BASE M“ programinės įrangos įdiegimas 1 vnt. |  |
| 3.5. | „Ikaros Karyo M“ ne mažiau nei 5 metų atnaujinimas |  |
| 3.6. | Programinės įrangos papildymas: „Giluminių neuroninių tinklų (DNN) palaikymas – programinės įrangos įdiegimas. |  |
| 3.7. | „Ikaros Review“ ne mažiau nei 5 metų atnaujinimas |  |
| 3.8. | „Metafer BASE“ programinės įrangos išdiegimas |  |
| 4. | Nuosavybės teise turimos S/N MF-1591 mikroskopinės įrangos atnaujinimas/ patobulinimas |  |
| 4.1. | Į pasiūlymo kainą įeina: Mikroskopo korpusas, su TFT monitoriumi, Motorizuotas fokusavimo mechanizmas su ne mažiau 10 nm žingsnio tikslumu, Būtinas motorizuotas šviesos valdymas, motorizuotas LD kondensatorius, LED šviestuvas microLED3, ne mažiau nei 7 poz. Objektyvo revolveris, Dvivamzdis fototubusas (100:0 / 0:100); C tipo kamerai skirtas tvirtinimas; Du okuliarai su 10x didinimu, 23 matymo lauko skersmens. |  |
| 4.2. | Fluorescencijos patobulinimas „MetaLED FL“. Įeina: Reflektuotos šviesos iluminatorius, reflektoriaus revolveris 6x mot., 6x reflektoriaus modulis FL P&C EC, MetaLED FL apšvietimo sistema(pilna) |  |
| 4.3. | Atnaujinami sistemos filtrai ne mažiau nei šiems: •DAPI filtras; •LED GREEN (žalias) filtras; •LED ORANGE-RED (oranzinis-raudonas) filtras; |  |
| 4.4. | Įeina ne mažiau nei skenavimo komponentai: Skenavimo pakopos su integruotu TANGO2, Kensington Trackball komplektas ir kalibravimo stikleliai. |  |
| 4.5. | Įeina ne mažiau nei: 10x ir 63x apochromatiniai objektyvai mikroskopui. |  |
| 4.6. | Sistema turi būti būti papildyta imersinio aliejaus paskirstymo ant objektinio stiklelio automatizuotu priedu. |  |
| 4.7. | Įeina ne mažiau nei 1 Pm CMOS kamera ir reikalingi priedai |  |
| 4.8. | Atnaujinama darbo stotelė: •Skenavimo kompiuteris, ne prastesnio procesoriaus nei i7, 14 generacijos. Integruoti, ne senesni nei 11 Windows. Kartu su kompiuteriu privalo būti pateikti ir kiti jam reikalingi priedai, užtikrinantys sklandų ir nenutrūkstamą sistemos veikimą. •Pateikiamas ne mažesnės įstrižainės nei 24" monitorius; •Pateikiama kartu su „GPU board GeForce GTX1650 4GB Double Slot“ grafikos plokšte. Alternatyviai – siūloma jai lygiavertė ar arba našesnė. |  |
| 4.9. | Į pasiūlymo kainą įeina duomenų apsaugos nuo kopijavimo rinkinys |  |
| 5. | Specialieji reikalavimai |  |
| 5.1. | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 5.2. | Pristatytos įrangos ir programinės įrangos garantija ne mažiau nei 12 mėn. po įrangos instaliavimo datos. |  |
| 5.3. | Visos siūlomos paslaugos ir prekės turi būti suderinamos su nuosavybės teise turima Metasystems (sistemos pavadinimas užregistruotas įrangos registruose) įranga. |  |

__________________________