        - Fotelis-kėdė pacientui techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Infuzijos, transfuzijos ir kitoms medicininėms procedūroms sėdimoje, gulimoje bei tarpinėje (-se) pozicijoje (-se) |
| 2. | Būtinos kėdės dalys (sekcijos) | - Galvos-nugaros dalis - Sėdima dalis - Kojų dalis |
| 3. | Kėdės dalių (sekcijų) pozicionavimas | Galvos-nugaros, sėdimosios ir kojų dalių padėtys iš sėdimos pozicijos į gulimą (ir atvirkščiai), trendelenburgo poziciją keičiamos motorizuotai (ne mažiau 4-mis elektros varikliais), komplekte pateikiamo rankinio valdymo pulto pagalba. Ne mažiau 4 pozicijos: sėdima, poilsio, gulima bei trendelenburgo pozicijos. |
| 4. | Apmušalai | - Visos kėdės dalys (sekcijos) su 7,5cm +/- 0,5 cm storio apmušalais - Į horizontalią gulimą padėtį ištiestos kėdės dalių (sekcijų ) su apmušalais išoriniai matmenys (ilgis x plotis): 196 x 60 cm +/- 2 cm - Apmušalai dengti dirbtine oda atsparia dezinfekcijai, lengvai valoma - Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau 10 spalvų |
| 5. | Porankiai | - Su apmušalais, kurių spalva atitinka kėdės sekcijų apmušalų spalvą - Reguliuojami – su galimybe: a) kiekvieną porankį nulenkti ir pasukti į šalį, suteikiant infuzijoms/transfuzijoms atlikti patogią padėtį (paciento plaštaka alkūnės atžvilgiu nuleidžiama žemiau ir atvedama į šalį), b) kiekvieną porankį atlenkti aukštyn (kad netrukdytų kai nenaudojamas) - Porankio ilgis 56 cm, plotis 12cm. +/- 1 cm - Porankiai minkšti, pagaminti iš porolono, patogūs paciento rankai. |
| 6. | Kėdės dalių (sekcijų) padėčių reguliavimas: |  |
| 6.1 | Galvos-nugaros dalies (nugaros srities) pasvirimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo - 5° iki 78° |
| 6.2 | Sėdimos dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0° iki 22° |
| 6.3 | Kojų dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0° iki 90° (nulenkiama ne mažiau kaip 90°) |
| 7. | Trendelenburgo/gaivinimo pozicija | Trendelenburgo pozicija valdoma motorizuotai, komplekte pateikiamo rankinio valdymo pulto pagalba |
| 8. | Kėdės sėdimosios dalies aukštis (sėdimoje pozicijoje) | Aukštis reguliuojamas nuo 54 cm iki 75 cm +/- 1 cm |
| 9. | Maksimali darbinė kėdės apkrova | Ne mažiau 200kg |
| 10. | Kėdės mobilumas | 100 mm diametro ratukai su individualiais stabdžiais. |
| 11. | Kėdės išoriniai išmatavimai | Į gulimą padėtį ištiestos kėdės ilgis – 196 cm x 78 cm. +/- 2 cm. Kėdės išmatavimai vertikalioje pozicijoje (užimamas grindų plotas) 110 x 78 cm +/- 2 cm. |
| 12. | Pateikiami kėdės priedai (įskaičiuoti į kėdės kainą): |  |
| 12.1 | Infuzinis stovas (1 vnt.) | Stovas reguliuojamo aukščio, turintis ne mažiau kaip du kabliukus infuzinio skysčio talpų pakabinimui, prie kėdės tvirtinamas pasirinktinai (pagal vartotojo poreikį) kairiame arba dešiniame šone. |
| 12.2 | Pagalvėlė galvai (1 vnt.) | Pagalvėlė patogiai fiksuojama prie nugarinės dalies. |
| 13. | Prekės žymėjimas CE ženklu | Būtina pateikti. |
| 14. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti prekę įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 16. | Prekės pristatymas ir instaliavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 17. | Prekės garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |
| 18. | Atstovavimas | Tiekėjas privalo pateikti oficialų gamintojo raštą, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje. Taip pat, kad turi teisę įrangą parduoti, instaliuoti bei atlikti priežiūrą. |