Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

„ELEKTROKARDIOGRAFAS (Nr. 9856)“

2025-     -

Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):

| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.2 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Įranga turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.4. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfekantus.  Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentus.

2.5. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

2.6. Siūloma įranga turi būti nauja (Įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.8. Prekei turi būti suteikiama ne mažiau nei 36 mėn. garantija.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametrai (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Techninės charakteristikos (Reikalaujamų parametrų reikšmės) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo dalies pavadinimas - Elektrokardiografas - I |  |  |  |
| 1. | Elektrokardiografas | Registruoja ne mažiau kaip 12 EKG derivacijų vienu metu. |  |
| 2. | EKG užrašymo režimai, ne mažiau nei išvardinta: | 1. Automatinis; 2. Rankinis; 3. Ritmo. |  |
| 3. | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija | Būtina, ne ilgiau kaip per 10 sek. |  |
| 4. | EKG signalo diskretizavimo dažnis kiekvienam kanalui | Ne mažesnis kaip 30 KHz‘‘. |  |
| 5. | EKG signalo keitiklio skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 24 bitai |  |
| 6. | Elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimo diskretizavimo dažnis | Ne mažesnis kaip 30 KHz‘‘. |  |
| 7. | Sinfazinio signalo slopinimas | ≥125 dB. |  |
| 8. | Elektrokardiografas turi apsaugą nuo defibriliacijos impulso | Būtina |  |
| 9. | Elektrokardiografo dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,05 iki 150 Hz. |  |
| 10. | Elektrokardiografo įėjimo varža | ≥ 50 MΩ |  |
| 11. | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 susitr./min. |  |
| 12. | Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa | Būtina. |  |
| 13. | EKG interpretacijos programa suaugusiems | Būtina. |  |
| 14. | Elektrodų kontakto informacija, nurodant problematinį elektrodą | Būtina. |  |
| 15. | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 300 EKG vidinė atmintis. |  |
| 16. | Integruotas spalvotas, lietimui jautrus ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ≥ 8 colių; 2. Ekrano rezoliucija ≥ 850 x 550 taškų; 3. Turi būti valdomas dėvint medicinines pirštines. |  |
| 17. | Raidinė/skaitinė klaviatūra paciento duomenų įvedimui | Lietimui jautriame ekrane |  |
| 18. | Duomenys pateikiami monitoriaus ekrane | 1. 12 EKG derivacijų vienu metu; 2. Ligonio duomenys; 3. Laikrodis; 4. Ligonio širdies susitraukimų dažnis; 5. Elektrokardiografo nustatymai; 6. Baterijos įkrovos būklė. |  |
| 19. | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas | Ataskaita spausdinama viename A4 formato lape |  |
| 20. | Spausdinamos EKG kreivės | 3, 6, 12 kreivių vienu metu |  |
| 21. | Elektrokardiografo rašymo greitis | Ne mažiau greičių kaip 5, 25, 50 mm/s. |  |
| 22. | Elektrokardiografo jautrumas | Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2.5, 5, 10, 20 mm/mV. |  |
| 23. | Elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija | Būtina |  |
| 24. | Elektrokardiografo maitinimas | Iš išorinio elektros tinklo (220-240V, 50-60 Hz) ir iš vidinio akumuliatoriaus. Ne mažiau kaip 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip 3 val. pastovaus veikimo. |  |
| 25. | Elektrokardiografo svoris | ≤ 6,5 kg. |  |
| 26. | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir perdavimas | 1. Elektrokardiografas turi bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (šio reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). 2. Elektrokardiografas turi EKG tyrimo ataskaitą PDF, XML formatais persiųsti į medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (šio reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą); 3. Elektrokardiografas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS (šio reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą); PASTABA: Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (į) EKG aparato (-ą) į (iš) medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS gali būti naudojamas tarpinis serveris (pateikiamas tiekėjo lėšomis). |  |
| 27. | Aparato sąsajos: | 1. EKG kabelio jungtis. 2. Tinklo jungtis LAN. 3. Belaidžio tinklo WLAN (WIFI) sąsaja. 4. Ne mažiau kaip viena USB jungtis. 5. Potencialų išlyginimo jungtis. |  |
| 28. | Komplektacija: |  |  |
| 28.1 | Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu (elektrodai daugkartiniai) | 2 kompl. suaugusiems pacientams. |  |
| 28.2 | Brūkšninių kodų skaitytuvas, paciento duomenų įvedimui | Būtina. |  |
| 28.3 | Mobilus vežimėlis elektrokardiografo transportavimui | 1. Vežimėlis komplektuojamas elektrokardiografo gamintojo. 2. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais; Ratukai turi būti antistatiniai. 3. Su rankena vežimėlio transportavimui bei stalčiumi arba krepšeliu elektrokardiografo priedų sudėjimui. 4. Su laidų ir brūkšninių kodų skaitytuvo laikikliais. |  |

Pasiūlymo kaina 1-a pirkimo dalis:

Mato vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Bendra kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiografas - I |  | 5 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn. (ne mažiau nei 36 mėn.): |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Eil. Nr. | Parametrai (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Techninės charakteristikos (Reikalaujamų parametrų reikšmės) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 pirkimo dalies pavadinimas - Elektrokardiografas - II |  |  |  |
| 1. | Elektrokardiografas | Registruoja ne mažiau kaip 12 EKG derivacijų vienu metu. |  |
| 2. | EKG užrašymo režimai, ne mažiau nei išvardinta: | 1. Automatinis; 2. Rankinis; 3. Ritmo. |  |
| 3. | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija | Būtina, ne ilgiau kaip per 10 sek. |  |
| 4. | EKG signalo diskretizavimo dažnis kiekvienam kanalui | Ne mažesnis kaip 30 KHz‘‘. |  |
| 5. | EKG signalo keitiklio skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 24 bitai |  |
| 6. | Elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimo diskretizavimo dažnis | Ne mažesnis kaip 30 KHz‘‘. |  |
| 7. | Sinfazinio signalo slopinimas | ≥125 dB. |  |
| 8. | Elektrokardiografas turi apsaugą nuo defibriliacijos impulso | Būtina |  |
| 9. | Elektrokardiografo dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,05 iki 150 Hz. |  |
| 10. | Elektrokardiografo įėjimo varža | ≥ 50 MΩ |  |
| 11. | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 susitr./min. |  |
| 12. | Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa | Būtina. |  |
| 13. | EKG interpretacijos programa suaugusiems | Būtina. |  |
| 14. | Elektrodų kontakto informacija, nurodant problematinį elektrodą | Būtina. |  |
| 15. | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 300 EKG vidinė atmintis. |  |
| 16. | Integruotas spalvotas, lietimui jautrus ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ≥ 8 colių; 2. Ekrano rezoliucija ≥ 850 x 550 taškų; 3. Turi būti valdomas dėvint medicinines pirštines. |  |
| 17. | Raidinė/skaitinė klaviatūra paciento duomenų įvedimui | Lietimui jautriame ekrane |  |
| 18. | Duomenys pateikiami monitoriaus ekrane | 1. 12 EKG derivacijų vienu metu; 2. Ligonio duomenys; 3. Laikrodis; 4. Ligonio širdies susitraukimų dažnis; 5. Elektrokardiografo nustatymai; 6. Baterijos įkrovos būklė. |  |
| 19. | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas | Ataskaita spausdinama viename A4 formato lape |  |
| 20. | Spausdinamos EKG kreivės | 3, 6, 12 kreivių vienu metu |  |
| 21. | Elektrokardiografo rašymo greitis | Ne mažiau greičių kaip 5, 25, 50 mm/s. |  |
| 22. | Elektrokardiografo jautrumas | Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2.5, 5, 10, 20 mm/mV. |  |
| 23. | Elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija | Būtina |  |
| 24. | Elektrokardiografo maitinimas | Iš išorinio elektros tinklo (220-240V, 50-60 Hz) ir iš vidinio akumuliatoriaus. Ne mažiau kaip 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip 3 val. pastovaus veikimo. |  |
| 25. | Elektrokardiografo svoris | ≤ 6,5 kg. |  |
| 26. | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir perdavimas | 1. Elektrokardiografas turi bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (šio reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). 2. Elektrokardiografas turi EKG tyrimo ataskaitą PDF, XML formatais persiųsti į medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (šio reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą); 3. Elektrokardiografas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS (šio reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą); PASTABA: Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (į) EKG aparato (-ą) į (iš) medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS gali būti naudojamas tarpinis serveris (pateikiamas tiekėjo lėšomis). |  |
| 27. | Aparato sąsajos: | 1. EKG kabelio jungtis. 2. Tinklo jungtis LAN. 3. Belaidžio tinklo WLAN (WIFI) sąsaja. 4. Ne mažiau kaip viena USB jungtis. 5. Potencialų išlyginimo jungtis. |  |
| 28. | Komplektacija: |  |  |
| 28.1 | Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu (elektrodai daugkartiniai) | 2 kompl. suaugusiems pacientams. |  |
| 28.2 | Brūkšninių kodų skaitytuvas, paciento duomenų įvedimui | Būtina. |  |
| 28.3 | Mobilus vežimėlis elektrokardiografo transportavimui | 1. Vežimėlis komplektuojamas elektrokardiografo gamintojo. 2. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais; Ratukai turi būti antistatiniai. 3. Su rankena vežimėlio transportavimui bei stalčiumi arba krepšeliu elektrokardiografo priedų sudėjimui. 4. Su laidų ir brūkšninių kodų skaitytuvo laikikliais. |  |

Pasiūlymo kaina 2-a pirkimo dalis:

Mato vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Bendra kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Elektrokardiografas - II |  | 4 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn. (ne mažiau nei 36 mėn.): |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

________________________