## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

- Lentelėje išdėstyti minimalūs reikalavimai, siūloma ultragarsinė diagnostikos turi atitikti reikalavimus arba viršyti reikalavimus. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2 Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3 Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi. Prekės gamintojo techninės specifikacijos aprašymas pateikiamas lietuvių kalba arba užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma nuostata „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis (technine dokumentacija) įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka techninės specifikacijos sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus pristatymo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti pristatytų Prekės defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Preke dėl nustatytų Prekės trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekės trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekės dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Pirkėju suderintą terminą. Jei sugedus prekei, garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas nepataiso visų defektų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekę į kitą lygiavertę Prekę, kuri atitiktų techninę specifikaciją. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo neįmanoma pašalinti Pirkėjo patalpose, Tiekėjas privalo Prekę savo sąskaita išvežti defektui ir (ar) gedimui šalinti. Sutaisyta Prekė Tiekėjo sąskaita pristatoma Pirkėjui, sumontuojama ir paruošiama darbui.

- Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4 punkto 4.4.4.4. papunkčiu.

| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. | Tiekėjo ir /arba gamintojo patvirtinimas, pvz. laisvos formos deklaracija. |

- Tiekėjas įsipareigoja pravesti mokymus (ne mažiau 4 ak. val.), kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja Prekę sumontuoti taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: Tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius Prekės energijos vartojimo parametrus. Tiekėjas, atlikdamas techninę Prekės priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius Prekės vartojimo parametrus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Dainavos padaliniui, skirta chirurginiams tyrimams, su 2 davikliais (1 vnt.). Pristatymas: Pramonės pr. 31, Kaunas.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Prekės modelis ir gamintojas: |  |  |  |  |  |
| 1. | Taikymo sritys | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. MSK tyrimai 3. Paviršiniai tyrimai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Vaizdo monitorius | 1. WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 23,8 coliai; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu | 1 .≥ 12 colių ekrano įstrižainės; 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus; 3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne siauresnis kaip (0,5 - 40 cm) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauriau nei (1,0 – 24,0) MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Bendrasis dinaminis diapazonas | ≥ 320 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | > 15 000 000 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Skenavimo režimai | 1. 2D režimas; 2. Automatinis parametrų optimizavimo spalvinio doplerio režime, pritaikantis tiriamąją intereso zoną ir „steering“ kampą; 3. Lėtosios tėkmės režimas; 4. Pulsinės bangos dopleris su HPRF; 5. Elastografijos režimas Shear wave elastography (arba lygiavertis ), turi veikti su visais siūlomais davikliais ; 6. Galimybė ateityje įdiegti vaizdų suliejimo (fusion imaging) arba lygiavertį režimą | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Sistemos atmintis ir saugojimas | 1. ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Modality Worklist | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Maksimali Cine (loop) kadrų juostos atmintis | ≥ 600 sek, arba ≥ 20 000 kadrų, arba > 1 GB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Jungtys | 1. Display Port arba HDMI, arba lygiavertė; 2. Bevielio ryšio modulis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13 | Davikliai |  |  |  |  |
| 13.1. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,0 iki ≥ 6,0 MHz; 2.Apžvalgos laukas (netaikant „widescan“ ar kitų technologijų): ≥ 70° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2. | Linijinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 4,0 iki ≥ 15,0 MHz; 2. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Aparato struktūra | 1. Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas; 2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis su šildytuvu; 3. Integruota baterija; 4. Centrinis ratukų stabdis, stabdantis du ar daugiau ratukų; arba fiksuojamieji stabdžiai; 5. Kadrų dažnis frame rate ≥ 5000 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo | ≤ 35 sek. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Garantijos bei garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama. | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Dirbtinio intelekto automatiniai matavimai: automatiniai skydliaukės matavimai, galintys nustatyti pažeidimo ribas nustatytoje zonoje ir automatiškai sukurti ataskaitą apie ypatybes. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Dirbtinio intelekto automatiniai matavimai: automatinis dubens dugno matavimas be fiksuoto taško, įskaitant 2D ir 3D | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 3. | Dirbtinio intelekto automatiniai matavimai: automatiniai akušeriniai matavimai galintys automatiškai išmatuoti 25 arba daugiau vaisiaus biometrinių rodiklių vienu skenavimu skirtingose zonose B režime. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams: ≥ 5 | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 5. | Linijinis daviklis: Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip: 3-17 MHz. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 6. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius > 55 000 000 | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |

2 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Šančių padaliniui, skirta endokrinologijos tyrimams, su 2 davikliais (1 vnt.). Pristatymas: Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Prekės modelis ir gamintojas: |  |  |  |  |  |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Skydliaukės tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 1,5 MHz iki 6 MHz ; 2. Elementų skaičius: ne mažiau nei 160; 3. Apžiūros kampas 70o | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 5 MHz iki 14 MHz; 2. Pjezo elementų skaičius: ne mažiau nei 900; 3. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau nei 320 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 50 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Sistemos struktūra | 1. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 54 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas; 7. Jungtys davikliams (aktyvios) 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | B režimo konfigūruojami parametrai | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Garantijos bei garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama. | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 55 cm | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 420 dB | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Maksimalus palaikomų daviklių darbinis dažnis ≥ 24 MHz | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 7,5 |  |  |  |
| 4. | Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 60 cm | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 2,5 suvienodinti visur šriftą |  |  |  |
| 5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 6. | Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 2,5 |  |  |  |
| 7. | Vaizdo fokusavimas visame tyrimo gylyje | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 8. | Galimybė echoskopo funkcijas valdyti per bevielį ryšį prijungta planšete / išmaniuoju telefonu | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 2,5 |  |  |  |

3 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Dainavos padaliniui, skirta ortopediniams tyrimams, su 2 davikliais (1 vnt.). Pristatymas: Pramonės pr. 31, Kaunas.

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Prekės modelis ir gamintojas: |  |  |  |  |  |
| 1. | Taikymo sritys | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. MSK tyrimai; 3. Paviršiniai tyrimai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Vaizdo monitorius | 1. WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu; 2. Ekrano įstrižainė: ≥ 23,8 colių; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu | 1.≥ 12 colių ekrano įstrižainės; 2.Valdymo pulto pasukimas į šonus; 3.Valdymo pulto aukščio reguliavimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne siauresnis kaip (0,5 - 40 cm) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei (1,0 – 24,0) MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Bendrasis dinaminis diapazonas | ≥ 320 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | > 15 000 000 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Skenavimo režimai | 1. 2D režimas; 2. Automatinis parametrų optimizavimo spalvinio doplerio režime, pritaikantis tiriamąją intereso zoną ir „steering“ kampą; 3. Lėtosios tėkmės režimas; 4. Pulsinės bangos dopleris su HPRF; 5. Elastografijos režimas Shear wave elastography (arba lygiavertis ), turi veikti su visais siūlomais davikliais; 6. Galimybė ateityje įdiegti vaizdų suliejimo (fusion imaging) arba lygiavertį režimą | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Sistemos atmintis ir saugojimas | 1. ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage; b. Print; c. Modality Worklist | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Maksimali Cine (loop) kadrų juostos atmintis | ≥ 600 sek arba ≥ 20 000 kadrų arba > 1 GB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Jungtys | 1. Display Port arba HDMI, arba lygiavertė; 2. Bevielio ryšio modulis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13 | Davikliai |  |  |  |  |
| 13.1. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 1 iki 6 MHz; 2. Apžvalgos laukas (netaikant „widescan“ ar kitų technologijų): ≥ 70° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2. | Linijinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 4 iki 15 MHz; 2. Apžvalgos laukas: ≥ 50 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Aparato struktūra | 1. Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas; 2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis su šildytuvu; 3. Integruota baterija; 4. Centrinis ratukų stabdis, stabdantis du ar daugiau ratukų; 5. Kadrų dažnis frame rate: ≥ 5000 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo | ≤ 35 sek. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Garantijos bei garantinio aptarnavimo laikotarpis l | ≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama. | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Dirbtinio intelekto automatiniai matavimai: automatiniai skydliaukės matavimai, galintys nustatyti pažeidimo ribas nustatytoje zonoje ir automatiškai sukurti ataskaitą apie ypatybes. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Dirbtinio intelekto automatiniai matavimai: automatinis dubens dugno matavimas be fiksuoto taško, įskaitant 2D ir 3D | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 3. | Dirbtinio intelekto automatiniai matavimai: automatiniai akušeriniai matavimai, galintys automatiškai išmatuoti ne mažiau nei 25 vaisiaus biometrinius rodiklius vienu skenavimu skirtingose zonose B režime. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams: ≥ 5 | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 5. | Linijinis daviklis: Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip: 3-17 MHz. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 6. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius > 55 000 000 | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |

4 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Kalniečių padaliniui, skirta ginekologiniams tyrimams, su 2 davikliais (1 vnt.). Pristatymas: Savanorių pr. 369, Kaunas.

7 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Prekės modelis ir gamintojas: |  |  |  |  |  |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 2 iki 5 MHz; 2. Pjezo elementų skaičius: 190; 3. Apžiūros kampas: 70o | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Transvaginalinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (4,0 - 9,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 190; 3. Tūrinio skenavimo (3D/4D) režimo palaikymas; 4. Apžiūros kampas B režime 150o; 5. Apžiūros kampas tūrinio skenavimo režime 150o x 90o. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 320 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Tūrinio skenavimo (3D/4D) režimas; 7. Tripleksinis režimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 50 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Sistemos struktūra | 1. Valdymo pultas kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 54 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 5. Valdymo pulte integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Automatinis tyrimo parametrų optimizavimas | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam B ir pulsinės bangos doplerio režimų parametrų optimizavimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Specializuoti tyrimų paketai | Specializuoti protokolai ir matavimų bei skaičiavimų paketai ginekologiniams tyrimams | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Garantija bei garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama. | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

8 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Maksimalus komplektuojamo konveksinio daviklio apžiūros kampas 110o | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Maksimalus komplektuojamo transvaginalinio daviklio apžiūros kampas B režime 180o | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 3. | Maksimalus komplektuojamo transvaginalinio daviklio apžiūros kampas tūrinio skenavimo režime 180o x 110o | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 4. | Galimybė valdymo pulte keisti komplektuojamo transvaginalinio daviklio skenavimo kryptį | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 5. | Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 60 cm | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 2,5 |  |  |  |
| 6. | Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 2,5 |  |  |  |
| 7. | Vaizdo fokusavimas visame tyrimo gylyje | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 8. | Spalvinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas įvertinant doplerinio signalo amplitudę | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |

5 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Centro padaliniui, skirta diagnostiniams tyrimams, su 2 davikliais (1 vnt.). Pristatymas: Mickevičiaus g. 4, Kaunas.

9 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Prekės modelis ir gamintojas: |  |  |  |  |  |
| 1. | Taikymo sritis | - Vidaus organų - Skydliaukės - Sąnarių - Kraujagyslių - Krūtų - Vaikų vidaus organų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Vaizdo monitorius | - Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn - Vaizdo monitoriaus įstrižainė ne mažiau 58.42 cm (23") - Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu - Aukštos raiškos, skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų lietimui jautrus valdymo monitorius | - Valdymo monitoriaus įstrižainė ne mažiau nei 30.73 cm (12.1") - Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ne mažiau kaip 40 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Ne siauriau nei (1,0 – 21,0) MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Pulsinės bangos impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) viršutinė riba | ≥23.0kHz. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Pagrindinės techninės charakteristikos | Galimybė ateityje įdiegti vaizdų suliejimo (fusion imaging) su KT ar MRT vaizdais arba lygiavertis režimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Sistemos ergonomika: | - Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija - Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga ne mažesnė nei 23 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Vaizdavimo režimai: |  |  |  |  |
| 10.1. | B režimas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2. | M režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.6. | Mikrokraujagyslių vizualizacijos režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |  |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |  |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.1. | Konvekcinis daviklis suaugusių tyrimams: |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2. | Linijinis daviklis smulkių kūno dalių tyrimams: |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4.6 MHz iki ne mažiau 18.0 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 52mm + 6mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Sistemos atmintis ir saugojimas | 1. ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Modality Worklist 3. Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Aparato struktūra | 1. Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas; 2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis su šildytuvu; 3. Centrinis ratukų stabdis, stabdantis du ar daugiau ratukų ar atskirais rakinamais ratukais. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Garantijos bei garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama. | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

10 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Automatinė vaizdo optimizacija, automatiškai parenkant garso sklidimo greičio algoritmą vaizdo apdorojimui | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 20 |  |  |  |
| 4. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 20 |  |  |  |

6 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Centro padaliniui, skirta kardiologiniams tyrimams, su 3 davikliais (1 vnt.). Pristatymas: Mickevičiaus g. 4, Kaunas.

11 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Prekės modelis ir gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Taikymo sritis | - Abdominaliniams tyrimams - Kraujagyslių tyrimams atlikti - MSK tyrimams atlikti - Kardiologiniams tyrimams atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. | Monitorius | 1. LED arba OLED arba lygiavertės technologijos 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm 2. Valdymo pulto pasukimas į abu šonus ne mažiau 45° |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.9. | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.10. | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.11. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.12. | Skenavimo režimai | 1. 2D 2. Trapecinis vaizdavimas 3. Spalvinis dopleris 4. Galios dopleris 5. Audinių dopleris 6. Pulsinės bangos dopleris 7. HPRF pulsinės bangos dopleris 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.13. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių 2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas („dynamic range“) 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M (mln.) 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.14. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu |  |  |  |  |
| 3.15. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2) 2. Tripleksinis režimas 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |  |  |  |
| 3.16. | Matavimai | 1. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais 2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike 3. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu 4. Automatiniai, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija 5. Automatiniai kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.17. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.18. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): Send (arba Store), Print, Worklist |  |  |  |  |
| 3.19. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.20. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 3,5 iki 15 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 960 3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.21. | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1,1 iki 4,9 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 80 3. Apžvalgos laukas ≥ 90° 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.22. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 1 iki 5 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 160 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Garantijos bei garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama. |  | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

12 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Bendrasis dinaminis diapazonas > 380 dB | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 7,5 |  |  |  |
| 2. | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1700 | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 20 |  |  |  |
| 3. | Linijinio daviklio viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 22 MHz | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 4. | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 7,5 |  |  |  |
|  | Automatiniai kairiojo skilvelio (bendrinių išilginių bei vidurio sienelės) įtempių (strain) matavimai, atliekami vieno mygtuko paspaudimu, be EKG signalo, su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies“ įtempių segmentų vaizdavimu | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 20 |  |  |  |