{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Funkcinė operacinė lova","2","vnt."]
["1.1.1.","Tipas: operacinė funkcinė lova/kušetė"]
["1.1.2.","Konstrukcija: sudaryta iš ne mažiau trijų (sekcijų) (galvos-nugaros, sėdmenų-šlaunų, blauzdų) funkcinių dalių"]
["1.1.3.","Valdymo mechanizmas: koloninis (viena arba dvi kolonos)"]
["1.1.4.","Išorinis lovos ilgis: nuo 200 cm iki 210 cm"]
["1.1.5.","Išorinis lovos plotis: ne mažiau nei 60 cm "]
["1.1.6.","Naudojama gulimoje ir sėdimoje padėtys: tinka tiek sėdėjimui, tiek gulėjimui"]
["1.1.7.","Aukščio reguliavimas nuo grindų iki čiužinio platformos: elektrinis, aukščio reguliavimas intervale ne mažesniame nei 55-90 cm "]
["1.1.8.","Galvos-nugaros(galvugalio) reguliavimo funkcija: elektrinis galvos- nugaros (galvugalio) sekcijų kampinis reguliavimas nuo -0° iki 70°"]
["1.1.9.","Blauzdų (kojūgalio) reguliavimo funkcija: elektrinis blauzdų (kojūgalio) sekcijų kampinis reguliavimas nuo 0° iki +40°"]
["1.1.10.","Aukščio, atlošo (galvos-nugaros) ir kojų sekcijų kampų bei dvikrypčio palenkimo valdymas: elektrinis, su galimybe pakreipti ne mažesniu ±14/° kampu. "]
["1.1.11.","Grįžimas į nulio padėtį: integruotą automatinio grįžimo funkciją, kuri leidžia visoms reguliuojamoms sekcijoms (aukščiui, galvos ir kojų dalims) vienu metu sugrįžti į pradinę padėtį"]
["1.1.12.","CPR funkcija: elektrinė CPR funkcija"]
["1.1.13.","Maitinimo šaltinis: integruota baterija užtikrinanti įrenginio veikimą elektros tiekimo sutrikimo atveju."]
["1.1.14.","Ratukai: ≥125 mm centrinio fiksavimo ratukai su vairavimo funkcija "]
["1.1.15.","Šoniniai apsaugos atitvarai: uždedami ir nuimami nenaudojant jokių įrankių"]
["1.1.16.","Numatyt lovos saugios apkrovos ribinė vertė: ≥250 kg."]
["1.1.17.","Čiužinio danga: vinilinė arba lygiavertė danga"]
["1.1.18.","Čiužinio paminkštinimo sluoksnio storis: ≥70 mm porolonas arba lygiavertis"]