1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS - POVANDENINIS BĖGTAKIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Paskirtis | Bėgimo takelis šunų hidroterapijai ir treniruotėms |  |
| 2 | Veikimas | - Dviejų funkcijų: veikiantis tiek po vandeniu, tiek kaip įprastas bėgtakis; - Takelio aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 27-77 cm; - Su reversinio veikimo funkcija; |  |
| 3 | Valdymas | - Nuotoliniu valdymo pultu; - Turi būti galima valdyti visas įrenginio funkcijas; - Turi būti galima prijungti kompiuterį su programine įranga, parametrų stebėjimui ir vertinimui. |  |
| 4 | Apkrova | Skirtas šunims, kurių svoris ≥100 kg. |  |
| 5 | Konstrukcinės savybės | - Gyvūno patekimas į treniruoklį per šonines atverčiamas duris, sumontuotas išilginėje prietaiso pusėje. Komplektacijoje neslystantis guminis kilimėlis. - Prietaisas su visais priedais, valdymo blokais ir vandens talpomis turi būti sumontuojamas į plota nedidesnį nei 200 cm x 200 cm. |  |
| 6 | Bėgtakio (treniravimosi ploto) matmenys | ≥146 cm x 43 cm |  |
| 7 | Vidiniai matmenys | ≥166 cm x 55 cm x 88 cm |  |
| 8 | Išoriniai matmenys | ≥167 x 106 cm |  |
| 9 | Takelio greitis | 0,5 km/h – 5,5 km/h |  |
| 10 | Vandens lygis | 70 cm ± 5 cm; |  |
| 11 | Vandens temperatūra | - Ne daugiau iki 40°C; - Kontroliuojama termostatu, ≥ 4 žingsniais; |  |
| 12 | Masažo po vandeniu funkcija | - Būtina; - Reguliuojamo intensyvumo. |  |
| 13 | Gravitacijos vožtuvas | Būtinas. |  |
| 14 | Savybės | - Nenaudojama aukštos įtampos srovė-užtikrinamas naudotojų saugumas; - Sumontuotas vidinis vandens filtras užtikrinantis, kad vanduo būtų panaudojamas keletą kartų. - Prailginami laipteliai. |  |
| 15 | Elektros maitinimas | Maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 240 V, 50Hz elektros tinklas. |  |
| 16 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu („prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“), t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS - LAZERIS SU PRIEDAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai ir Techninės specifikacijos 24 p.

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Veterinarinis lazeris smulkiųjų ir egzotinių gyvūnų reabilitacijai, vidaus ligoms, žaizdoms gydyti ir minkštųjų audinių chirurgijai su priedais | Veterinarinis lazeris smulkiųjų ir egzotinių gyvūnų reabilitacijai, vidaus ligoms, žaizdoms gydyti ir minkštųjų audinių chirurgijai su priedais |  |
| 2 | Lazerio tipas | Diodinis |  |
| 3 | Lazerinė sistema | Saugumo klasė ne žemesnė nei IV klasė (pagal IEC 60825-1) |  |
| 4 | Lazerio bangų ilgiai (nm) | Turi būti ne mažiau kaip: 445 (+/5), 660(+/-10), 800 (+/-15), 905 (+/-15), 970 (+/-15), 1064 (+/-15) |  |
| 5 | Elektromagnetinio suderinamumo klasė | B pagal IEC 60601-1-2 arba lygiavertė |  |
| 6 | Maksimali lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą | Ne mažiau 40 W |  |
| 7 | Vidutinė lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą | Ne mažiau 20 W |  |
| 8 | Lazerio galia (W) naudojant nuolatinės bangos režimą (CW) | Ne mažiau 30 W |  |
| 9 | Emisijos režimas | Turi būti ne mažiau kaip nurodyta: CW (nuolatinė banga), moduliuota nuo 1 Hz iki 10 kHz (50 % fiksuoto darbo ciklo) ir ISP (dinaminis darbo ciklas) |  |
| 10 | IP saugumo laipsnis | Ne žemesnis nei: lazerio įrenginys: IP20; kojinis jungiklis: IPX5 (pagal IEC 60601-1) |  |
| 11 | Maitinimas | Iš išorinio kintamojo įtampos tinklo |  |
| 12 | Įjungimas/išjungimas | Turi būti galima ne mažiau kaip: pirštiniu jungikliu su elektroniniu prieigos raktu (PIN kodas); kojiniu jungikliu. |  |
| 13 | Ekranas | Spalvotas, grafinis, liečiamas LCD ar lygiavertis |  |
| 14 | Kaulų/raumenų sistemos gydymas | Turi būti galima gydyti ne tik pagal aparate jau nustatytas gydymo programas pagal kūno vietas, bet ir individualiai sukurti gydymo programas pagal ne mažiau kaip 8 gydymo funkcijas. |  |
| 15 | Minkštųjų audinių chirurgija | Turi būti ne mažiau kaip: minkštųjų audinių chirurgija kontaktiniu ir nekontaktiniu būdu pasirenkant chirurgijos būdą pagal gydymo efektus ar parametrus. ISB režimas – atliekant chirurgiją tuo pačiu metu atliekama ir chirurgiškai pažeistų audinių biostimuliacija. |  |
| 16 | Vidaus ligų gydymas | Turi būti ne mažiau kaip: vidaus ligų gydymas pasirenkant gyvūno rūšį ir gydomo vidaus organo ligą. |  |
| 17 | Žaizdų gydymas | Turi būti galima pasirinkti ne mažiau kaip: pagal: žaizdų gydymo programas pagal žaizdos kilmę: įkandimas/trauma, chirurginė, dantų, ūmi, lėtinė. Nustatyti gydomą plotą. |  |
| 18 | Galimybė gydyti sunkiai prieinamas vietas (ne mažiau kaip: ausys, burna, nosis), vidaus ligas, atviras žaizdas | Kontaktiniai ir/ar nekontaktiniai optiniai lęšiai sunkiai prieinamoms vietoms (ne mažiau kaip: ausys, burna, nosis), vidaus ligoms, atviroms žaizdoms gydyti |  |
| 19 | Operacinės sistemos atnaujinimas | Bevieliu ryšiu Wi-Fi |  |
| 20 | Gydymo duomenų talpa | Turi būti galima įrašyti duomenis į USB jungtį |  |
| 21 | Gydymo tęstinumas ir atsekamumas | Pagal gydymo įrašus prietaiso atmintyje |  |
| 22 | Apsauga nuo kailio ar odos įkaitimo ir automatinis efektyviausio individualaus gydymo režimo parinkimas | Turi būti ne mažiau kaip: 1. Išmanus rankinis antgalis - optinis lęšis. Nustojus judinti ar esant nepakankamo greitumo judesiui automatiškai turi pradėti vibruoti ir sumažinti lazerio šviesos galią; 2. Matuoti paciento odos temperatūrą ir ją rodyti ekrane; 3. Antgalyje-optiniame lęšyje esantys jutikliai automatiškai parinkti optimaliausius gydymo parametrus individualiai (bangų skaičių, jų ilgius, skvarbą). 4.Automatinis gyvūno kailio/odos spalvos nustatymas. |  |
| 23 | Šviesolaidis | Turi būti padidinto/sustiprinto atsparumo |  |
| 24 | Lazeriu atliekamų gydymų duomenų bazė įsigijus lazerį (tiekėjas turi patvirtinti) | Neatlygintina prieiga prie siūlomo lazerio gamintojo sukauptų gydymo atvejų duomenų bazės. |  |
| 25 | Šviesolaidžio garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |  |
| 26 | Lazerio aparato garantinis laikotarpis | ≥ 5 metai |  |
| 27 | Lazerio priedai: |  |  |
| 27.1 | Terapiniai optiniai lęšiai ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti optiniai lęšiai skirti gydyti: kaulų-raumenų sistemos ligas, žaizdas, sunkiai prieinamas vietas, nagus |  |
| 27.2 | Minkštųjų audinių chirurgijos komplektas ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti kontaktiniai ir nekontaktiniai optiniai lęšiai bei kitos priemonės minkštųjų audinių chirurgijai. |  |
| 27.3 | Chirurginių ir terapinių lęšių laikymo saugumą užtikrinanti(čios) priemonė(ės) | Plastikinė, tvirta, saugi optinių lęšių laikymo dėžutė (ės). Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 27.4 | Dūmų ištraukėjas su staliuku ant ratukų lazeriui pastatyti. | Dūmų ištraukėjas su staliuku ant ratukų lazeriui pastatyti. |  |
| 27.5 | Dūmų ištraukėjo filtrai | Dūmų ištraukėjo filtrai |  |
| 27.6 | Apsauginiai akiniai darbuotojui/gyvūnams | Turi būti pateikti ne mažiau: ≥4vnt apsauginių akinių žmonėms; ≥3vnt. apsauginių akinių skirtingų dydžių gyvūnams. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu („prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“), t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.