TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Kapsulės su rentgenokontrastiniais markeriais žarnyno tranzito laikui tirti:

- rentgenokontrastinės dalelės trijų skirtingų formų iki 5 mm dydžio, atsparios virškinimo fermentų poveikiui ir nekintančios virškinamajame trakte;

- ne mažiau kaip 20 vienodos formos dalelių patalpintos vienoje dviejose įprastinio dydžio vaistų kapsulėse, suirstančiose skrandyje;

- vienoje pakuotėje turi būti ne mažiau trijų kapsulių su skirtingos formos dalelėmis (vienam pacientui tirti);

- preparatas tinkamas vartoti nuo 6 metų amžiaus vaikams.

Orientacinis poreikis: 100 kaps.

- Klizmos:

- vienkartinės (simbolis ant pakuotės);

- kliniškai švarios;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- sandarus 1500 ml  - 2000 ml PVC arba lygiavertis maišas, sugraduotas kas 250 ml;

- nuo 115 iki 150 cm ilgio vamzdelis su atraumatiniu antgaliu ir dangteliu bei slankiojamu spaustuku;

- individualioje pakuotėje, po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas adatos galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 7 000 vnt.

- Laparoskopinė audinių šalinimo sistema (maišeliai) 700 ±100 ml tūrio:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- maišelio tūris 700±100 ml;

- įeigos išskleidimo diametras – 100 ± 5 mm;

- maišelio ilgis – 170 ± 5 mm;

- tinkamas naudoti su 10 mm ir didesniu truakaru;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Marliniai nesterilūs keturkampiai tvarsčiai 10±0,5x15±0,5  cm, ne < 8 sluoksnių:

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso;

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai užlenkti, neturi palaidų siūlų;

- vienkartiniame įpakavime.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4. | 10±0,5 x 15±0,5 | 120 000 |

- Pirštinės kopolimerinės (sterilios) S, M, L:

- sterilios (pažymėta simboliu);

- pagamintos iš sintetinio polimero ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- dvigubas įpakavimas 1 įpakavimas (sandari išorinė pakuotė su sterilumo ženklu), 2 įpakavimas (sterili vidinė pakuotė, kurioje įdėta priemonė);

- supakuotos poromis.

Orientacinis poreikis: 10 000 porų.

- Prailginimo linija ne trumpesnė 250 cm, tinkanti "Ulrich medical" rentgenokontrastinio tirpalo automatiniam švirkštui

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- nepirogeniška;

- lanksti;

- permatoma;

- ilgis 250 cm;

- du krypties apsauginiai vožtuvai;

- patikrintas atitikimas slėgiui naudojant KT kontrastines medžiagas;

- linijos jungtis suderinta su „Ulrich medical” infuzinėmis sistemomis XD 2020 ir XD 8003;

- dėl grandinės saugumo pacientui, būtina pateikti injekavimo sistemos gamintojo patvirtinimą, kad produktas tinkamas naudoti su automatine intraveninio kontrasto injekavimo sistema  “Ulrich CT motion“;

- įpakuota po vieną.

Orientacinis poreikis: 25 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.