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KLAUSIMAI – ATSAKYMAI PO KONSULTACIJOS SU RINKOS DALYVIAIS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS (TONOMETRO, OTOLARINGOLOGINIO ŠVIESOS ŠALTINIO, OPERACINIO STALO)  

[bookmark: _Hlk93582290]Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT)  Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) iki 2025 m. liepos 8 d. kvietė tiekėjus raštu pateikti siūlymus dėl pirkimo dokumentų – techninės specifikacijos nuostatų https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3439916.
CPO LT, gavusi 3 rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėjo, apibendrino ir teikia informaciją apie priimtus sprendimus. Žemiau lentelėje pateikiami tik tie rinkos konsultacijos metu kelti klausimai, dėl kurių buvo gauti pasiūlymai ir/ar pastabos.

	Eil.
Nr.
	Rinkos konsultacijos metu pateiktas klausimas
	Gautas pasiūlymas/pastaba
	CPO LT priimti sprendimai ir paaiškinimai

	1
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt., 1.2 punktas:
„Akispūdžio matavimo ribos (ne siauresniame diapazone, nei nurodyta): 5,0÷60,0 mmHg“
	Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į:
Akispūdžio matavimo ribos (ne siauresniame diapazone, nei nurodyta): 7,0÷50,0 mmHg
	Siekiant neriboti galimų pirkime dalyvauti tiekėjų konkurencingumo, priimtas sprendimas patikslinti techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytą reikalavimą taip, kaip siūlo tiekėjas.


	2
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt., 1.3 punktas:
„Akispūdžio matavimo paklaida ne daugiau kaip:
±1 mmHg matavimo diapazone 5,0÷20,0 mmHg;
±2 mmHg matavimo diapazone 21,0÷60,0 mmHg.
	Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į:
±1.2 mmHg matavimo diapazone 7,0÷20,0 mmHg;
Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į:
±2.2 mmHg matavimo diapazone 20,0÷50,0 mmHg.
	Siekiant neriboti galimų pirkime dalyvauti tiekėjų konkurencingumo, priimtas sprendimas patikslinti techninės specifikacijos 1.3 punkte nurodytą reikalavimą taip, kaip siūlo tiekėjas.


	3
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt., 1.4 punktas:
„Vidutinio akispūdžio paskaičiavimas: Remiantis ne daugiau kaip 3 matavimais/akiai, su rezultatų patikimumo indikacija.“
	Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į:
Vidutinio akispūdžio paskaičiavimas: Remiantis ne mažiau kaip 3 matavimais, su rezultatų patikimumo indikacija.
	Siekiant neriboti galimų pirkime dalyvauti tiekėjų konkurencingumo, priimtas sprendimas patikslinti techninės specifikacijos 1.4 punkte nurodytą reikalavimą, nurodant „Vidutinio akispūdžio paskaičiavimas. Būtinas, su rezultatų patikimumo indikacija“.


	4
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt., 1.5 punktas:
„Matavimo aktyvavimas: Automatinis matavimo aktyvavimas pasiekus teisingą prietaiso pozicionavimą priešais ragenos viršūnę“
	Naikinti, reikalavimas perteklinis, galimai pritaikytas vienam tiekėjui.
	Siekiant neriboti galimų pirkime dalyvauti tiekėjų konkurencingumo, priimtas sprendimas naikinti techninės specifikacijos 1.5 punktą.


	5
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt., 1.punktas:
Prietaiso ekrane pateikiama informacija:
Akies (ragenos) vaizdas;
Tikslaus pozicionavimo pagalbinė indikacija;
Abiejų akių tonometrijos rezultatai.
	Naikinti, reikalavimas perteklinis, galimai pritaikytas vienam tiekėjui.
	Siekiant neriboti galimų pirkime dalyvauti tiekėjų konkurencingumo, priimtas sprendimas naikinti techninės specifikacijos 1.6 punktą.


	6
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt., 1.7 punktas:
Maitinimo šaltinis: Ličio jonų pakraunama baterija.

	Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į:
Ličio jonų pakraunama baterija arba elementai
	Siekiant neriboti galimų pirkime dalyvauti tiekėjų konkurencingumo, priimtas sprendimas patikslinti techninės specifikacijos 1.7 punkte nurodytą reikalavimą, nurodant „Maitinimo šaltinis: Ličio jonų pakraunama baterija arba elementai“. 


	7
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt., 1.8 punktas:
Komplektacija: <...> Stovas prietaiso laikymui ir įkrovimui.

	Naikinti, reikalavimas perteklinis, galimai pritaikytas vienam tiekėjui.
	Siekiant neriboti galimų pirkime dalyvauti tiekėjų konkurencingumo, priimtas sprendimas naikinti techninės specifikacijos 1.8.3 punktą.


	8
	3.pirkimo dalis Operacinis stalas – 1 vnt.
3.1 punkto 3 papunktis:
<...> 3. Elektromechaninis arba elektrohidraulinis (arba lygiavertis) stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas;<...>
 
	Turime pastabų dėl 3 pirkimo dalies.
“3.1.3 p. Elektromechaninis arba elektrohidraulinis (arba lygiavertis) stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas“
Tai visiškai skirtingi stalų veikimo principai.
Elektromechaninis – pigesnis stalas. Tai stalas, kuris atsiradus elektros gedimui ar pamiršus pakrauti baterijas – nebeatlikts šių veiksmų kaip prašoma sąlygoje: “ stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas“ juo galima bus mechaniškai (rankiniu būdu) reguliuoti galvos bei kojų sekcijas.
Elektrohidraulinis – brangesnis stalas, bet dingus elektrai ar pamiršus pakrauti baterijas – operacija nesustoja. Hidrauliniu būdu (kojos pedalo pagalba) „stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas“ tęsiamas. Taip pat, mechaniškai (rankiniu būdu) reguliuojamos galvos bei kojų sekcijos.
Labai prašome įvertinti šias mūsų pastabas ir atsižvelgti į techninės specifikacijos korekcijas.
Norint pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato siūlome keisti sekančiai:
Elektrohidraulinis (arba lygiavertis) stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas;

	Įvertinus Utenos ligoninės poreikį, priimtas sprendimas atsižvelgti į pateiktą tiekėjo pastabą ir patikslinti techninės specifikacijos 3.1 punktą, nurodant „Elektrohidraulinis (arba lygiavertis) stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas“.

	9
	3.pirkimo dalis Operacinis stalas – 1 vnt.
3.4 punktas „Operacinio stalo plotis (be šoninių bėgelių): ≥ 50 cm“
	Siūlome padidinti stalo plotį, nes tai labai siauras stalas.
Platesnis operacinis stalas, palyginti su siauresniu, turi keletą reikšmingų pranašumų, ypač atsižvelgiant į pacientų saugumą, komfortą ir chirurgų darbo sąlygas:
1. Didesnis pacientų stabilumas
Platesnis paviršius geriau palaiko pacientą, sumažina riziką, kad pacientas pasislinks ar nuslys keičiant stalo padėtį (ypač atliekant pakreipimus – Trendelenburgo, anti-Trendelenburgo ir t. t.).
2. Tinka didesnio kūno sudėjimo pacientams
Platesni stalai yra būtini saugiam darbui su nutukusiais pacientais
3. Mažesnė spaudimo žaizdų rizika
Platesnis stalas leidžia paskirstyti spaudimą didesniame plote, sumažindamas dekubitų riziką ilgesnių operacijų metu.
4. Patogesnis padėjėjų ir slaugytojų darbas
Ant platesnio stalo lengviau tvirtinti padėties priedus (rankų laikiklius, kojų atramas, diržus) – ypač kai pacientas guli ne standartinėje padėtyje.
5. Didesnis lankstumas operacijose
Kai reikalingos papildomos atramos, pagalvėlės, pozicionavimo įranga – platesnis stalas leidžia visa tai panaudoti patogiau ir saugiau.

Siūlome šį punktą koreguoti sekančiai:
Operacinio stalo plotis, be šoninių bėgelių, ≥ 540 mm.
	Siekiant neriboti galimų pirkime dalyvauti tiekėjų konkurencingumo, priimtas sprendimas neatsižvelgti į tiekėjo siūlymą ir techninės specifikacijos 3.4 punkte nurodyto reikalavimo netikslinti.

	10
	3.pirkimo dalis Operacinis stalas – 1 vnt.
3.5 punktas
„Čiužinio storis ≥ 80 mm;“
	Siūlome patikslinti šį punktą 3.5. sekančiai:
Čiužinio storis ≥ 60-80 mm;

Manome, kad nurodytas minimalus rodiklio patikslinimas  (kas 10 mm ), nesudarys problemų operacijos metu norimų  funkcijų atlikimui bei didesnė dalis gamintojų pateikia čiužinio storius ribose 60-80 mm  bei pagamintus: iš putplasčio, poliuretano, SAF arba kelių sluoksnių SFC.
Tai tik pagerins sąlygas dalyvauti platesniam gamintojų ratui.
	Siekiant neriboti galimų pirkime dalyvauti tiekėjų konkurencingumo, priimtas sprendimas patikslinti techninės specifikacijos 3.5 punkte nurodytą reikalavimą, nurodant „Čiužinio storis ≥ 60 mm“. 


	11
	3.pirkimo dalis Operacinis stalas – 1 vnt.
3.6 punkto 5 papunktis:
1. <...> Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –40° iki +70°; <...>

	Siūlome patikslinti šį punktą 3.6.5. sekančiai:
Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos
(ne siauresnės už nurodytas)
Nuo  – 350   iki + 750
Manome, kad pasiūlytas segmento reguliavimo ribos patikslinimas  minimaliu  rodiklio dydžiu (5°) nesudarys sunkumų operacijos metu norimų  funkcijų atlikimui, nes daugelis gamintojų siūlo standartinį šio segmento reguliavimo intervalą - 40°.
Suprantame, kad  nugaros segmento reguliavimas yra labai svarbus operuojant pacientą sėdimoje padėtyje. Pakeitus parametro reikalavimą minimaliai tikrai nepablogėtų operacinio stalo funkcionalumas. 
Daugumos gamintojų nugaros segmento reguliavimo intervalas  siekia 40º (pvz.: gamintojas Famed Žywiec Sp.z o.o, modelis SU-O5 Optima).
Siūlome patikslinti minimo reikalavimo ribą, o  tai mūsų manymu suteiks galimybę  pirkime dalyvauti platesniam gamintojų ratui.

	Tiekėjo siūlymas sumažinti reikalaujamą nugarinės sekcijos nusileidimo padėtį neatitinka ligoninės poreikių. Nugarinės sekcijos galimybė nusileisti iki –40° kampu užtikrina platesnes paciento padėties formavimo galimybes – ypač chirurginėse, ginekologinėse, urologinėse ar ortopedinėse procedūrose, kur gali reikėti didesnio hiperekstenzijos kampo. Tiekėjo siūloma nugarinės sekcijos nusileidimo padėtis –35° kampu susiaurina paciento pozicionavimo galimybes ir gali būti nepakankama kai kuriems klinikiniams atvejams. Atsižvelgiant į ligoninės poreikius, o ne į kiekvieno tiekėjo galimybes, priimtas sprendimas neatsižvelgti į tiekėjo siūlymą ir techninės specifikacijos 3.6.5 punkte nurodyto reikalavimo netikslinti.

	12
	3.pirkimo dalis Operacinis stalas – 1 vnt.
3.7 punktas 
„Operacinio stalo valdymas: Elektrinis, atliekamas specialia valdymo rankena arba valdymo pultu.“
	Šis punktas skirtas elektromechaniniui stalui.
Elektromechaninis – pigesnis stalas. Tai stalas, kuris atsiradus elektros gedimui ar pamiršus pakrauti baterijas – nebeatlikts šių veiksmų kaip prašoma 3.1.3 punkte: “ stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas“ juo galima bus mechaniškai (rankiniu būdu) reguliuoti galvos bei kojų sekcijas.
Siūlome šį punktą koreguoti taip:
Operacinio stalo valdymas: Elektra/varikliais, hidrauliniu būdu (kojos pedalo pagalba), atliekamas specialia valdymo rankena arba valdymo pultu.
	Įvertinus Utenos ligoninės poreikį, priimtas sprendimas atsižvelgti į pateiktą tiekėjo pastabą ir patikslinti techninės specifikacijos 3.7 punktą, nurodant „Operacinio stalo valdymas: Elektra/varikliais, hidrauliniu būdu (kojos pedalu), atliekamas specialia valdymo rankena arba valdymo pultu“.

	13
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt. 
Kokia standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)?
	24 mėnesiai
	Priimtas sprendimas nekeisti nustatyto termino.

	14
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt.
Kiek laiko gamintojas gali pateikti originalias atsargines dalis? Kokios galimybės derinti su kitų gamintojų atsarginėmis dalimis?
	Mažiausiai 5 metus. Su kito gamintojo atsarginėm dalimis derinti galimybės nėra




	Priimtas sprendimas nekeisti nustatyto termino.

	15
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt.
Numatomas prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas apima prekių pristatymą, sumontavimą, parengimą naudojimuisi ir išbandymą) pagal techninės specifikacijos reikalavimus. 
Ar toks terminas tinkamas (ne per ilgas, ne per trumpas) prekių pristatymui ir paruošimui naudojimuisi? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų tinkamas ir kodėl?
	Terminas pakankamas
	Priimtas sprendimas nekeisti nustatyto termino.

	16
	1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt.
Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūloma prekė? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?
	Pakuotė, detalių tiekimas min 5 metus
	Nustatomas reikalavimas dėl galimybės įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus

	17
	3.pirkimo dalis Operacinis stalas – 1 vnt.
Kokia standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)?
	36 mėnesiai

	Priimtas sprendimas nekeisti nustatyto termino.

	
	
	Standartinė garantija - 36 mėnesiai.
	

	18
	3.pirkimo dalis Operacinis stalas – 1 vnt.
Kiek laiko gamintojas gali pateikti originalias atsargines dalis? Kokios galimybės derinti su kitų gamintojų atsarginėmis dalimis?
	10 metų
	Priimtas sprendimas nekeisti nustatyto termino.

	
	
	8 ir daugiau metų po įrangos įsigijimo datos.
	

	19
	3.pirkimo dalis Operacinis stalas – 1 vnt.
Numatomas prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas apima prekių pristatymą, sumontavimą, parengimą naudojimuisi ir išbandymą) pagal techninės specifikacijos reikalavimus. 
Ar toks terminas tinkamas (ne per ilgas, ne per trumpas) prekių pristatymui ir paruošimui naudojimuisi? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų tinkamas ir kodėl?
	3 mėnesiai

	Priimtas sprendimas nekeisti nustatyto termino.

	
	
	3 mėnesiai prekių pristatymui bei 10 darbo dienų – sumontavimui, parengimui naudojimuisi ir išbandymui, specialistų apmokymui) pagal techninės specifikacijos reikalavimus.
	

	20
	Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūloma prekė? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?
	4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

	Nustatomas reikalavimas dėl galimybės įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus

	
	
	[bookmark: part_18ef865fcabf41e988041f2ec6f4e99c]4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;
Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.
	Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis.
Pateikiama  tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai

4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti
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