ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – CPO Vilnius) teikia atsakymus į Tiekėjų rinkos konsultacijos metu pateiktas pastabas ir rekomendacijas koreguoti Vilniaus miesto klinikinei ligoninei (toliau – perkančioji organizacija/PO) perkamų anestezijos aparatų su paciento monitoriumi techninę specifikaciją ir ekonominio naudingumo vertinimo tvarką.

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 17 str. 2 dalies 1 punktą pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekdama šio tikslo, perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 str. 1 dalimi, pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje nurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes ir pasirenka tokius juos apibūdinančius kriterijus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini, kad jos objektyvūs poreikiai būtų patenkinti. Taigi perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių savybes, tačiau, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 37 str. 3 d.), nepažeisti VPĮ 17 str. 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pirkimo dokumentai (įskaitant ir technines specifikacijas) turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (LAT Senato apžvalga Nr. 31).

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) nurodo, kad techninė specifikacija yra apibrėžiama kaip ,,[...] techniniai reikalavimai, nustatantys darbų, medžiagų, prekių tiekimo arba paslaugos ypatumus, leidžiantys objektyviai apibūdinti viso numatomo darbo, prekių tiekimo arba paslaugos teikimo charakteristikas taip, kad šis apibūdinimas leistų objektyviai atspindėti bet kurią perkamo darbo, prekių, arba paslaugos dalį, parodant jos tinkamumą tam panaudojimui, kurio siekia sutartį sudarantis ūkio subjektas“ . Techninėje specifikacijoje turi būti tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžtas sutarties objektas, nes tai leidžia suinteresuotiems tiekėjams nuspręsti, ar teikti pasiūlymą, o sutartį sudarančioms perkančiosioms organizacijoms, atsižvelgiant į savo poreikius, - įvertinti pateiktus pasiūlymus (ESTT byla C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari Srl v. Tirrenia di Navigazione SpA).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) pažymėjo, jog VPĮ numatytas viešųjų pirkimų tikslas reiškia reikalavimą atsižvelgti ne tik į siūlomos prekės kainą, bet ir į jos kokybę, ir į tai, kad jos būtų tinkamos ir galimos naudoti pagal paskirtį bei atitiktų kitus įstatymų reikalavimus. Taigi, įsigyjant perkamą objektą, pirkimo kaina yra ne vienintelis svarbus faktorius, kurį turi įvertinti perkančioji organizacija, tačiau privalo būti rasta protinga pusiausvyra tarp kainos ir būtinos perkamo objekto kokybės.

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą informuojame, kad tiek techninių specifikacijų parametrų visuma, tiek ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos techniniai reikalavimai atlikus rinkos tyrimą buvo pakoreguotos atsižvelgus į konkrečius PO poreikius, bei siekiant užtikrinti realią konkurenciją tarp ne mažiau kaip 3 tiekėjų ir / arba gamintojų.

Žemiau atskirai pasisakome dėl visų rinkos konsultacijos metu gautų tiekėjų rekomendacijų koreguoti TS reikalavimus arba ekonominio naudingumo vertinimo tvarką.

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlymas/klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Potencialų išlyginimo kabelis: | Po 1 vnt. kiekvienam aparatui atskirai | Papildyti reikalavimą sekančiai : Anestezijos aparatas turi turėti skiriamąjį transformatorių, pagal standartą IEC 60601-1 kadangi techninių specifikacijų punktas 2.33.4 reikalauja: Integruoti elektros prijungimo lizdai išorinių įrenginių maitinimui ≥ 4 vnt. | Tiekėjo siūlymas išplėsti TS 2.3 p. reikalavimą nėra tenkinamas, nes PO nesiekia įsigyti integruotų elektros prijungimo lizdų išorinių įrenginių maitinimui. |
| 2.5. | Anestezijos aparato naudojamos dujos: suspaustas oras tiekiamas iš magistralinio vamzdyno, O2 ir N2O tiekiama iš magistralinio vamzdyno arba dujų balionų | Pajungimai turi būti suderinami su ligoninės turima dujų sistema | Kokia yra turima ligoninės dujų sistema, prašome patikslinti. | Ligoninės naudojama dujų sistema yra – ČSN 852762 |
| 2.6. | Greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys ir dujų tiekimo žarnos (O2, suspaustas oras) | Po 2 vnt. kiekvienam aparatui atskirai, ≤ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys techniškai suderinamos su ligoninės naudojama dujų tiekimo sistema (DIN standarto) | - Ar tikslinga skirti lėšas pirkimui po du vienetus prekių, kurios beveik yra amžinos ir nesusidėvinčios. Jų kaina min 150 Eur. Bendrai išleista suma bus apie 6000 Eur plius PVM. Gal tikslinga būtų įsigyti priemonių. kurios naudojamos kasdien ir pacientams. Siūloma šalinti perteklinė kiekį. - Žarnos ilgis neturėtų riboti konkurencijos. Žarnas galima lengvai sutrumpinti, tad nėra aišku, kodėl pasiūlytos ilgesnės žarnos būtų netinkamos. Prašome padidinti žarnos ilgį ≤ 5 metrai. | Sutinkame su tiekėjo pastaba dėl greitos fiksacijos dujų prijungimo jungčių kiekio ir sumažiname iki 1 vnt. Sutinkame su tiekėjo pastaba ir TS reikalavimą išdėstome sekančiai: Po 1 vnt. kiekvienam aparatui atskirai, ≤ 5 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys techniškai suderinamos su ligoninės naudojama dujų tiekimo sistema (ČSN 852762). |
| 2.8. | 2.8. Apsauga nuo neteisingo dujų pajungimo: | Būtina | Visoms tiekiamoms dujoms - O2, suspaustas oras bei azoto suboksidas naudojamos specialios jungtys, kurios turi unikalius mechaninius skirtumus (pvz., įvairias formas, dydžius ar smeigtukus). Tai apsaugo nuo neteisingo skirtingų dujų, tokių kaip deguonis, azoto suboksidas ar suspausto oro, pajungimo. Prašome atsakyti ar toks pagrindimas būtų laikomas apsauga nuo neteisingo dujų pajungimo. | Tiekėjai ir / arba gamintojai gali įvairiomis priemonėmis patvirtinti, kad atitinka nustatytą TS 2.8 p. reikalavimą. Iš rinkos konsultacijos metu tiekėjo pateiktų duomenų negalima objektyviai nustatyti, ar išvardinti technologiniai sprendiniai atitinka TS reikalavimą, tačiau jei tiekėjas įrodys, kad siūloma anestezijos sistema turi apsaugą nuo neteisingo dujų pajungimo, tuomet jo pasiūlymas bus vertinamas kaip atitinkantis TS 2.8 p. reikalavimą. |
| 2.19. | Anestezijos aparatai pateikiami su sevoflurano garintuvais: | Būtina | Kokio gamintojo bus naudojamas anestetikas, skiriasi užpildymo raktai, prašome patikslinti. Rinkoje nusistovėjusi praktika, kad ligoninės, kaip ir Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, perka anestetiką, o anestetiko pardavėjas parūpina garintuvus. Taigi įsigijus garintuvus, tinkančius vienos vaistų kompanijos vaistui jūs būsite priversti pirkti tik tos kompanijos anestetiką, kas sudarys sąlygas manipuliuoti kaina. Garintuvų įsigijimui ligoninė išleis šiame konkurse apie 25000 Eur plius PVM, ar tikslinga? Prašome šalinti šį punktą. | Perkančioji organizacija naikina šį punktą. |
| 2.22. | Būtini ventiliavimo režimai ir jų kombinacijos (arba lygiaverčiai): | 5.Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu, | Prašome patvirtinti, kad sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole būtų laikoma atitinkantį šį reikalavimą. | Atsakome į tiekėjo klausimą ar sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole yra laikoma lygiaverčiu sprendiniu nustatytam TS 2.22 p. reikalavimui. „Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu“ (Pressure-Controlled Synchronized Ventilation) ir „Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole“ (Pressure-Controlled Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, SIMV-PC) yra panašūs, bet ne identiški funkcionalumai anestezijos sistemose. Jie skiriasi savo taikymu ir veikimo principais. „Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu“ yra naudojama, kai pacientui reikalinga pilna ventiliatoriaus kontrolė. Tuo tarpu „SIMV su slėgio kontrole“ leidžia derinti priverstinę ventiliaciją su spontanišku kvėpavimu, todėl ji yra labiau tinkama pacientams, pereinantiems nuo dirbtinės ventiliacijos prie savarankiško kvėpavimo. Abiejų režimų pasirinkimas priklauso nuo paciento būklės ir gydymo tikslų. Įvertinus išdėstytus argumentus atsakome, kad tiekėjo siūlomas funkcionalumas nėra lygiavertis nustatytam reikalavimui. TS 2.22 p. reikalavimas nėra koreguojamas, nes PO nustatė būtent tokį funkcionalumą, kurio reikia klinikinėje veikloje. |
| 2.23.2. | Anestezijos aparato ventiliacijos funkcijos, gerinančios plaučių būklę, ilgų operacijų metu: | 2. Pacientų atjunkymo funkcija (angl. Recruitment maneuvers), | Tai nėra pacientų atjunkymo funkcija, tikslus vertimas frazės „Recruitment maneuvers“ vertimas ir paaiškinimas yra: „Medicinoje, ypač kvėpavimo fiziologijos kontekste, „Recruitment maneuvers“ reiškia metodą, naudojamą padidinti oro, patenkančio į alveoles, kiekį ir pagerinti pacientų aprūpinimą deguonimi, ypač sergantiems kvėpavimo sutrikimu arba tokiomis ligomis kaip ūminis kvėpavimo sutrikimo sindromas (ARDS). Recruitment maneuvers paprastai apima laikinai padidinti slėgį plaučiuose naudojant mechaninę ventiliaciją. Tai galima pasiekti trumpą laiką taikant nuolatinį slėgį (teigiamas kvėpavimo takų slėgis). Tikslas – vėl atidaryti subliūškusias arba prastai vėdinamas alveoles, taip pagerinant plaučių būklę ir padidinant funkcinį likutinį pajėgumą (FRC). Šis metodas gali pagerinti deguonies tiekimą ir pagerinti bendrą plaučių funkciją.“ | Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje ir nurodė šios funkcijos reikšmę anglų kalba, kad tiekėjai aiškiai supratų, ką siekiama apibūdinti minėtu parametru. Kadangi tiekėjas nesuformulavo aiškaus klausimo/ pasiūlymo, perkančioji organizacija dėkoja už tiekėjo pateiktą paaiškinimą. Techninės specifikacijos reikalavimas nėra koreguojamas. |
| 2.26. | Įkvėpimo slėgio nustatomos ribos: | Ne siauresnės kaip 5 – 50 cmH2O ribose | Anestezijos metu dažniausiai nustatomos įkvėpimo slėgio ribos yra tarp 15-25 cm H2O. Paprastai šis diapazonas yra pakankamas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija, kartu sumažinant barotraumos riziką. Prašome reikalaujamą diapazoną susiaurinti iki 7 - 50 cmH2O, taip užtikrinant platesnį potencialių tiekėjų dalyvavimo galimybę, neprarandant klinikinio prietaiso pritaikomumo. | Siūlymas koreguoti TS 2.26 p. reikalavimą yra tenkinamas. |
| 2.28 | Automatinis arba pusiau automatinis aparato patikrinimas: | Būtina | Keisti į: Galimybė ekrane stebėti slėgio/tūrio; tūrio/srauto; slėgio srauto kilpinius grafikus. Bei referencinius kilpinius grafikus. | Atsižvelgiame į tiekėjo siūlymą koreguoti TS reikalavimą. Naujai suformuotas reikalavimas: Galimybė ekrane stebėti slėgio/tūrio arba tūrio/srauto kilpinius grafikus arba slėgio/srauto kilpinius grafikus (galima pasiūlyti vieną iš nurodytų reikalavimų). |
| 2.30 | Automatinės iš anksto nustatytų ventiliacijos parametrų ir anestetinių dujų reikšmės pagal paciento amžių, ūgį arba ūgį ir lytį ir / arba svorį arba paciento svorį ir amžių (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų) | Būtina | - Labai dviprasmiškas reikalavimas. Prašome patikslinti, ar Automatinės iš anksto nustatytų ventiliacijos parametrų ir anestetinių dujų reikšmės pagal paciento svorį ir amžių yra pakankamas, t.y atitinkantis reikalavimą. Prašome patikslinti ką reiškia Automatinės iš anksto nustatytų anestetinių dujų reikšmės. Kaip mums žinoma nė viena kompanija nenustato automatiškai anestetinių dujų reikšmių pagal paciento amžių, ūgį ar kitus kriterijus. Galima pagal paciento amžių, ūgį ar kitus kriterijus nustatyti tik viršutinę arba apatinę anestetinių dujų aliarmo reikšmes, bet ne pačių anestetinių dujų reikšmes. Šalinti šį reikalavimą kaip nereikšmingą ir klaidinantį, nes gamintojai įvairiais būdais sukuria iš anksto nustatytus ventiliatoriaus parametrus. Visi gamintojai tai turi. 2. Prašome koreguoti atitinkamai: Automatinės iš anksto nustatytų ventiliacijos parametrų reikšmės pagal paciento lytį ir ūgį, amžių, ūgį arba ūgį ir lytį ir / arba svorį arba paciento svorį ir amžių (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų) | TS 2.30 p. reikalavimas iš techninės specifikacijos bus pašalintas. |
| 2.31.11 | Monitoruojami parametrai: | 11. Sunaudoto deguonies ir įsisavinto anestetinių dujų kiekio apskaičiavimas. | Reikalavimas perteklinis, kadangi anestezijos aparatai neapskaičiuoja sunaudoto deguonies kiekio, o matuoja tik „šviežių dujų“ t.y deguonies ir oro mišinio sunaudojimą – fresh gas consumption“. Šalinti reikalavimą Sunaudoto deguonies kiekio apskaičiavimą, nes klinikinės reikšmės neturi. | Atsižvelgiame į siūlymą šalinti TS 2.31.11 p. reikalavimą: Sunaudoto deguonies ir įsisavinto anestetinių dujų kiekio apskaičiavimas. |
| 3.16 | 3.16. Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę: | Būtina | Skirtingi gamintojai gali išpildyti šį reikalavimą skirtingai, todėl prašome keisti sekančiai: ,,Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę arba įstatant mobilų gyvybinių funkcijų modulį į tam skirtą vietą moduliniame paciento monitoriuje“. | Tiekėjo reikalavimas nėra tenkinamas, nes mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per tvirtinimo stotelę yra pranašesnis dėl greitesnio ir patogesnio naudojimo, universalaus pritaikymo, mažesnio nusidėvėjimo ir geresnio ergonomiškumo. Tai leidžia efektyviau vykdyti pacientų priežiūrą, ypač skubios pagalbos ar mobilumo reikalaujančiose situacijose. Naudojant tvirtinimo stotelę, modulis lengvai prijungiamas ir atjungiamas, o tai ypač svarbu kritinėse situacijose, kai reikia greitai perkelti pacientą ar pakeisti modulį. Tvirtinimo stotelė leidžia naudoti tą patį mobilų modulį skirtingose darbo vietose (pvz., operacinėje, reanimacijoje ar greitosios pagalbos skyriuje), nepririšant jo prie konkretaus monitoriaus. Modulio prijungimas per stotelę sumažina mechaninio nusidėvėjimo riziką, nes jungtys yra lengvai pasiekiamos ir apsaugotos. Modulis, prijungtas prie tvirtinimo stotelės, lengvai atjungiamos kartu su pacientu, todėl pervežant pacientą nereikia iš naujo prijungti jutiklių ar keisti konfigūracijos. Tvirtinimo stotelė dažniausiai yra geriau pritaikyta greitam modulio prijungimui ir atjungimui, taip pat ją lengviau pasiekti personalui. |
| 3.17.2. | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai: | 2.Kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) | Siekiant išvengti skirtingų interpretacijų prašome keisti sekančiai: ,,Kompiuterinio tinklo jungtis (LAN arba lygiavertė)“. | Pirkimo sąlygose nurodyta, kad konkretiems prekės ženklams., standartams ir tipams taikoma “arba lygiavertis” sąlyga, dėl to, papildomai TS nurodyti “Kompiuterinio tinklo jungtis (LAN arba lygiavertė)” nėra tikslinga. Žr. Pirkimo sąlygų 18 p. |
| 3.19 | Klaviatūra ir pelė | Po 1 vnt. kiekvienam aparatui atskirai | - Ar reikalinga ir kokiu tikslu bus naudojama pelė ir klaviatūra. Jūsų techniniuose reikalavimuose nurodyta, kad tiek monitorius, tiek anestezijos aparatas turi būti valdomi lietimui jautriu ekranu ir specialias mygtukais. (punktai 2.27; 3.2.1; 3.2.5; 4.2.1). Prašome šalinti šį punktą. - Nėra aiški šių priedų paskirtis. Monitoriai gali būti valdomi lietimui jautriu ekranu, bet ne klaviatūros ar pelės pagalba. Paciento monitorius kurį siūlytume priima šiuos prietaisus, tačiau praktikoje naudoti tokius prietaisus nėra poreikio, be to, rinkoje nėra gerai veikiančio tokio sprendimo. Prašome naikinti šį reikalavimą. | Atsižvelgiame į tiekėjų siūlymus šalinti TS 3.19 p. reikalavimą: Klaviatūra ir pelė - po 1 vnt. kiekvienam aparatui atskirai. |
| 4.2.2 ir 4.2.5 | Monitoriaus ekranas: | 2. Įstrižainė ≥ 6“, 5. Keičiama vaizdo orientacija ekrane jį apvertus. | Prašome perkamų paciento monitorių funkcionalumą apibrėžti realiais ekrano parametrais ir keisti sekančiai: ,,Monitoriaus ekrana: Įstrižainė ≥ 5,5 coliai“ Prašome šalinti šį [Keičiama vaizdo orientacija ekrane jį apvertus] reikalavimą. | Tiekėjo siūlymas mažinti monitoriaus ekrano įstrižainę, bei šalinti reikalavimą “Monitoriaus ekranas: Keičiama vaizdo orientacija ekrane jį apvertus” nėra tenkinamas, nes toks reikalavimas nesuderinamas su PO siekiu įsigyti aukščiausios klasės anestezijos sistemų su paciento monitoriais. TS 4.2.2 ir 4.2.5 p. reikalavimų visumą atitinka bent 3 rinkoje siūlomų gamintojų įranga. Pateikiame reikalavimo pagrįstumo ir būtinumo įrodymus: Mobilioje aplinkoje, kai pacientas perkeliamas tarp skyrių ar naudojamos neįprastos monitoriaus pozicijos, automatinis ekrano vaizdo pritaikymas leidžia išvengti klaidų ar duomenų neįskaitomumo. Monitorius su keičiamu vaizdu gali būti naudojamas įvairiose situacijose ir aplinkose, pavyzdžiui: - Vertikali orientacija tinka išsamesniam duomenų peržiūros režimui, kai stebimos ilgesnės EKG, SpO₂ ar kitos gyvybinių funkcijų kreivės. - Horizontali orientacija labiau tinka, kai reikalinga greita visų rodiklių apžvalga. Keičiama orientacija sumažina poreikį fiziškai pritaikyti monitoriaus padėtį prie personalo akių lygio, nes ekranas automatiškai prisitaiko. Tai užtikrina mažesnį fizinį personalo krūvį ir leidžia daugiau dėmesio skirti paciento priežiūrai. Jei monitorius pasukamas ar apverčiamas transportavimo metu arba keičiant stebėjimo kampą, informacija ekrane išlieka lengvai įskaitoma be papildomų veiksmų. Tai yra ypač svarbu, kai personalui reikia greitai reaguoti į paciento būklės pokyčius. |
| 4.2.3 | Monitoriaus ekranas | 3.Lietimui jautrus ekranas (Touch Screen), | Kartojamas punktas 4.2.1 | Sutinkame su tiekėjo pastaba, kad reikalavimas dubliuojasi su 4.2.1 p. ir šaliname jį iš TS. |
| 4.5. | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis | Modulių aliarmo sistema | Pacientų monitoriuose bei mobiliuose gyvybinių funkcijų monitoriuose aliarmų sistemos yra integruotos. Kad būtų išvengta dviprasmybių prašome koreguoti atitinkamai: “Aliarmų sistema” | Iš dalies sutinkame su tiekėjo pastaba dėl “Modulių aliarmo sistema” ir šį reikalavimą šaliname iš TS. |
| 5. | Elektroninė anesteziologo darbo vieta Paskirtis | Integruotos informacijos pateikimas į anesteziologo darbo vietą, su galimybe monitoruoti paciento gyvybinių funkcijų parametrus, prisijungti prie klinikinių ligoninės programinės įrangos taikomųjų programų ir matyti bei valdyti tinkle esančią informaciją | 1. Prašome nurodyti į kokią, cituoju: klinikinių ligoninės programinės įrangos taikomųjų programų bus jungiama ši elektroninė anesteziologo darbo vieta, ką ši darbo vieta turi valdyti?, kokią informaciją valdyti? 2. Ką turima omenyje integruotos informacijos pateikimas? 3. Ar tikrai Elektroninė anesteziologio darbo vieta turi monitoruoti paciento gyvybinių funkcijų parametrus – mūsų manymu anesteziologinė darbo vieta nėra paciento monitorius ir jis negali monitoruoti. Atsižvelgiant šiuos komentarus, prašome šalinti šį punktą. 4.Reikalavimas nėra konkretus ir aiškus (Iš ko susideda darbo vieta? Kokius parametrus norima stebėti? Prie kokių programų norima prisijungti? Kokią informaciją norima matyti ir valdyti?). Tokio tipo sistemos yra brangios ir gali lemti pirkimo rezultatus. Prašome šį reikalavimą naikinti arba tam, kad tiekėjai galėtų pasiūlyti lygiaverčius sprendimus, įtraukti žemiau įvardintus punktus [...] | Sutinkame su tiekėjų pastabomis, kad reikalavimas perteklinis, dėl to, 5 p. šalinamas iš TS. |
| 6.8. | Komplektacija (vieno anestezijos prietaiso): | 8.Modulių aliarmo sistema - 1 vnt, | Prašome paaiškinti ką turima omenyje Modulių aliarmo sistema ar tai įrenginys ar tai monitoriaus funkcionalumas. Jei tai yra funkcionalumas tai nėra komplektacijos dalis. Šalinti šį reikalavimą | Sutinkame su tiekėjo pastaba, kad reikalavimas “Modulių aliarmo sistema” yra perteklinė, dėl to, 6.8 p. šalinamas iš TS. |
| 6. | Komplektacija (vieno anestezijos prietaiso): | 1. EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt, 2. SpO2 matavimo daviklis (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - 2 kompl., 3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtos suaugusiems, skirtingų dydžių (s-m-l-xl) po 1 vnt.) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - po 2 komplektus kiekvienam aparatui skirtingų dydžių, 4. Stemplinis / rektalinis temperatūros matavimo daviklis (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt, 5. Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio - 2 kompl., 6. Odos paviršinis temperatūros matavimo daviklis (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt, 7. Raumenų relaksacijos matavimo modulis arba išorinis monitorius su visais priedais reikalingais šiam matavimui atlikti - 1 vnt, 8. Modulių aliarmo sistema - 1 vnt, 9. Parkavimo stotelė skirta mobilaus gyvybinių funkcijų modulio maitinimui, akumuliatorių pakrovimui, komunikaciniams kabeliams tarp paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo modulio ir mobilaus gyvybinių funkcijų modulio prijungti - 1 vnt, 10. Anestezijos gylio matavimo modulis arba išorinis monitorius - 1 vnt, 11. Elektroninė anesteziologo darbo vieta - 1 vnt. | - 6.5 p. Invazinio kraujospūdžio matavimui naudojami vienkartiniai priedai/sensoriai, nes tokiems kraujospūdžio matavimams turi būti užtikrintos itin sterilios sąlygos. Ne visi gamintojai gali pasiūlyti tokius pačius ar lygiaverčius sprendimus. Prašome patvirtinti, kad ICU arba BD matavimo technologijos būtų lygiavertės arba prašome koreguoti atitinkamai: ,,Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo kabelis su matavimui skirtu vienkartiniu davikliu - 2 kompl.” - 6.8 p. Tiek pacientų monitoriai tiek mobilūs gyvybinių funkcijų monitoriai, tiek anestezijos mašinos turi aliarmų sistemas. Nėra aišku kam skirta šiame reikalavime/komplektacijoje nurodyta ,,modulių aliarmo sistema”. - 6.9 p. Parkavimo stotelė nėra būtina, jeigu siūlomų paciento gyvybinių funkcijų monitoriuose yra skirtos vietos mobilaus gyvybinių funkcijų modulio tvirtinimui. Vartotojui svarbiausia, kad būtų išpildomos modulio maitinimo bei akumuliatorių pakrovimo funkcijos. Prašome koreguoti atitinkamai:,,Mobilus gyvybinių funkcijų modulis tvirtinamas gyvybinių funkcijų monitoriuose tam skirtose vietose arba komplektuojamas su parkavimo stotele skirta mobilaus gyvybinių funkcijų modulio maitinimui, akumuliatorių pakrovimui, komunikaciniams kabeliams tarp paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo modulio ir mobilaus gyvybinių funkcijų monitoriaus.” 4. Prašome naikinti 6.11 reikalavimą arba atsižvelgti į 5.1 punkte pateiktas pastabas. | Visi TS 6 p. nustatyti reikalavimai komplektacijai sudaryti atsižvelgus į konkrečius PO poreikius. Rinkos tyrimo metu nustatyta, kad yra bent 3 tiekėjai galintys pateikti visus reikiamus priedus, kad įsigyjamus anestezijos aparatus su paciento monitoriais būtų galima naudoti pagal paskirtį. TS 6 p. reikalavimai pagal tiekėjų pastabas nėra koreguojami. |
| Dėl ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos T2 reikalavimo: | Priverstinės ventiliacijos aplinkos oru galimybė nutrūkus visų šviežių dujų tiekimui* *Jei siūlomas anestezijos aparatas veikimui naudoja arba suspaustą orą tiekiamą iš magistralinio vamzdyno, arba dujų balionų tuomet toks pasiūlymas neatitinka nustatyto techninio pranašumo reikalavimo. Techninis pranašumas įpareigoja pasiūlyti anestezijos sistemą, kuri gali užtikrinti priverstinę ventiliaciją aplinkos oru nutrūkus visų šviežių dujų tiekimui, t.y. nutrūkus dujų tiekimui tiek iš magistralinio vamzdyno, tiek ir iš dujų balionų. Anestezijos prietaisas atitinkantis techninį pranašumą turi turėti turbiną, kuri gali generuoti reikiamą deguonį pacientui. |  | 1.Pastaba pažymėta žvaigždute suteikia išskirtines sąlygas Tiekėjui gauti papildomą pranašumą. Šis reikalavimas su pastaba tinka tik tam tikros firmos aparatams, kurie naudoja turbina (Piston drive ventilator). Tai nėra privalumas ar techninis pranašumas, tai yra tik būdas gauti daugiau balų ir eliminuoti potencialius tiekėjus. Kas nutiks pacientui jei nutruks ne tik dujų tiekimas bet ir elektros tiekimas, tai turbina negali veikti, o naudojant dujų balionus galima ventiliuoti neribotą laiką. Pateikiame ištrauka iš aparato, kuris turi turbiną, naudotojo instrukcijos: Aplinkos oru vėdinimo metu anestetinės medžiagos tiekimas turi būti sustabdytas, todėl kad kyla „pavojus, kad pacientas pabus“ (ištrauka iš aparato, kuris naudoja turbina - Draeger Perseus A500 naudotojo vadovo, sw v. 1.0n). Aplinkos oro vėdinimo metu, atjungus rankinį maišelį, pasibaigusios dujos ir kvėpavimo grandinėje esantys agentai „išleidžiami į aplinką“ (iš Draeger Perseus A500 naudotojo vadovo, sw v. 1.0n), sukeldami taršą ir pavojų operatoriui. GE anestezijos aparatai su įmontuotais cilindrais geriau patenkina klinikinius poreikius: su įmontuota baterija ir integruotu atsarginiu dujų tiekimu vartotojas gali tęsti visišką anesteziją, įskaitant anestetines dujas, jei nutrūktų centrinis tiekimas. Mes galime ventiliuoti pacienta ir oru ir O2 plius anestetikas čia yra privalumas. Kai kuriose šalyse toks „back up“ reikalavimas yra būtinas. Dujų balionuose naudojamos švarios medicininės dujos. Prašome pastabą – pažymėta žvaigždute šalinti ir suteikti galimybę dalyvauti kompanijoms kurios siūlo alternatyvų dujų tiekimą iš dujų balionų. Ištrauka iš eksperto atsakymo 2023-11-27 Santaros klinikų konkurse dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Perkančioji organizacija), vykdanti viešąjį pirkimą ,,Anestezijos aparatas su paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi‘‘ Nr. 7628 (CVP IS pirkimo numeris 697637) (toliau – Pirkimas)…. Pažymėtina, kad Tiekėjo turimas technologinis sprendimas visiškai atitinka nustatytą T2 („Priverstinės ventiliacijos aplinkos oru galimybė nutrūkus visų šviežių dujų tiekimui“ ) techninį pranašumą ir Tiekėjas, jei dalyvaus konkurse ir siūlys gamintojo GE Healthcare anestezijos aparatą Carestation 750, gaus papildomą balą. 2.Kokia deguonies koncentracija turima omenyje? Dingus dujų tiekimui, įskaitant deguonies balionus, teorinė galimybė lieka gauti ne hipoksinį (21%) mišinį iš patalpos oro, kurį tiektų anestezijoje esanti turbina. Ar apie tokį sprendimą kalbama? | T2 vertinimo kriterijus nekoreguojamas. PO siekia sudaryti galimybes gamintojams konkuruoti pasiūlant anestezijos sistemas, kurias galima naudoti ekstremalių situacijų metu, kuomet bus būtina naudoti medicinos prietaisus nutrūkus visų šviežių dujų tiekimui, t.y. pažeidus turimą šviežių dujų tiekimo infrastruktūrą. Perkančioji organizacija nenurodo deguonies koncentracijos, kuri dingus dujų tiekimui, būtų gaunama iš patalpos oro. |
| Dėl ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos T3 reikalavimo: | Kontroliuojama slėgiu su slėgio kvėpavimo takuose sumažinimo funkcija (APRV) arba lygiavertis* *Lygiaverčiu technologiniu sprendiniu nėra laikoma atvirkštinio santykio slėgio valdymo ventiliacija (angliškai: Inverse Ratio Ventilation in PCV). Tiekėjui pasiūliusiam šį ar lygiavertį technologinį sprendinį nebus skiriamas papildomas balas už techninį pranašumą. |  | Pastaba prie šio parametro yra diskriminuojanti kitus tiekėjus, šis ventiliacijos parametras praktiškai nėra taikomas operacijos metu. Prašome paaiškinti kodėl suteikiamas privalumo balas (po pastabos ) režimui, kuris praktikoje nėra naudojamas. Tai parametras taikomas intensyvios terapijos skyriuje, esant kritiškiems ligoniams, kurių plaučių būklė yra labai sunki. Nemanome, kad tokios būklės pacientas, kuriam reikalingas minėtas ventiliacijos režimas būtų operuojamas, o esant kritiniam atvejui galima taikyti ir atvirkštinio santykio slėgio valdymo ventiliacija (angliškai: Inverse Ratio Ventilation in PCV). Taigi prašome šalinti pastabą ir atvirkštinio santykio slėgio valdymo ventiliaciją (angliškai: Inverse Ratio Ventilation in PCV) laikyti lygiaverčia. | Nustatytas T3 techninis pranašumas yra praktikoje itin svarbus dėl daugelio priežasčių. Pateikiame keletą pavyzdžių, kodėl kontroliuojama slėgiu su slėgio kvėpavimo takuose sumažinimo funkcija (APRV) yra svarbi: 1. Geresnis plaučių ventiliacijos ir perfuzijos suderinimas APRV režimas leidžia išlaikyti ilgalaikį pozityvų kvėpavimo takų slėgį (PEEP) su trumpais iškvėpimo periodais, kas pagerina alveolių ventiliaciją ir deguonies pasisavinimą. Tai ypač svarbu pacientams, turintiems kvėpavimo nepakankamumą, nes sumažina alveolių kolapsą ir užtikrina efektyvų dujų mainų procesą plaučiuose. 2. Apsauga nuo plaučių pažeidimo APRV funkcija leidžia palaikyti pastovų, švelniai sumažintą kvėpavimo takų slėgį, išvengiant mechaninio vėdinimo sukeliamų plaučių traumų. 3. Individualizuotas kvėpavimo palaikymas APRV suteikia galimybę pritaikyti kvėpavimo slėgį pagal paciento būklę ir fiziologinius poreikius. Pacientams, turintiems ūminį respiracinį distreso sindromą (ARDS) arba kitus kvėpavimo sutrikimus, ši funkcija leidžia optimizuoti plaučių ventiliaciją, išlaikant minimalų slėgį kvėpavimo takuose. 4. Padeda palaikyti spontaninį kvėpavimą Šis režimas leidžia pacientui iš dalies palaikyti spontanišką kvėpavimą net intensyvios ventiliacijos metu, kas mažina sedacijos poreikį, gerina plaučių funkciją ir trumpina ventiliacijos laiką. 5. Efektyvus anglies dvideginio pašalinimas Trumpi, kontroliuojami iškvėpimo periodai APRV režime padeda efektyviai pašalinti CO₂ iš plaučių, net ir esant sudėtingai klinikinei situacijai. Tai ypač svarbu pacientams, kuriems sunku pašalinti CO₂ įprastais ventiliacijos režimais. 6. Geresnė hemodinaminė kontrolė APRV sumažina kraujotakos sutrikimų riziką, kuri dažnai atsiranda esant per aukštam kvėpavimo takų slėgiui. Šis režimas palaiko efektyvesnę kraujo tėkmę per plaučius ir visą organizmą. Reikalavimas nekoreguojamas. |
| Dėl ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos T4 reikalavimo: | Aktyvi apsaugos nuo hipoksijos sistema, kuri silpno srauto ventiliacijos metu geba automatiškai aptikti nepakankamą deguonies koncentraciją įkvėpime (< 21%), sugeneruoti pavojaus signalą ir savarankiškai padidinti šviežių dujų srautą bei deguonies koncentraciją |  | Siūlome tokį reikalavimą keisti tikslinės anestezijos režimu. | Tiekėjo siūlymas koreguoti nustatytą T4 reikalavimą tikslinės anestezijos režimu nėra tenkinamas, nes tokio funkcionalumo PO nelaiko privalumu už kurį būtų galima skirti papildomą ekonominio naudingumo balą. Aktyvi apsaugos nuo hipoksijos sistema užtikrina aukščiausią paciento saugumą, greitą reakciją į kritinius paciento būklės pokyčius, sumažina personalo klaidų riziką ir atitinka šiuolaikinius medicinos standartus. Tai būtinas funkcionalumas, kuris padeda užtikrinti patikimą ir efektyvią anestezijos įrangos veiklą, apsaugant pacientą nuo gyvybei pavojingos hipoksijos. PO suprasdama klinikinę šio funkcionalumo svarbą yra pasiruošusi suteikti papildomą ekonominio naudingumo balą tiekėjui ir / arba gamintojui, kuris gali užtikrinti šią funkciją. Pateikiame keletą pavyzdžių, kodėl T4 techninis pranbašumas yra būtinas klinikinėje veikloje: Deguonies koncentracija įkvėpime < 21% reiškia, kad pacientas gali įkvėpti orą, kuris nesuteikia pakankamai deguonies organizmui. Tokia situacija kelia grėsmę hipoksijai – pavojingai būklei, kai audiniai ir organai negauna pakankamai deguonies. Aktyvi sistema automatiškai aptinka šią grėsmę ir ją ištaiso. Silpno srauto ventiliacijos metu deguonies koncentracijos pokyčiai gali būti nepastebėti dėl klaidingo parametrų nustatymo, mišinio disbalanso ar įrangos gedimo. Ši sistema pašalina riziką, kad šios klaidos sukels hipoksiją. Anestezijos prietaisas turintis tokią sistemą nuolat stebi deguonies koncentraciją įkvėpimo mišinyje ir reaguoja realiuoju laiku. Tai sumažina priklausomybę nuo operatoriaus, kuris gali nepastebėti deguonies lygio sumažėjimo. Technikos gedimas, netikėti mišinio pokyčiai ar netinkamai sureguliuotas įrenginys gali sukelti staigų deguonies koncentracijos sumažėjimą. Aktyvi sistema užtikrina, kad pacientas visada gautų pakankamai deguonies, nepriklausomai nuo situacijos. |
| Dėl ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos T5 reikalavimo: | Elektroninis garintuvas |  | Siūlome elektroninio garintuvo sąvoką praplėsti tikslinės anestezijos režimo reikalavimu. Tik elektroninis garintuvas nesuteikia jokių reikšmingų savybių anestezijos mašinai. Tikslinės anestezijos šviežių dujų srauto valdymas iš esmės keičia įrangos klasę, saugumą ir t.t. Prašome patvirtinti jog Desflurano garintuvą laikytumėte elektroniniu, nes jame yra kaitinimo elementas būtinas 39℃ laipsnių desflurano temperatūrai palaikyti? | Iš tiekėjo pateiktos informacijos nėra galimybės nustatyti ko konkrečiai tiekėjas reikalauja. Neturint išsamios informacijos negalime pateikti visaverčio atsakymo į paklausimą. |
| Dėl ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos T6 reikalavimo: | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 50 l/min |  | Greito deguonies padavimo funkcijos gerumas vertinamas ne pagal tai kiek daug deguonies bus suduota, o kaip tiksliai ir stabiliai. Jeigu tokia funkcija suduos virš 50 L/min deguonies, tai bus pavojinga pacientui. Todėl vertinant šią funkciją kokybę atspindi 35 – 50 L/min diapazono išlaikymas. | PO informuoja, kad prietaisas, kuris užtikrintų greitą deguonies tiekimą, kuris yra būtinas, kai pacientui staiga pasireiškia hipoksemija (žemas deguonies kiekis kraujyje). ≥50 l/min srautas leidžia greitai padidinti deguonies koncentraciją kvėpavimo kontūre ir užtikrinti, kad pacientas kuo greičiau gautų pakankamą deguonies kiekį. |
| Dėl ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos P4 reikalavimo: | Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio |  | Invazinio kraujospūdžio matavimui naudojami vienkartiniai priedai/sensoriai, nes tokiems kraujospūdžio matavimams turi būti užtikrintos itin sterilios sąlygos. Ne visi gamintojai gali pasiūlyti tokius pačius ar lygiaverčius sprendimus. Prašome patvirtinti, kad ICU arba BD matavimo technologijos būtų lygiavertės arba prašome koreguoti atitinkamai: ,,Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo kabelis su matavimui skirtu vienkartiniu davikliu - 2 kompl.” | Iš tiekėjo pateiktos informacijos nėra galimybės nustatyti ko konkrečiai tiekėjas PO reikalauja. Neturint išsamios informacijos negalime pateikti visaverčio atsakymo į paklausimą. PO papildomai informuoja, kad lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. |

Perkančioji organizacija savo iniciatyvą koreguoja techninę specifikaciją ir šalina iš jos 7 punktą:

| 7 | Papildoma komplektacija | Desflurano garintuvas - 4 vnt., t.y. pateikiami iš viso 4 vnt. garintuvų nepriklausomai nuo pateikiamo anestezijos aparatų skaičiaus. |
| --- | --- | --- |

Papildomai pažymime, kad VPĮ 55 str. 4 d. nurodoma, kad pasiūlymų vertinimo kriterijai yra susiję su pirkimo objektu, jeigu jie susiję su perkamais darbais, prekėmis ar paslaugomis bet kokiu atžvilgiu ir bet kuriame jų gyvavimo ciklo etape, įskaitant konkretaus gamybos, tiekimo, teikimo, atlikimo ar prekybos proceso arba kito gyvavimo ciklo etapo proceso veiksnius, net jeigu šie veiksniai neapima jų fizinių ypatybių.

Nei VPĮ, nei ES teisės aktuose ar juos aiškinančioje teismų praktikoje ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai netapatinami išimtinai su pirkimo objekto vidinėmis charakteristikomis, pakanka, jog šie yra susiję su pirkimo objektu plačiąja prasme. Perkančioji organizacija juo labiau turi turėti tokią laisvę, nes ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas „perkančiajai organizacijai išsirenkant“. Pabrėžiame, kad PO pasirinkti vertinimo kriterijai yra priskiriami prie kiekybinių (objektyviųjų) vertinimo kriterijų, o tai reiškia, kad jie yra aiškūs bei pamatuojami, ką patvirtina ir ekonominio naudingumo vertinimo tvarkoje aprašyta balų skyrimo tvarka.

Vadovaujantis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis, parengtomis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ENPV) (34-36 psl.), ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kiekybinis kriterijus iš esmės gali būti bet kuris prekės parametras ar savybė. Tereikia rengiant technines specifikacijas atskirti, kurios prekių savybės yra būtinos (tai privalomas techninės specifikacijos reikalavimas), o kurios pageidaujamos (angl. nice to have), kurios pirkimo vykdytojui reikštų didesnę naudą. Kaip akcentuoja pati Viešųjų pirkimų tarnyba cituojamose gairėse, kiekvieno pirkimo vykdytojo poreikiai gali būti skirtingi, taigi tai, kas vienam pirkimo vykdytojui yra būtina (techninės specifikacijos reikalavimas), kitam gali būti tik pageidaujama (kokybės kriterijus), dar kitam kuris nors aspektas gali būti apskritai nesvarbus (tada jis nenurodomas nei kaip techninės specifikacijos reikalavimas, nei kaip kokybės kriterijus).

Kiekybiniai (objektyvūs) kriterijai – tai tokie kriterijai, kuriuos galima įvertinti kiekybiškai. Jų įvertinimas yra objektyvus, nepriklauso nuo vertintojo nuomonės. Juos lengva išmatuoti, užfiksuoti ir palyginti, t.y. pats matavimo rezultatas nepriklauso nuo matuojančiojo asmeninės subjektyvios nuomonės, ir keli matuojantys asmenys (paprasti vartotojai arba ekspertai) prieitų prie tos pačios išvados.

Pabrėžiame, kad nė vienas teisės aktas (VPĮ ar ENPV gairės) nereglamentuoja balų skyrimo tvarkos, todėl dėl jų nustatymo PO sprendžia atsižvelgdama į vertinamo parametro svarbą ir reikšmę individualiai, atsižvelgdama į savo poreikius. PO, atsižvelgdama į ENPV gaires, pasirinko jai svarbiausius bei poreikius ir lūkesčius labiausiai įtakojančius vertinimo kriterijus.

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.

ESTT byla C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari Srl v. Tirrenia di Navigazione SpA

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. lapkričio 3 d. byla Nr. 3K-3-597/2004.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. kovo 12 d. sprendimas byloje eVigilo, C-538/13, 63 punktas

Žr. https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf

Žr. ENVP 35 psl.