1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: PORTATYVINIS VETERINARINIS RETINOGRAFAS

| Eil. Nr. | Specifikacija | Reikalaujami prekių parametrai | Tiekėjo siūloma charakteristika *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Veterinarinio retinografo paskirtis | Gyvūnų akių tinklainės diagnostikai atlikti elektroretinogramas |  |
|  | Valdymas ne mažiau kaip: | Aukštyn / žemyn / dešinėn / kairėn / pasirinkus valdymo svirtį ir įjungimo-išjungimo mygtuką |  |
|  | Ataskaitų formatas ne mažiau kaip: | PDF, JPEG, ar PNG formatai |  |
|  | PDF ataskaitų dydis | PDF ataskaitos formatuojamos ne mažiau A4 dydžio popieriui, laiško (8,5" x 11") dydžio popieriui. |  |
|  | Protokolai | Protokolai turi mirgėjimo ir vieno blykstelėjimo stimulus. |  |
|  | Protokolų skirstymas | Protokolai suskirstyti į ne mažiau kaip 4 grupes. Ne mažiau kaip 12 protokolų integruotų įrenginyje pritaikytų įvairioms gyvūnų rūšims. |  |
|  | Galimybė susikurti savo protokolą | Būtina. Galimybė susikurti savo protokolą |  |
|  | Atmintis | Įrenginyje išlieka ne mažiau 50 testo rezultatų |  |
|  | Baterija | Pilnai įkrautos Li-Ion ar lygiavertės baterijos užtenka atlikti ne mažiau 70 pacientų tyrimus, priklausomai nuo naudojamo protokolo. Įrenginys visiškai įkraunamas ne daugiau kaip per 4 valandas. |  |
|  | Blykstės šviesos ryškumas | Raudona šviesa LED (621 nm) ne siauresnėse ribose 0.0001 – 15 (cd·s/m²) Žalia šviesa LED (530 nm) ne siauresnėse ribose 0.001 – 17 (cd·s/m²) Mėlyna šviesa LED (470 nm) ne siauresnėse ribose 0.0001 – 5 (cd·s/m²) Balta šviesa (RGB) ne siauresnėse ribose 0.002 –30 (cd·s/m²) |  |
|  | Fono ryškumas | Raudona šviesa LED (621 nm) ne siauresnėse ribose 0.03 – 3,000 (cd/m²) Žalia šviesa LED (530 nm) ne siauresnėse ribose 0.2 – 3,500 (cd/m²) Mėlyna šviesa LED (470 nm) ne siauresnėse ribose 0.03 –1,200 (cd/m²) Balta šviesa (RGB) ne siauresnėse ribose 0.4 – 6000 (cd/m²) |  |
|  | Duomenų skiriamoji geba ne mažiau kaip | 71 nV/bit |  |
|  | Įvesties diapazonas | 0.6 V ± 0.1V |  |
|  | Pakrovimo stotelė | Būtina |  |
|  | Mėginių ėmimo dažnis ne mažiau kaip | 2 kHz |  |
|  | Mirgėjimo dažnis ne mažiau | 28.3 Hz |  |
|  | USB jungtis | Būtina |  |
|  | Spalvų derinių kiekis ne mažiau kaip | 15 milijonų |  |
|  | Triukšmas | < 0,1 µVrms mirgėjimo dažnio metu |  |
| - 12 | CMRR | > 100 dB prie 50 – 60 Hz dažnio |  |
|  | Įrenginio matmenys (Plotis x gylis x aukštis) | (75 x 105x 210 mm ) ± 10 mm |  |
|  | Komplektacija ne mažiau kaip: | Įkrovimo stotelė; ne mažiau kaip 5vnt. 12 mm (+/- 2 mm) diametro „Jet“ arba lygiaverčiai elektrodai; ne mažiau 1 daugkartinio naudojimo RM arba lygiavertis elektrodas; ne mažiau 10 vnt. vienkartinių monopolinių adatinių elektrodų su laidu; apsauginis dangtelis nuo dulkių; ne mažiau kaip 3 kontaktų elektrodų laidas; USB laidas; maitinimo adapteris |  |
|  | *Įrangai suteikiama garantija ne mažiau kaip | 24 mėn. |  |
|  | Naudojimo instrukcija | Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su prekėmis |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.