1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: TONOMETRAS AKISPŪDŽIO MATAVIMUI (VETERINARINIS)

| Eil. Nr. | Rodikliai / parametrai | Reikalavimai rodikliams / parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tonometras akispūdžio matavimui |  |  |  |
| 1. | Indikacinis žiedas | Būtina |  |
| 2. | Automatinis rėžimas. | Vienkartiniai rodmenys arba ne mažiau kaip 6 matavimai iš eilės po vieno paspaudimo |  |
| 3 | Matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 7-60 mmHg |  |
| 4. | Tikslumas | 2,5 ±0,2 mmHg kai akispūdis 7–30 mmHg 2,75 ±0,2 mmHg kai akispūdis 30–60 mmHg |  |
| 5. | Pakartojamumas ne daugiau kaip | 8% |  |
| 6. | Rodymo diapazonas ne siauresnese ribose kaip | 0–99 mmHg (akispūdis apskaičiuojamas, kai jis yra už matavimo diapazono ribų) |  |
| 7. | Ekrano tikslumas ne daugiau kaip | 0,1 mmHg |  |
| 8. | Rodomas vienetas | Gyvsidabrio stulpelio milimetrai (mmHg) |  |
| 9. | Nuolatinio veikimo rėžimas | Būtina |  |
| 10. | Maitinimas | Baterijos arba pakraunamas akumuliatorius |  |
| 12. | *Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip | 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.