## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Pirkimo Nr. 8740
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 dienų.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
1 pirkimo objekto dalis. Optinis koherentinis tomografas |  | Ne
2 pirkimo objekto dalis. Akispūdžio tonometras |  | Ne
3 pirkimo objekto dalis. Automatinis perimetras |  | Ne
4 pirkimo objekto dalis. Bandomųjų lęšių rinkinys su metaliniais žiedais |  | Ne
5 pirkimo objekto dalis. Bandomieji akinių rėmeliai |  | Ne
6 pirkimo objekto dalis. Hidraulinis rankos dinamometras |  | Ne
7 pirkimo objekto dalis. Rankų - kojų judesių treniruoklis profesionaliam naudojimui |  | Ne
8 pirkimo objekto dalis. Smulkiosios motorikos vertinimo ir lavinimo įranga |  | Ne
9 pirkimo objekto dalis. Lygiagretės su pagrindu |  | Ne
10 pirkimo objekto dalis. Sauso hidromasažo įrenginys |  | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 |  |  |  | Ne
2 |  |  |  | Ne
3 |  |  |  | Ne
4 |  |  |  | Ne
5 |  |  |  | Ne
6 |  |  |  | Ne
7 |  |  |  | Ne
8 |  |  |  | Ne
9 |  |  |  | Ne
10 |  |  |  | Ne
11 |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai). Reikalavimas netaikomas 8 ir 9 Pd.
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
8.1 | 1PD, 3PD, 10PD:
Mokymai ≥ 5 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
8.2 | 2PD, 4PD, 5PD, 6PD, 7PD, 8PD, 9PD :
Mokymai ≥ 5 gydytojų. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.

## 1 PD
1 pirkimo objekto dalis. Optinis koherentinis tomografas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui optinės koherentinės tomografijos (OKT) metodu
3 | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (SD - OCT)
4 | OKT skenavimo greitis | ≥ 68000 A skenų per sekundę
5 | OKT skenavimo lazerio (superliuminescencinio diodo) bangos ilgis | 840 nm ± 10 nm
6 | OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija | ≤ 5 µm
7 | OKT skenavimo skersinė rezoliucija | ≤ 12 µm
8 | OKT skenavimo plotis/aukštis tinklainėje | ≥ 9 mm
9 | A – skenavimo gylis | ≥ 2 mm, ≥ 1024 taškų
10 | Akies dugno atvaizdavimui naudojamas metodas | Linijinis skenuojantis oftalmoskopas
11 | OKT skenavimo šablonai | 1. Skanuojamas kubas ≥ 512 x 128 (128 horizontalių linijų po 512 A skanų kiekviena), ≥ 6 mm kvadratas,
2. Skanuojamas kubas ≥ 200 x 200 (200 horizontalių linijų po 200 A skanų kiekviena), ≥ 6 mm kvadratas,
3. HD 1 linijos skenas, reguliuojamo kampo, reguliuojamo ilgio ≥ 3 ÷ 9 mm, nustatomas bet kurioje tinklainės vietoje, susidedantis iš ≥100 B-skenų, kurių kiekvienas turi ≥1024 A-skenų,
4. HD 5 lygiagrečių linijų rastras, reguliuojamo kampo, reguliuojamo ilgio ≥ 3 ÷ 9 mm, nustatomas bet kurioje tinklainės vietoje, susidedantis iš ≥ 5 lygiagrečių B-skenų, kurių kiekvienas turi ≥1024 A-skenų. Reguliuojamas atstumas tarp linijų ≥ 0÷1,25 mm.
5. HD 21 horizontalių linijų skenas, reguliuojamo kampo, reguliuojamo ilgio ≥ 3 ÷ 9 mm, nustatomas bet kurioje tinklainės vietoje. Kiekviena linija susideda iš ≥ 8 B-skenų, kurių kiekvienas turi ≥1024 A-skenų. Reguliuojamas atstumas tarp linijų ≥ 0÷0,4 mm,
6. HD kryžiaus skenas, generuojantis ≥ 5 horizontalias ir ≥ 5 vertikalias linijas, kurių kiekviena susideda iš ≥ 8 B-skenų, kurių kiekvienas turi ≥1024 A-skenų. Skenas turi būti reguliuojamo kampo, reguliuojamo ilgio ≥ 3 ÷ 6 mm, nustatomas bet kurioje tinklainės vietoje. Reguliuojamas atstumas tarp linijų ≥ 0÷1,5 mm,
7. HD Radialinis skenas, generuojantis ≥ 12 radialinių linijų, kurių kiekviena susideda iš ≥ 8 B-skenų, kurių kiekvienas turi ≥1024 A-skenų. Skenas turi būti reguliuojamo ilgio ≥ 3 ÷ 6 mm, nustatomas bet kurioje tinklainės vietoje.
12 | Akies dugno atvaizdavimas | Nusitaikymo metu, bei optinio koherentinio skenavimo metu
13 | Akies dugno atvaizdavimo optinis šaltinis | Superliuminescencinis diodas, 750 nm ± 10 nm
14 | Akies dugno atvaizdavimo apžvalgos kampas | ≥ 36º W x 30º H
15 | Akies dugno atvaizdavimo kadrų dažnis | ≥ 20 Hz
16 | Akies dugno atvaizdavimo skersinė rezoliucija | ≤ 25 µm
17 | Rainelės atvaizdavimo metodika | CCD arba lygiavertė kamera
18 | Rainelės atvaizdavimo kameros rezoliucija | ≥ 1280 x 1024
19 | Gyvas akies rainelės atvaizdas | Prisitaikymo metu
20 | Realaus laiko akies sekimo sistema | Užtikrinanti artefaktų išvengimą skanavimo metu bei tikslų tos pačios skenuojamos vietos nustatymą vėlesnių vizitų metu (angl. Follow-up)
21 | Priekinio segmento skenavimas | Būtina priekinio segmento kampo ir ragenos atvaizdo gavimo galimybė, kampo išmatavimas, bei galimybė išmatuoti centrinį ragenos storį.
22 | Programinė įranga | Normatyvinė duomenų bazė Makulai, tinklainės nervinių skaidulų sluoksniui (angliškai: RNFL), optinio nervo galvutei, Ganglio ląstelėms.
Makulos storio ir pokyčio analizė, optinio nervo galvutės ir tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio analizė, progresijos analizė, tinklainės pigmento epitelio analizė, Ganglio ląstelių analizė.
23 | Optinė koherentinė angiografija | Būtina galimybė papildomai įsigyti ateityje
24 | Tinklo jungtis | Būtina
25 | DICOM suderinamumas | 1. Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM,
2. Jeigu perkamas įrenginys generuoja DICOM standarto informaciją, tai turi būti į pasiūlymą įtrauktos DICOM reikalingos licencijos galimybei iš įrenginio perduoti visą atlikto tyrimo informaciją ligoninės PACS serveriui. Įrenginio turimos DICOM licencijos turi turėti galimybę užklausti PACS darbų sąrašą ir tokiu būdu priimti užsakymą.
26 | OKT prietaiso staliukas | 1. Užtikrinantis pilną prietaiso funkcionalumą,
2. Aukštis reguliuojamas elektros pavara,
3. Pritaikytas ir vežimėlyje sėdintiems pacientams tirti.
27 | Gamintojo rekomenduojamaų parametrų kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui (ne prastensių parametrų nei reikalaujama) | 1. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą „Performance test“ (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) ne mažiau kaip 20000 (turi būti nurodytas procesoriaus našumas). Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas,
2. Operatyvinė atmintis ≥ 16 GB,
3. Kietas diskas ≥ 2TB,
4. Operacinė sistema Windows arba lygiavertė,
5. ≥ 19" ekranas, klaviatūra, pelė.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 2 PD
2 pirkimo objekto dalis. Akispūdžio tonometras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcinis išpildymas | Rankose laikomas skaitmeninis akispūdžio matavimo prietaisas su ekranu. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame ekrane. Matavimas atliekamas naudojant vienkartinius matavimo zondus
3 | Matavimui nereikia nujautrinti akies | Būtina
4 | Indikatorius, parodantis ar teisinga matavimo pozicija | Būtina
5 | Matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 50 mmHg
6 | Matavimų tikslumas, ne didesnis už nurodytą | ±2 mmHg (≤ 20mmHg)
7 | Vidurkio apskaičiavimas | Turi būti pusiau automatinis režimas, kai tonometras padaro ne mažiau kaip 5 matavimus iš eilės po vieno paspaudimo
8 | Specialus lagaminas prietaiso nešiojimui | Būtina
9 | Komplekte- matavimo zondų dėžutė (n) | ≥ 100 vnt. matavimo zondų
10 | Integruotas ekranas | Būtina
11 | Maitinimas | Baterijos
12 | Svoris su baterijomis | ≤ 300 g.
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 3 PD
3 pirkimo objekto dalis. Automatinis perimetras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Slenksčio testai | 1. „10-2“ – nuo 10 iki 2 laipsnių,
2. „24-2“ – nuo 24 iki 2 laipsnių,
3. „30-2“ – nuo 30 iki 2 laipsnių,
4. „Makula“ – tik Makulos zonoje,
5. „60-4“ – nuo 60 iki 4 laipsnių,
6. „Nosies laiptelis“ - specialus trumpas testas, testuojantis taškus ties nazaliniu horizontaliu meridianu, kur anatomiškai baigiasi visos pilnos arkinės skotomos.
3 | Slenksčio testo strategijos | 1. Standartinis interaktyvus slenksčio algoritmas – SITA (angl. „Swedish Interactive Threshold Algorithm“) Standard arba lygiavertis,
2. Greitas interaktyvus slenksčio algoritmas - SITA Fast,
3. Pilno slenksčio algoritmas,
4. Algoritmas sumažinantis pilno slenksčio testavimo laiką ≥ 40%.
4 | Virš slenkstiniai testai | 1. Centrinio lauko (iki 30 laipsnių) testai:
1.1 „C-40“ – 40 taškų,
1.2 „C-64“ - 64 taškų,
1.3 „C-76“ –76 taškų,
1.4 „C-80“ –80 taškų,
1.5 „C-Armaly“ – centrinio lauko glaukominio defektų skryningo metodas pagal Armaly techniką, skirtas ankstyvam pokyčių nustatymui.
2. Periferinio lauko.
5 | Skryningo testo rėžimai | 1. Koreguotas pagal amžių,
2. Susietas su slenksčiu,
3. Pastovaus intensyvumo
6 | Specialūs testai | 1. Neįglumo nustatymo monokuliarinis ir binokuliarinis testai,
2. „Esterman monokuliarinis“- monokuliarinis testas, skirtas patikrinti fiziologinį paciento akiplotį, taip pat naudojamas vairuotojo licenzijos gavimui,
3. „Esterman binokuliarinis“- binokuliarinis testas, skirtas patikrinti fiziologinį paciento akiplotį, taip pat naudojamas vairuotojo licencijos gavimui,
4. „Viršutinis 36“ – 36 taškų, virš slenkstinis testas viršutiniai akies tinklainės daliai ,
5. „Viršutinis 64“ - 64 taškų, virš slenkstinis testas viršutiniai akies tinklainės daliai,
6. ,,Testavimas pagal gydytojo sudarytą programą (būtina galimybė sudaryti ir išsaugoti savo testavimo programas).
7 | Kinetinis testavimas | Būtinas
8 | Operatoriaus sukurtas kinetinis testavimas | Būtinas
9 | Operatoriaus sukurtas statinis testavimas | Būtinas
10 | Stimulo/fono spalva | 1. Balta ant balto,
2. Raudona arba mėlyna ant balto
3. Mėlynas ant geltono (SWAP)
11 | Stimulo dydžiai | Keičiamo dydžio nuo I iki V pagal Goldmaną arba lygiaverčiai (nuo 0,25 mm2 iki 64 mm2 - ne siauresniame diapazone už nurodytą)
12 | Sferos apšvietimo intensyvumas (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | Intervale 30 ÷ 32 ASB (9,5 ÷10,5 cd/m2)
13 | Stimulo trukmė (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | Intervale 190 ÷ 210 ms
14 | Fovealinio slenksčio testavimas | Būtina
15 | Automatinis vyzdžio matavimas | Būtina
16 | Testo duomenų išsaugojimas | 1. Išsaugant prietaiso atmintyje (≥ 500 GB talpos kietajame diske),
2. USB 2.0 arba lygiavertė sąsaja,
3. Būtina galimybė perduoti duomenis kompiuteriniu tinklu,
4. DICOM suderinamumas.
17 | Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas | 1. Aklosios dėmės monitoringas,
2. Akies video monitorius,
3. Žvilgsnio sekimas,
4. Galvos sekimas
5. Vertekso monitoringas
6. Būtina galimybė peržiūrėti užfiksuotą paciento akies padėtį bet kuriame stimuliavimo taške.
18 | Paciento pozicionavimas | Motorizuotai reguliuojamo aukščio paciento smakro atrama
19 | Regėjimo korekcija | Regėjimo korekcijai naudojamas skystas bandomasis lęšis
20 | Specializuota programinė įranga | 1. Vieno lauko analizė,
2. Glaukomos pusinio lauko testas,
3. Regos lauko indeksas,
4. Valdoma progresijos analizė,
5. Serijinė laukų apžvalga
6. Atliktų tyrimų ir tyrimų ataskaitų išsaugojimas kompiuterinėje darbo vietoje PDF arba lygiaverčiu formatu.
21 | Testo duomenų pateikimas | 1. Aparato ekrane,
2. Spausdintame formate (suderinamas su tinkliniu lazeriniu spausdintuvu).
22 | Valdymas | 1. Integruotas, prisilietimu valdomas skystųjų kristalų ekranas (LCD tipo arba lygiavertis),
2. Klaviatūra.
23 | Specialus elektriškai keičiamo aukščio stalelis, skirtas perimetro sumontavimui | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 4 PD
4 pirkimo objekto dalis. Bandomųjų lęšių rinkinys su metaliniais žiedais
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Rinkinį sudaro | 1. Įgaubtos sferos,
2. Įgaubti cilindrai,
3. Prizmės.
3 | Visos sferos su metaliniais apvadėliais | Būtina
4 | Reikalavimai įgauptoms sferoms (galima dioptrijos paklaida +/- 5 %) ir kiekis | 1. Dioptrija 0.12 - 2 vnt.
2. Dioptrija 0.25 - 2 vnt.
3. Dioptrija 0.50 - 2 vnt.
4. Dioptrija 0.75 - 2 vnt.
5. Dioptrija 1.00 - 2 vnt.
6. Dioptrija 1.25 - 2 vnt.
7. Dioptrija 1.50 - 2 vnt.
8. Dioptrija 1.75 - 2 vnt.
9. Dioptrija 2.00 - 2 vnt.
10. Dioptrija 2.25 - 2 vnt.
11. Dioptrija 2.50 - 2 vnt.
12. Dioptrija 2.75 - 2 vnt.
13. Dioptrija 3.00 - 2 vnt.
14. Dioptrija 3.25 - 2 vnt.
15. Dioptrija 3.50 - 2 vnt.
16. Dioptrija 3.75 - 2 vnt.
17. Dioptrija 4.00 - 2 vnt.
18. Dioptrija 4.50 - 2 vnt.
19. Dioptrija 5.00 - 2 vnt.
20. Dioptrija 5.50 - 2 vnt.
21. Dioptrija 6.00 - 2 vnt.
22. Dioptrija 6.50 - 2 vnt.
23. Dioptrija 7.00 - 2 vnt.
24. Dioptrija 7.50 - 2 vnt.
25. Dioptrija 8.00 - 2 vnt.
26. Dioptrija 9.00 - 2 vnt.
27. Dioptrija 10.00 - 2 vnt.
28. Dioptrija 11.00 - 2 vnt.
29. Dioptrija 12.00 - 2 vnt.
30. Dioptrija 13.00 - 2 vnt.
31. Dioptrija 14.00 - 2 vnt.
32. Dioptrija 15.00 - 2 vnt.
33. Dioptrija 16.00 - 2 vnt.
34. Dioptrija 18.00 - 2 vnt.
35. Dioptrija 20.00 - 2 vnt.
5 | Reikalavimai įgauptiems cilindrams (galima dioptrijos paklaida +/- 5 %) ir kiekis | 1. Dioptrija 0.12 - 2 vnt.
2. Dioptrija 0.25 - 2 vnt.
3. Dioptrija 0.50 - 2 vnt.
4. Dioptrija 0.75 - 2 vnt.
5. Dioptrija 1.00 - 2 vnt.
6. Dioptrija 1.25 - 2 vnt.
7. Dioptrija 1.50 - 2 vnt.
8. Dioptrija 1.75 - 2 vnt.
9. Dioptrija 2.00 - 2 vnt.
10. Dioptrija 2.25 - 2 vnt.
11. Dioptrija 2.50 - 2 vnt.
12. Dioptrija 3.00 - 2 vnt.
13. Dioptrija 3.50 - 2 vnt.
14. Dioptrija 4.00 - 2 vnt.
15. Dioptrija 4.50 - 2 vnt.
16. Dioptrija 5.00 - 2 vnt.
17. Dioptrija 6.00 - 2 vnt.
6 | Reikalavimai prizmems (galima dioptrijos paklaida +/- 5 %) ir kiekis | 1. Dioptrija 0.50 - 2 vnt.
2. Dioptrija 1.00 - 2 vnt.
3. Dioptrija 2.00 - 2 vnt.
4. Dioptrija 3.00 - 2 vnt.
5. Dioptrija 4.00 - 2 vnt.
6. Dioptrija 5.00 - 2 vnt.
7. Dioptrija 6.00 - 2 vnt.
8. Dioptrija 7.00 - 2 vnt.
9. Dioptrija 8.00 - 2 vnt.
7 | Priedai skirti kiekvienam komplektui | 1. Specialus krepšys arba dėklas skirtas laikyti visus rinkinį sudarančius komponentus - 1 vnt,
2. Okluseris - 1 vnt,
3. Žalias ir raudonas filtrai - 1 vnt,
4. Pin Hole (diam. 1.0 mm) - 1 vnt,
5. Pin Hole (diam. 1.5 mm) - 1 vnt,
6. Slit (1.0mm) - 1 vnt.
|  | Kiekis | 3
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 5 PD
5 pirkimo objekto dalis. Bandomieji akinių rėmeliai
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Skirtas bandomiesiems lęšiams, kurių skersmuo 38 mm +/- 2 mm
3 | PD reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | nuo 50 mm iki 80 mm
4 | Reguliuojamas tiltelio aukštis ir nuolydis | Būtina
5 | Vertex atstumo matavimas | Būtina
6 | Talpina ne mažiau 5 porų objektyvų, kurių Ø 38 mm | Būtina
7 | Nosies pagalvėlės ir smilkinių galai pagaminti iš minkštos medžiagos | Būtina
8 | Svoris | ≤ 70 g.
9 | Komplektacija | 1. Vieni bandomieji rėmeliai komplektuojami su 2 nosies pagalvėlėmis (S ir M dydžiai arba lygiaverčio žymėjimo dydžiai),
2. Saugojimo dėžutė.
|  | Kiekis | 6
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 6 PD
6 pirkimo objekto dalis. Hidraulinis rankos dinamometras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Skirtas plaštakos izometrinei griebimo jėgai matuoti
3 | Hidraulinis | Būtina
4 | Atlikus matavimą, rodyklė pasilieka aukščiausiame matavimo metu pasiektame taške | Būtina
5 | Reguliuojama rankena, kad dinamometrą būtų galima individualiai pritaikyti pagal plaštakos dydį | Ne mažiau 5 padėtys
6 | Dviguba skalė: kilogramais ir svarais | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 90 kg arna nuo 0 iki 200 svarų
7 | Komplekte turi būti | Saugojimui ir transportavimui skirtas lagaminėlis
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 7 PD
7 pirkimo objekto dalis. Rankų - kojų judesių treniruoklis profesionaliam naudojimui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Profesionalus treniruoklis pritaikytas naudoti klinikose, reabilitacijos centruose. Treniruoklis skirtas rankoms ir kojoms | Būtina
3 | Treniruoklio varikliai darbą pradeda tolygiai, nėra staigių veiksmų | Būtina
4 | Dujinės spyruoklės arba lygiaverčio mechanizmo pagalba (be įrankių pagalbos) reguliuojamas treniruoklio aukštis | Būtina
5 | Reguliuojamas pavirtimo kampo ekranas | Lietimui jautrus spalvotas 7“ skersmens ekranas, kuriame informacija pateikiama lietuvių kalba
6 | Pedalai ir rankenos padengtos plastiku ar lygiaverte medžiaga | Būtina
7 | Reguliuojamas pedalų ir rankenų apsisukimų greitis | Ribose ne siauresnėse kaip 1 – 60 rpm
8 | Reguliuojamas sukimo momentas | Ribose ne siauresnėse kaip 1-13 Nm (kojoms) ir 1-6 Nm (rankoms)
9 | Kojų treniruoklio pedalų ašis reguliuojama | Ne mažesniame diapazone kaip nuo 30 cm iki 45 cm
10 | Rankų treniruoklio pedalų ašis reguliuojamo aukščio | Ne mažesnimae diapazone kaip nuo 90 cm iki 105 cm
11 | Treniruoklis mobilus, turi ratus transportavimui | Ne mažiau 13 cm skersmens
12 | Reikalavimai funkcijoms | 1. Galimybė treniruotis pasyviai, aktyviai arba su variklio pagalba (Servo funkcija),
2. Treniruoklis turi spazmų aptikimo funkciją,
3. Pagalbinė priemonė pėdoms įstatyti,
4. Simetrinės treniruotės funkcija,
5. Motyvaciniai žaidimai,
6. Terapinės programos,
13 | Didžiausia leidžiama vartotojo apkrova | Ne mažiau kaip 135 kg
14 | Komplekte | 1. Plastiku dengti apsauginiai kojų laikikliai,
2. Kojų nukreipėjai su plastikiniais blauzdų laikikliais; plaštaką fiksuojančios pirštinės,
3. Greita kojų tvirtinimo sistema,
4. Greita rankenų nuėmimo funkcija.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 8 PD
8 pirkimo objekto dalis. Smulkiosios motorikos vertinimo ir lavinimo įranga
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Rinkinį sudaro | 1. Rankos dinamometras,
2. Rankos funkcinio vertinimo prietaisų komplektas,
3. Smulkiosios motorikos testavimo rinkinys,
4. Masažo žiedas su dygliukais,
5. Masažo žiedas be dygliukų,
6. Masažo ritinėlis,
7. Minkštas kamuolys,
8. Pasunkintas kamuolys Nr. 1,
9. Pasunkintas kamuolys Nr. 2,
10. Pasunkintas kamuolys Nr. 3,
11. Mankštos kamuoliukai,
12. Ergoterapijos masių rinkinys,
13. Rankos treniruoklis,
14. Limpančių taurelių rinkinys,
15. Kaladėlių-cilindrų komplektas su pagrindu,
16. Kubelių ir statinėlių komplektas su pagrindu,
17. Lavinamasis žaidimas,
18. Geometrinių formų bokšteliai ir veriamos figūros,
19. Taikinys su žiedais,
20. Magnetinis konstruktorius,
21. Magnetinė lenta,
22. Plaštakos ir pirštų treniruoklis,
23. Komplektas sagų varstymui.
2 | Reikalavimai rankos dinamometrui
2.1 | Kiekis | 2 vnt.
2.2 | Paskirtis | Skirtas plaštakos izometrinei griebimo jėgai matuoti
2.3 | Hidraulinis | Būtina
2.4 | Atlikus matavimą, rodyklė pasilieka aukščiausiame matavimo metu pasiektame taške | Būtina
2.5 | Reguliuojama rankena kad dinamometrą būtų galima individualiai ir patogiai pritaikyti pagal plaštakos dydį | Ne mažiau 5 padėtys
2.6 | Skalė kilogramais | Ne mažesniame diapazone kaip 0-90 kg
2.7 | Komplekte saugojimui ir transportavimui skirtas lagaminėlis | Būtina
3 | Reikalavimai rankos funkcinio vertinimo prietaisų komplektui
3.1 | Kiekis | 1 komplektas
3.2 | Komplektą sudaro | 1. Hidraulinis rankos dinamometras (matavimo skalė ne mažesniame diapazone kaip 0-90 kg),
2. Hidraulinis pirštų sugnybimo jėgos matuoklis,
3. Nerūdijančio plieno pirštų (mažųjų sąnarių) goniometras (180 laipsnių, sugraduota kas ne mažiau kaip 5 laipsnius),
4. Komplekte lagaminėlis, skirtas sudėti visus prietaisus.
4 | Reikalavimai smulkiosios motorikos testavimo rinkiniui
4.1 | Kiekis | 1 vnt.
4.2 | Komplektą sudaro | 1. 9 kištukai,
2. Pagrindas su įdubimu kištukams susidėti ir devyniomis skylutėmis kištukams įstatyti,
3. Chronometras.
4.3 | Matmenys | 30 cm x 25 cm x 4 cm +/- 10 %
5 | Reikalavimai masažo žiedui su dygliukais
5.1 | Kiekis | 16 vnt.
5.2 | Paskirtis | Masažui, smulkiosios motorikos lavinimui
5.3 | Medžiaga | PVC be ftalatų, latekso, švino ir bisfenolio-A arba lygaievrtės medžiagos
5.4 | Matmenys | Skersmuo 17 cm ± 2 cm
5.5 | Galimybė pasirinkti iš skirtingų spalvų | Ne mažiau 3 spalvų
5.6 | Galimybė plauti vandeniu su švelniu detergentu | Būtina
6 | Reikalavimai masažo žiedui be dygliukų
6.1 | Kiekis | 16 vnt.
6.2 | Paskirtis | Masažui, smulkiosios motorikos lavinimui
6.3 | Medžiaga | PVC be ftalatų, latekso, švino ir bisfenolio-A arba lygiavertės medžiagos
6.4 | Skersmuo | 18 cm ± 2 cm
6.5 | Galimybė pasirinkti iš skirtingų spalvų | Ne mažiau 3 spalvų
6.6 | Galimybė plauti vandeniu su švelniu detergentu | Būtina
7 | Reikalavimai masažo ritinėliui
7.1 | Kiekis | 3 vnt.
7.2 | Volelis minkštas su dygliukais | Būtina
7.3 | Paskirtis | Masažuoja ir skatina kraujotaką
7.4 | Matmenys | 1. Ilgis 15 cm ± 2 cm,
2. Skersmuo 7 cm ± 1 cm.
7.5 | Kietumas reguliuojamas individualiai | Būtina
7.6 | Medžiaga | Aukštos kokybės PVC be ftalatų, latekso, švino ir bisfenolio-A arba lygiavertės medžiagos
7.7 | Galimybė plauti vandeniu su švelniu detergentu | Būtina
8 | Reikalavimai minkštam kamuoliui
8.1 | Kiekis | 6 vnt.
8.2 | Elastingas ir patogiai suspaudžiamas | Būtina
8.3 | Neslystantis paviršius | Būtina
8.4 | Matmenys | Skersmuo 23 cm ± 2 cm
8.5 | Maksimali rekomenduojama apkrova | Ne mažiau 80 kg
8.6 | Medžiaga | PVC be ftalatų, latekso, švino ir bisfenolio-A arba lygiavertės medžiagos
8.7 | Komplekte šiaudelis kamuoliui pripūsti ir pratimų brošiūra | Būtina
8.8 | Galimybė pasirinkti iš skirtingų spalvų | Ne mažiau 3 spalvų
8.9 | Galimybė plauti vandeniu su švelniu detergentu | Būtina
9 | Reikalaviai pasunkintam kamuoliui Nr. 1
9.1 | Kiekis | 1 vnt.
9.2 | Kamuolio skersmuo | 10 cm ± 2 cm
9.3 | Kamuolio svoris | 0,5 kg ± 0,1 kg
9.4 | Neslystantis paviršius | Būtina
9.5 | Medžiaga | PVC be ftalatų, latekso, švino ir bisfenolio-A arba lygaievrtės medžiagos
9.6 | Kamuolys pripildytas vandens | Būtina
9.7 | Galimybė plauti vandeniu su švelniu detergentu | Būtina
10 | Reikalaviai pasunkintam kamuoliui Nr. 2
10.1 | Kiekis | 1 vnt.
10.2 | Kamuolio skersmuo | 12 cm ± 2 cm
10.3 | Kamuolio svoris | 1 kg ± 0,1 kg
10.4 | Neslystantis paviršius | Būtina
10.5 | Medžiaga | PVC be ftalatų, latekso, švino ir bisfenolio-A arba lygaievrtės medžiagos
10.6 | Kamuolys pripildytas vandens | Būtina
10.7 | Galimybė plauti vandeniu su švelniu detergentu | Būtina
11 | Reikalaviai pasunkintam kamuoliui Nr. 3
11.1 | Kiekis | 1 vnt.
11.2 | Kamuolio skersmuo | 15 cm ± 2 cm
11.3 | Kamuolio svoris | 2 kg ± 0,2 kg
11.4 | Neslystantis paviršius | Būtina
11.5 | Medžiaga | PVC be ftalatų, latekso, švino ir bisfenolio-A arba lygaievrtės medžiagos
11.6 | Kamuolys pripildytas vandens | Būtina
11.7 | Galimybė plauti vandeniu su švelniu detergentu | Būtina
12 | Reikalavimai mankštos kamuoliukams
12.1 | Kiekis | 15 vnt.
12.2 | Paskirtis | Stiprinti pirštų, plaštakos, dilbių raumenis, didinti rankos miklumą, mobilumą, gerinti griebimo funkciją
12.3 | Medžiaga | Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos
12.4 | Kietumas | Ne mažiau 5 skirtingų kietumų, kiekvieno kietumo po 3 vnt.
12.5 | Galimybė atšaldyti arba pašildyti geresniam terapiniam poveikiui | Būtina
12.6 | Skersmuo | 5 cm ± 0,5 cm
13 | Reikalavimai ergoterapijos masių rinkiniui
13.1 | Kiekis | 3 vnt.
13.2 | Paskirtis | Naudojama ergoterapiniams pratimams esant silpnam sugriebimui ar siekiant nuimti įtampą
13.3 | Ergoterapinė masė nesukelia alergijos, neriebina ir nepalieka žymių ant odos | Būtina
13.4 | Masė nelimpa prie rankų ir netrupa | Būtina
13.5 | Ergoterapinę masę atliekant plaštakos pratimus galima spausti, tempti, susukti, gnaibyti ir kt. | Būtina
13.6 | Rinkinį sudaro: | 1. 4 plastikiniai indeliai su 85 g +/- 5 g masės:
1.1 Minkštos,
1.2 Vidutinio minkštumo,
1.3 Vidutinio kietumo,
1.4 Kietos.
14 | Reikalavimai rankos treniruokliui
14.1 | Kiekis | 9 vnt.
14.2 | Paskirtis | Stiprinti plaštakų, dilbių, pečių juostos raumenis
14.3 | Neslystantis banguotas paviršius | Būtina
14.4 | Matmenys | Ilgis 30 (±3) cm
14.5 | Pasipriešinimo lygiai | 1. Ne mažiau 4:
1.1 Labai minkštas – 2 vnt,
1.2 Minkštas - 2 vnt,
1.3 Vidutinio kietumo - 2 vnt,
1.4 Kietas - 3 vnt.
14.6 | Pridedama naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Būtina
15 | Reikalavimai limpančių taurelių rinkiniui
15.1 | Kiekis | 2 vnt.
15.2 | Paskirtis | Naudojama motorikos lavinimui: griebimo judesio, spalvų atpažinimo, konstravimo įgūdžiams
15.3 | Limpančios taurelės limpa prie lygaus paviršiaus arba viena prie kitos | Būtina
15.4 | Medžiaga | PVC be ftalatų, latekso, švino ir bisfenolio-A arba lygaievrtės medžiagos
15.5 | Galimybė plauti vandeniu su švelniu detergentu | Būtina
15.6 | Rinkinį sudaro: | 1. Ne mažiau 28 vnt. skirtingų spalvų limpančių taurelių,
2. Indas su dangčiu taurelėms sudėti.
16 | Reikalavimai kaladėlių-cilindrų komplektui su pagrindu
16.1 | Kiekis | 4 vnt.
16.2 | Paskirtis | Padeda lavinti motoriką, tinka rankų, akių koordinacijai, spalvų bei formų suvokimui lavinti
16.3 | Medžiaga | Pagaminta iš medžio
16.4 | Išmatavimai | 23 cm ± 2 cm x 20 cm ± 1 cm x 3 cm ± 1 cm
16.5 | Komplekte: | 1. ne mažiau kaip 16 vnt skirtingų spalvų ir aukščio kaladėlių,
2. pagrindas su angomis sudėti kaladėles.
17 | Reikalavimai kubelių ir statinėlių komplektui su pagrindu
17.1 | Kiekis | 3 vnt.
17.2 | Paskirtis | Skatina loginį 2D erdvinį suvokimą ir vizualinę analizę
17.3 | Medžiaga | Pagaminta iš medžio
17.4 | Išmatavimai | 20 cm ± 2 cm x 20 cm ± 2 cm x 2 cm ± 1 cm
17.5 | Komplekte: | 1. ne mažiau kaip 16 vnt skirtingų spalvų, formų ir aukščio figūrų,
2. pagrindas su angomis sudėti formas.
18 | Reikalavimai lavinamąjam žaidimui
18.1 | Kiekis | 3 vnt.
18.2 | Paskirtis | Lavinama rankų, akių koordinacija, bei smulkioji motorika. Padeda pažinti skirtingas formas ir spalvas, atliekami skaičiavimai
18.3 | Medžiaga | Pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos
18.4 | Išmatavimai | 18 cm ± 1 cm x 10 cm ± 1 cm x 4 cm ± 1 cm
18.5 | Komplekte: | 1. ne mažiau kaip 100 vnt skirtingų spalvų formelių su angomis pervėrimui,
2. ne mažiau kaip 24 vnt užduočių lapų,
3. pagrindas su ne mažiau kaip 5 strypais verti formeles.
19 | Reikalavimai geometrinių formų bokšteliams ir veriamoms figūroms
19.1 | Kiekis | 1 vnt.
19.2 | Paskirtis | Lavinama rankos bei riešo funkcija, gerinami bendravimo įgūdžiai
19.3 | Medžiaga | Pagaminta iš medžio ir plastiko arba lygiavertės medžiagos
19.4 | Komplekte: | 1. ne mažiau kaip 12 vnt skirtingų spalvų figūrų su angomis,
2. pagrindas su ne mažiau kaip 4 bokšteliais su kliūtimis verti figūras.
20 | Reikalavimai taikiniui su žiedais
20.1 | Kiekis | 2 vnt.
20.2 | Paskirtis | Skirtas koordinacijai ir vikrumui ugdyti
20.3 | Pagrindo išmatavimai | Skersmuo 15 cm ± 1 cm, aukštis 18 cm ± 1 cm, svoris ne mažiau 20 g.
20.4 | Komplekte: | 1. ne mažiau kaip 6 vnt skirtingų spalvų dengti audiniu žiedai,
2. pagrindas laikiklis-taikinys.
21 | Reikalavimai magnetiniam konstruktoriui
21.1 | Kiekis | 1 vnt.
21.2 | Paskirtis | Sujungia taktilinį ir jutiminį stimuliavimą per skirtingas formas ir faktūras
21.3 | Medžiaga | Pagaminta iš plastiko ir gumos su magnetinėmis detalėmis arba lygiaverčių medžiagų
21.4 | Išmatavimai | 1. Lazdelės ilgis iki 11.5 cm,
2. Burbulo skersmuo 5 cm ± 0,1 cm.
21.5 | Komplekte: | Ne mažiau kaip 60 vnt skirtingų spalvų lazdelių ir burbulų.
22 | Reikalavimai magnetinei lentai
22.1 | Kiekis | 1 vnt.
22.2 | Paskirtis | Magnetinio pieštuko pagalba galima kurti paveiksliukus, figūras, skaičius ar raides.
22.3 | Išmatavimai | 30 cm ± 1 cm x 25 cm ± 1 cm
22.4 | Komplekte: | 1. magnetinė lenta,
2. magnetinis pieštukas,
3. ne mažiau kaip 20 pavyzdinių kortelių.
23 | Reikalavimai plaštakos ir pirštų treniruokliui
23.1 | Kiekis | 12 vnt.
23.2 | Paskirtis | Progresiniam pirštų, plaštakos, riešo ir dilbio raumenų stiprinimui
23.3 | Medžiaga | Pagaminta iš silikono arba lygiaverčių medžiagų, nepraranda savo formos, be latekso
23.4 | Kietumas | Me mažiau 4 skirtingų kietumų, kiekvieno kietumo po 3 vnt.
23.5 | Galimybė atšaldyti arba pašildyti geresniam terapiniam poveikiui | Būtina
23.6 | Galimybė plauti vandeniu su švelniu detergentu | Būtina
23.7 | Forma ir išmatavimai | Apvalus, 10 cm ± 2 cm, ne mažiau kaip 8 angos
24 | Reikalavimai komplektui sagų varstymui
24.1 | Kiekis | 1 vnt.
24.2 | Paskirtis | Lavina smulkiąją motoriką ir loginį mąstymą. Padeda pažinti spalvas, skaičius ir supažindina su Brailio raštu
24.3 | Medžiaga | Sagos pagamintos iš plastiko arba lygiavertės medžiagos
24.4 | Išmatavimai | Sagos skersmuo 4 cm ± 1 cm
24.5 | Komplekte: | 1. ne mažiau kaip 140 vnt skirtingų spalvų sagų su 1, 2, 3, 4 arba 5 skylutėmis raišteliui perverti,
2. ne mažiau kaip 10 vienetų ne mažiau kaip 90 cm ilgio raištelių,
3. ne mažiau kaip 10 vienetų ne mažiau kaip 90 cm ilgio raištelių,
4. ne mažiau kaip 12 užduočių lapų,
5. indas su dangteliu priemonėms sudėti.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 9 PD
9 pirkimo objekto dalis. Lygiagretės su pagrindu
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Pagrindo ilgis | Ne mažiau kaip 4 m
3 | Pagrindo plotis | Ne mažiau kaip 60 cm
4 | Pagrindo sudėtis | Medinė platforma padengta neslidžia gumine arba lygiaverte danga
5 | 2 reguliuojamo aukščio ir pločio turėklai pasilaikymui | Būtina
6 | Turėklų aukščio reguliavimo diapazonas | Ne mažesnis kaip 80 - 100 cm
7 | Turėklų pločio reguliavimo diapazonas | Ne mažesnis kaip 40 - 85 cm
8 | Turėklai apsisuka 3600 kampu | Būtina
9 | Saugi darbinė apkrova | Ne mažiau 130 kg
10 | Didžiausia leistina apkrova | Ne mažiau 150 kg
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 10 PD
10 pirkimo objekto dalis. Sauso hidromasažo įrenginys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Kūno masažinis įrenginys pacientui gulint ant nugaros | Būtina
3 | Masažas atliekamas vandens srovėmis iš judančių purkštukų be tiesioginio vandens kontakto su pacientu | Būtina
4 | Galimybė pasirinkti keturių arba dviejų purkštukų masažą | Būtina
5 | Galimybė keturių purkštukų masažo metu sinchroniškai masažuoti dvi paciento kūno sritis | Būtina
6 | Spalvotas skystų kristalų ar lygiavertis lietimui jautrus ekranas | Būtina
7 | Ekrane turi būti rodomi ir nustatomi ne mažiau kaip šie nurodyti parametrai | 1. Laikas nuo procedūros pradžios,
2. Masažo intensyvumo lygis,
3. Paciento ūgis ir plotis,
4. Masažuojama kūno zona.
8 | Masažo intensyvumo lygių nustatymas | Ne mažiau kaip 5 lygiai
9 | Galimybė naudoti įvairius masažo būdus | ≥ 20 skirtingų masažo būdų
10 | Procedūros laiko nustatymas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 90 minučių, ≤ 1 minutės žingsniu
11 | Nuotolinis pultelis pacientui su funkcijų reguliavimu | 1. Masažo intensyvumo reguliavimas,
2. Procedūros pradžios, pauzės ir pabaigos funkcijos,
3. Paciento pečių pločio nustatymas (≥ 3 dydžių pasirinkimas.
12 | Kūno masažo zonų nustatymo galimybė | 1. Kaklas,
2. Pečių sritis,
3. Viršutinė nugaros dalis,
4. Apatinė nugaros dalis,
5. Kojos.
13 | Galimybė atlikti sustiprintą masažą bet kuriai kūno masažo zonai | Būtina
14 | Galimybė nustatyti išankstinio vandens pašildymo funkciją pagal savaitės darbo dienų poreikį | Būtina
15 | Galimybė reguliuoti vandens temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nurodyta | nuo 25°C iki 40°C
16 | Pasilaikymo rankenos abiejuose lovos šonuose | Būtina
17 | Integruotas grotuvas foninei muzikai procedūros metu su garso reguliavimo galimybe | Būtina
18 | Komplektavimas | 1. Nuotolinio valdymo pultas - 1 vnt,
2. Pasunkintas užklotas paciento blauzdoms geresniam kojų masažui - 1 vnt,
3. Pagalvė - 1 vnt,
4. Tvirtinami lovos paklotai - 2 vnt.
19 | Paciento atsisėdimo ant įrenginio aukštis | ≤ 50 cm
20 | Didžiausias leistinas paciento svoris | ≥ 135 kg
21 | Elektrinis maitinimas | 230 V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz el. tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne