## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Oftalmologijos įranga skubios medicinos centrui | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Anestezijos įrangos komplektas su monitoravimu prie kompiuterinės tomografijos įrangos | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. LED Laringoskopas | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Videolaringoskopas | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Fibrobronchoskopas | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Fibrolaringoskopas | Ne
| 8 pirkimo objekto dalis. Terapinis vaizdo bronchoskopas | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. Taikoma tik 1 p.d. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). Taikoma tik 1 p.d. 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Taikoma tik 1 p.d. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Taikoma tik 1 p.d. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Taikoma tik 1 p.d.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu su kitais pirkimo dokumentais. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomai periferinei įrangai (pvz.: klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus, įskaitant techninei priežiūrai, bei techninei būklei patikrinti atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Pirkėjo raštu nustatytą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Pirkėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Oftalmologijos įranga skubios medicinos centrui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Įrangos komplektą sudaro | 1. Plyšinė lempa (1 vnt.)
2. Instrumentų rinkiniai (
3 | Tehniniai reikalavimai plyšinei lempai
3.1 | Tipas | Stacionari, Zeiss tipo
3.2 | Mikroskopas | Galileo tipo, konvergencinis
3.3 | Didinimas | Ne mažiau kaip 3 didinimo lygiai: 10±1x, 15±1x, 25±1x.
3.4 | Okuliarai | ≥ 12x
3.5 | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone kaip nuo –5,0D iki +5,0D
3.6 | Plyšio plotis | 1. Tolygiai kintamas arba kintamas žingsniais
2. Apatinė riba ne daugiau 1 mm
3. Viršutinė riba ne mažiau 14 mm
3.7 | Plyšio ilgis | 1. Tolygiai kintamas arba kintamas žingsniais
2. Maksimalus ilgis: ne mažiau kaip 14 mm
3.8 | Plyšio diametrai | Ne mažiau verčių kaip: 14, 9, 5, 0.2 mm ± 1 mm
3.9 | Galimybė pakreipti plyšį kampu | ≥ 90º
3.10 | Šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis
3.11 | Filtrai | 1. Mėlynas filtras
2. Beraudis filtras
3. Šilumos sugerties filtras
3.12 | Komplektacija | Staliukas plyšinei lempai pastatyti
4 | Instrumentų rinkinys vokų procedūroms (1 kompl.)
4.1 | Chirurginis pincetas (2 vnt.) | 1. Su dantukais 1x2
2. Darbinių galiukų pločiai 0.7 mm ± 0.1 mm
3. Rankenėlių paviršius graublėtas
4. Bendras ilgis 100 mm ± 10 mm
4.2 | Žirklutės (1 vnt.) | 1. Tenotominės žirklutės
2. Lenktos
3. Bendras ilgis 90 mm ± 5 mm
4.3 | Adatkotis (1 vnt.) | 1. BARRAQUER tipo arba lygiavertis
2. Lenktas
3. Be užrakto
4. Mentelės ilgis 9±1 mm ilgio
5. Bendras ilgis 140 mm ± 10 mm
6. Rankenėlės pastorintos, grublėtu paviršiumi. Su spyruokliniu atsidarymo mechanizmu
4.4 | Pincetai siuvimui (2 vnt.) | 1. TUEBINGEN tipo arba lygiavertis
2. Tiesus
3. Rankenėlių paviršius graublėtas
4. Bendras ilgis 80 mm ± 10 mm
4.5 | Padėklas instrumentų sterilizavimui (1 vnt.) | 1. Padėklas su dangčiu ir silikoniniu įklotu
2. Matmenys 160x100x20 mm ± 20 mm
5 | Instrumentų rinkinys junginės procedūroms (1 kompl.)
5.1 | Junginės pincetas (1 vnt.) | 1. Anatominis pincetas
2. Tiesus
3. Galiukai dantyti
4. Rankenėlių paviršius graublėtas
5. Bendras ilgis 100 mm ± 10 mm
5.2 | Junginės žirklutės (1 vnt.) | 1. WESTCOTT tipo arba lygiavertės
2. Lenktos
3. Bendras ilgis 110 mm ± 10 mm
4. Bukais galais
5. Rankenėlių paviršius graublėtas
6. Spyruoklinis atsidarymo mechanizmas
5.3 | Pincetai siuvimui (2 vnt.) | 1. TUEBINGEN tipo arba lygiavertis
2. Tiesus
3. Rankenėlių paviršius graublėtas
4. Bendras ilgis 80 mm ± 10 mm
5.4 | Adatkotis (1 vnt.) | 1. BARRAQUER tipo arba lygiavertis
2. Lenktas
3. Be užrakto
4. Mentelės ilgis 9±1 mm ilgio
5. Bendras ilgis 140 mm ± 10 mm
6. Rankenėlės pastorintos, grublėtu paviršiumi. Su spyruokliniu atsidarymo mechanizmu
5.5 | Padėklas instrumentų sterilizavimui (1 vnt.) | 1. Padėklas su dangčiu ir silikoniniu įklotu
2. Matmenys 160x100x20 mm ± 20 mm
6 | Instrumentų rinkinys ragenos procedūroms (1 kompl.)
6.1 | Ragenos pincetas (1 vnt.) | 1. Mikro COLIBRI tipo arba lygiavertis
2. Delikatus
3. Su dantukais 1x2
4. Rankenėlės su išpjovomis arba įdubimu ergonomiškam suėmimui
5. Su rišimo plokštuma
6. Bendras ilgis 70 mm ± 10 mm
6.2 | Žirklutės (1 vnt.) | 1. Tenotominės žirklutės
2. Lenktos
3. Bendras ilgis 90 mm ± 5 mm
6.3 | Pincetai siuvimui (2 vnt.) | 1. TUEBINGEN tipo arba lygiavertis
2. Tiesus
3. Rankenėlių paviršius graublėtas
4. Bendras ilgis 80 mm ± 10 mm
6.4 | Adatkotis (1 vnt.) | 1. BARRAQUER tipo arba lygiavertis
2. Lenktas
3. Be užrakto
4. Mentelės ilgis 9±1 mm ilgio
5. Bendras ilgis 140 mm ± 10 mm
6. Rankenėlės pastorintos, grublėtu paviršiumi. Su spyruokliniu atsidarymo mechanizmu
6.5 | Padėklas instrumentų sterilizavimui (1 vnt.) | 1. Padėklas su dangčiu ir silikoniniu įklotu
2. Matmenys 160x100x20 mm ± 20 mm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Lenta - pagrindas ant kurios tvirtinasi paspaudėjas arba apjuosiantis krūtinės ląstą diržas prie kurio tvirtinasi paspaudėjas
3 | Veikimo principas | Veikiantis nuo integruotos baterijos ir nuo išorinio maitinimo šaltinio
4 | Paspaudėjas | 1. Vienaašis arba lygiavertis
2. Tvirtinamas prie lentos arba prie apjuosiančio krūtinės ląstą diržo
3. Su integruotu valdymo skydeliu
4. Galimybė keisti aukštį pagal paciento krūtinės ląstos dydį
5 | Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų | 1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai)
2. Pastovios kompresijos režimas
6 | Paspaudimo gylis reguliuojamas | Ne siauresnėje nei 45 - 50 mm amplitudėje
7 | Galimybė nustatyti paspaudimo dažnį | Ne siauresniame kaip 105 - 120 kartų /min. diapazone
8 | Galimybė keisti parametrus nenutraukus gaivinimo | Būtina
9 | Baterija | 1. Pakraunama Li jonų polimerų arba lygiavertė;
2. Pilnai pakrauta baterija veikia ne trumpiau kaip 45 min.
3. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso
10 | Aliarmų sistema | Vizualiniai ir garsiniai
11 | Krepšys nešimui | Su specialiais diržais nešimui, talpinantis visus komplektacijoje nurodytus priedus
12 | Komplektacija | 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas (1 vnt.)
2. Baterija (2 vnt.)
3. Pakrovimo laidas (1 vnt.)
4. Transportavimo krepšys (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Anestezijos įrangos komplektas su monitoravimu prie kompiuterinės tomografijos įrangos
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Aparato su gyvybinių funkcijų monitoriumi konstrukcija | Su integruotu mobiliu vežimėliu su keturiais blokuojamais ratais, ištraukiama arba atlenkiama lentyna ir mažiausiai vienu stalčiumi.
3 | Aparato maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 220V±10%, 50 Hz,
2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo aktyvavimo ≥ 90 min. užtikrinant visas aparato funkcijas.
4 | Potencialų išlyginimo kabelis | Būtinas
5 | Aparate integruotas dujų maišytuvas | Elektroninis
6 | Aparato naudojamos dujos: suspaustas oras tiekiamas iš magistralinio vamzdyno, O2 ir N2O tiekiama iš magistralinio vamzdyno arba dujų balionų | Pajungimai turi būti suderinami su ligoninės turima dujų sistema
7 | Greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys ir dujų tiekimo žarnos (O2, suspaustas oras) | 2 vnt., ≤ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys techniškai suderinamos su ligoninės naudojama dujų tiekimo sistema (DIN standarto)
8 | Atidirbusių dujų išmetimo žarna | ≥ 3 m, pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinta su ligoninės naudojama sistema (AGFS, AGSS lizdams)
9 | Apsauga nuo neteisingo dujų pajungimo | Būtina
10 | Aparatas pritaikytas mažos ir minimalios tėkmės srauto anestezijai | Šviežių dujų minimalus tiekimas ne didesnis kaip 0,25 l/min
11 | Dujų mišinio, cirkuliuojančio kvėpavimo sistemoje, tūris (įskaitant absorberio tūrį, bet neįskaitant rankinės ventiliacijos maišo tūrio) priverstinės ventiliacijos režimuose | ≤ 3,5 l
12 | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | 1. Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms
2. Procentinė O2 reikšmės pacientui tiekiamų dujų mišinyje indikacija
3. Matavimo ribos ne blogiau kaip 0,1 – 15 l/min. diapazone.
13 | Darbinis tiekiamų dujų slėgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 280 – 600 kPa
14 | Apsauga nuo hipoksinio dujų mišinio tiekimo pacientui | Būtina, ne mažiau nei 21% O2 pacientui teikiamų dujų mišinyje
15 | Apsauga nuo per didelio tiekiamų dujų slėgio | Būtina
16 | Aliarmo sistema informuojanti apie žemą O2 koncentraciją įkvėpime | Būtina
17 | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 25 l/min
18 | CO2 absorberio talpa | Ne mažiau 700 ml ir ne daugiau 1500 ml
19 | Galimybė prijungti sevoflurano ir desflurano garintuvus | Būtina. Abiejų tipų garintuvai vienu metu naudojami nebus
20 | Galimybė išvengti aparato testo skubiais atvejais | Būtina
21 | Būtini ventiliavimo režimai ir jų kombinacijos (arba lygiaverčiai) | 1. Kontroliuojama ventiliacija valdoma tūriu
2. Kontroliuojama ventiliacija valdoma slėgiu
3. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu
4. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija valdoma tūriu
5. Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu
6. Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup (apnėjos rezervinė kopija) funkcija
7. Spontaninis / rankinis
8. Pastovaus teigiamo slėgio kvėpavimo takuose su slėgio palaikymu ventiliacija.
22 | Aparato ventiliacijos funkcijos, gerinančios plaučių būklę, ilgų operacijų metu | 1. Automatinis ir cikliškas teigiamo slėgio iškvėpimo gale didinimas, pagal gydytojo nustatytas reikšmes ir intervalus, nenutraukiant priverstinės plaučių ventiliacijos
2. Pacientų atjunkymo funkcija (angl. Recruitment maneuvers)
3. Plaučių tamprumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane.
23 | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus | 1. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris tūrinės ventiliacijos režime - ne siauresnėse kaip 20 – 1500 ml ribose
2. Kvėpavimo dažnis (pasirenkamos ribos) - ne siauresnėse kaip 4-100 k/min ribose
3. PEEP ribos - ne siauresnėse kaip 4 – 30 cmH2O ribose
4. Tėkmės trigerio jautrumo diapazonas (pasirenkamos ribos) - ne siauresnėse kaip 0,3 – 10 l/min. ribose arba ne mažiau kaip nuo 10 iki 100% srauto per PEEP vožtuvą.
24 | Maksimalus minutinis tūris | ≥ 60 l/min
25 | Įkvėpimo slėgio nustatomos ribos | Ne siauresnės kaip 5 – 50 cmH2O ribose
26 | Ventiliacijos proceso ir dujų analizės atvaizdavimas spalvotame lietimui jautriame anestezijos aparate integruotame ekrane kreivėmis ir skaitmeninėmis reikšmėmis | Būtina
27 | Galimybė ekrane stebėti slėgio/tūrio ir tūrio/srauto kilpinius grafikus | Būtina
28 | Automatinis arba pusiau automatinis aparato patikrinimas | Būtina
29 | Monitoruojami parametrai: | 1. Įkvepiamo ir iškvepiamo oro tūris
2. Iškvepiamo oro tūris per minutę
3. Oro srauto slėgis
4. Kvėpavimo dažnis
5. PEEP
6. Plato slėgis % arba cmH2O
7. O2 /CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime
8. MAC kalkuliacija atsižvelgiant į paciento amžiaus korekciją
9. Naudojamų anestetinių dujų rūšies ir koncentracijos atvaizdavimas ventiliatoriaus ekrane
10. Integruotas slėgio kvėpavimo takuose monitoravimas, leidžiantis įvertinti slėgį kvėpavimo takuose atliekant rankinę ventiliaciją
11.Sunaudoto deguonies ir įsisavinto anestetinių dujų kiekio apskaičiavimas
30 | Garsinė ir vaizdinė apsaugos sistema (aliarmas) su aliarmo pranešimais | Būtina
31 | Aparate integruotų duomenų perdavimo ir maitinimo jungčių tipai (arba lygiaverčiai): | 1. USB ≥ 1 vnt
2. RS232 ≥ 1 vnt
3. Kompiuterinio tinklo RJ45 ≥ 1 vnt
4. Integruoti elektros prijungimo lizdai išorinių įrenginių maitinimui ≥ 4 vnt.
32 | Susikaupusios drėgmės šalinimo iš kvėpavimo sistemos funkcija arba techniniai prevenciniai sprendimai (pvz. mechaninis priedas susikaupusios drėgmės šalinimui iš kvėpavimo sistemos) neleidžiantys kauptis drėgmei anestezijos kvėpavimo sistemoje | Būtina
33 | Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo moduliui
33.1 | Ekrano maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas 220V ± 10 %, 50 Hz
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) užtikrinantis monitoriaus veikimą ne mažiau kaip 60 min
3. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai.
33.2 | Monitoriaus ekranas: | 1. Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus
2. Įstrižainė ≥ 15"
3. Skiriamoji monitoriaus geba ≥ 1024 x 768 taškų
4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6
5. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių.
33.3 | EKG monitoravimas | 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V),
2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos,
3. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min.
33.4 | Kvėpavimo registravimas | 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas,
2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min,
3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartas/min. visame matuojamajame diapazone.
33.5 | Temperatūros matavimas | 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C,
2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C,
3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška.
33.6 | SpO2 matavimas | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %,
2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu,
3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška.
33.7 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg,
2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min,
3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis,
4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis.
33.8 | Invazinio ≥ 2-jų kanalų kraujospūdžio matavimas | 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -40 iki 300 mmHg,
2. Matavimo paklaida ne daugiau ± 1,5 mmHg arba ± 3 %.
33.9 | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina
33.10 | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje | Būtina
33.11 | Gamykliškai sukurti parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonai | ≥ 4-ių variantų
33.12 | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus | Būtina
33.13 | Įvykių išsaugojimas | ≥ 100
33.14 | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę | Būtina
33.15 | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai | 1. USB jungtis 1 vnt.;
2. Kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) .
33.16 | Monitoriaus ekranas tvirtinamas prie anestezijos aparato su pasukimo vertikalioje ašyje galimybe | Būtina
33.17 | Kompiuterinė klaviatūra ir pelė | Po 1 vnt.
33.18 | Antras monitorius dubliuonatis pirmojo monitoriaus duomenų atvaizdavimui skirtas stebėti gyvybines funkcijas pultinėje. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi priedai, kurių reikia užtikrinti antrojo monitoriaus veikimą pultinėje. | Būtina
34 | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis
34.1 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 220 V ± 10 %, 50 Hz prijungiamas per pakrovimo stotelę,
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 3 val.
34.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus,
2. Įstrižainė ≥ 6“,
3. Lietimui jautrus ekranas (Touch Screen),
4. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3,
5. Keičiama vaizdo orientacija ekrane jį apvertus.
34.3 | Parametrų išsaugojimas modulio vidinėje atmintyje | 1. Grafinis ir skaitmeninis;
2. Ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpį;
3. Intervalų atvaizdavimas grafine arba skaitine išraiška, ne mažiau kaip nuo 1 iki 24 val.
34.4 | Monitoruojami parametrai | 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V),
2. Kvėpavimas,
3. Širdies susitraukimų dažnis,
4. Temperatūra,
5. Neinvazinis kraujospūdis,
6. SpO2,
7. Invazinis kraujospūdis ≥ 2-jų kanalų.
34.5 | Modulių aliarmo sistema | 1. Kontroliuojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė,
2. Garsinis ir vizualinis aliarmo signalai.
36 | Komplektacija | 1. EKG elektrodų kabelis ne mažiau 3-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt,
2. SpO2 matavimo daviklis (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo). Tinkami naujagimiams iki 5 kg, ir visų kitų amžiaus bei svorio grupių pacientams (naujagimiaims, vaikams ir suaugusiems) - po 5 komplektus kiekvienai amžiaus grupei,
3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtos naujagimiams iki 5 kg, ir visų kitų amžiaus bei svorio grupių pacientams (naujagimiaims, vaikams ir suaugusiems) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - po 5 komplektus kiekvienai amžiaus grupei,
4. Stemplinis / rektalinis temperatūros matavimo daviklis (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt,
5. Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio - 2 kompl.,
6. Odos paviršinis temperatūros matavimo daviklis (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt,
7. Modulių aliarmo sistema - 1 vnt,
8. Parkavimo stotelė skirta mobilaus gyvybinių funkcijų modulio maitinimui, akumuliatorių pakrovimui, komunikaciniams kabeliams tarp paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo modulio ir mobilaus gyvybinių funkcijų modulio prijungti - 1 vnt,
9. Sevoflurano garintuvas - 1 vnt,
10. Antras monitorius dubliuojantis pagrindinio monitoriaus duomenų atvaizdavimą, kuris skirtas stebėti gyvybines funkcijas pultinėje. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi priedai, kurių reikia užtikrinti antrojo monitoriaus veikimą pultinėje - 1 komplektas.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. LED Laringoskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemą sudarančios dalys | 1. Laringoskopo rankena
2. Laringoskopo pleištai
3. Laringoskopo pakrovėjas
3 | Reikalavimai laringoskopo rankenai | 1. Rankena pagimta iš chromuoto metalo arba lygiavertės medžiagos
2. Rankena su baterija
3. Autoklavuojama 134°C temperatūroje
4. Atitinka ISO 7376 standartą
4 | Reikalavimai lemputei | 1. LED arba lygiavertė
2. Integruota laringoskopo rankenoje
5 | Reikalavimai baterijai | 1. Pakraunama ličio jonų arba lygiavertė baterija
2. Baterijos įtampa ≥ 3,5 V
6 | Reikalavimai pakrovėjui | 1. Su baterijų krovimo būsenos indikatoriumi
2. Galimybė krauti 2 rankenas vienu metu
7 | Reikalavimai pleištams | 1. Pleištai Macintosh tipo
2. Mac3 pleišto metmenys: - Ašmens ilgis turi būti ne mažesnis kaip 118 mm ir ne didesnis kaip 135 mm. - Distalinis plotis turi būti ne mažesnis kaip 14 mm ir ne didesnis kaip 18 mm
3. Mac4 pleišto metmenys: - Ašmens ilgis turi būti ne mažesnis kaip 139 mm ir ne didesnis kaip 155 mm. - Distalinis plotis turi būti ne mažesnis kaip 14.5 mm ir ne didesnis kaip 18 mm
4. Mac5 pleišto metmenys: - Ašmens ilgis turi būti ne mažesnis kaip 161 mm ir ne didesnis kaip 180 mm. - Distalinis plotis turi būti ne mažesnis kaip 15 mm ir ne didesnis kaip 23 mm.
5. Pleištuose integruoti šviesolaidžiai
6. Atitinka ISO 7376 standartą
7. Autoklavuojami 134°C temperatūroje
8 | Komplektacija (1 rinkinio) | 1. Rankena su baterija (1 vnt.)
2. Pakrovėjas (1 vnt.)
3. Dėklas (1 vnt.)
4. Pleištas Machintosh 3 dydžio (1 vnt.)
5. Pleištas Machintosh 4 dydžio (1 vnt.)
6. Pleištas Machintosh 5 dydžio (1 vnt.)
|  | Kiekis | 4
|  | Mato vienetas | komp.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Videolaringoskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Vaizdo laringoskopas su integruotu LED ar lygiaverčiu šviesos šaltiniu ir kamera
3 | Monitorius | 1. ≥ 8 colio įstrižainė;
2. Spalvotas;
3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų;
4. Suderinamas su video laringoskopais ir su lanksčiais video endoskopais
5. Monitoriaus laikiklis pritvrtinimui prie stovo
6. Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti
4 | Nuotraukų ir vaizdo įrašų fiksavimas | 1. Medžiaga išsaugoma SD tipo ar lygiavertėje laikmenoje
2. Galimybė iškelti įrašytus vaizdus ir nuotraukas į laikmenas per USB jungtį
5 | Video laringoskopo pleištas | 1. Macintosh tipo 4 dydžio pleištas;
2. Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;
3. Integruotas LED apšvietimas;
4. Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų
5. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
6 | Video laringoskopo pleištas | 1. Macintosh tipo 3 dydžio pleištas;
2. Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;
3. Integruotas LED apšvietimas;
4. Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų
5. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
7 | Video laringoskopo pleištas sunkiai intubacijai | 1. D-Blade tipo
2. Skirtas suaugusiems
8 | Mobilus vežimėlis | 1. Pritaikytas vaizdo monitoriaus tvirtinimui
2. Aukštis ≥130 cm
3. Su ≥ 4 antistatiniais ratukais
4. Su krepšiu ar spec. vietomis laringoskopo pleištams ir kitiems priedams susidėti;
5. Su laikikliu lanksčiam video endoskopui.
9 | Komplektacija | 1. Video monitorius - 1 vnt.
2. Video laringoskopo pleištas MAC3 – 1 vnt.
3. Video laringoskopo pleištas MAC4 – 1 vnt.
4. Video laringoskopo pleištas sunkiai intubacijai - 1 vnt.
5. Pravedėjas laringoskopo mentelėms - 10 vnt.
6. Jungiamasis laidas video laringoskopui - 1 vnt.
|  | 7. Mobilus stovas - 1 vnt. | 4
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Fibrobronchoskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Lankstus video endoskopas intubacijoms
3 | Suderinamumas | Techniškai suderinamas su monitoriumi 5 pirkimo objekto dalyje arba turi būti komplektuojamas su lygiaverčiu monitoriumi
4 | Matymo kryptis | 0° ± 10°
5 | Matymo kampas | 100° ± 10°
6 | Darbinis ilgis | 65 cm ± 5 cm
7 | Išorinis skersmuo | 5,5 mm ± 0,2 mm
8 | Darbinio kanalo vidinis skersmuo | 2 mm ± 0,1 mm
9 | Lenkimosi kampas (aukštyn/žemyn) | (140°/140°) ± 10°
10 | Komplektacija | 1. Lankstus video endoskopas intubacijoms (1 vnt.)
2. Dėklas saugojimui (1 vnt.)
3. Vonelė mirkymui arba konteineris sterilizacijai dujose (1 vnt.)
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Fibrolaringoskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Darbinis ilgis | 300 mm ± 10 mm
3 | Skersmuo | 3,5 mm ± 0,2 mm
4 | Distalinės dalies polinkis į viršų/į apačią | Ne mažiau kaip 130°/130° į viršų/į apačią
5 | Matymo laukas | ≥80 °
6 | Matymo kampas | 0°
7 | Matomo lauko gylis | Ne prastesnėse ribose kaip nuo 5 iki 50 mm
8 | Komplektacija | 1. Lankstus gerklų fibroskopas (1 vnt.)
2. Saugojimo/transportavimo dėklas (1 vnt.)
3. Nesandarumo tikrinimo matuoklis (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS8
8 pirkimo objekto dalis. Terapinis vaizdo bronchoskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Lankstus video endoskopas intubacijoms
3 | Matymo kampas | 100° ± 10°
4 | Darbinis ilgis | 65 cm ± 10 cm
5 | Išorinis skersmuo | 5,5 mm ± 0,5 mm
6 | Darbinio kanalo vidinis skersmuo | 2,5 mm ± 1 mm
7 | Lenkimosi kampas (aukštyn/žemyn) | Ne prasčiau kaip 130°/130°
8 | Komplektacija | 1. Lankstus video endoskopas intubacijoms (1 vnt.)
2. Stacionarus LED šviesos šaltinis (1 vnt.)
3. Dėklas saugojimui (1 vnt.)
4. Vonelė mirkymui arba konteineris sterilizacijai dujose (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne