KLAUSIMYNAS
NAUJAGIMIŲ APŠILDOMAS STALIUKAS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



NAUJAGIMIŲ APŠILDOMAS STALIUKAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
	Siūlymai/pastabos

	1
	Paskirtis
	Naujagimių gaivinimui, gydymui bei slaugai
	

	2
	Maitinimas
	230 V ±10%, 50 Hz
	

	3
	Šildymo režimai
	· Paciento vietos pašildymo – „laukimo“ režimas;
· Šildymo intensyvumo reguliavimas diapozone nuo 10 iki 100 proc.
· Automatinis šildymo galingumo reguliavimas pagal naujagimio temperatūrą;
· Naujagimio kūno temperatūros nustatymo ir palaikymo diapozonas ne siauresnis už nurodytą 34–37,5°C.

	

	4. 
	Lovelės pasvirimas
	Pavertimo laipsnis ne siauresnis nei nurodytas: nuo   -12° iki 12°
	

	5.
	Lovelės pasukamumas
	360° 
	

	6.
	Aukščio reguliavimas
	Elektrinis, valdomas pedalu, reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas: nuo 85 iki 105 cm
	

	7.
	Valdymo ekranas
	Spalvotas LCD ekranas, įstrižainė ne mažiau 16 cm, su valdymo ratuku.
	

	8.
	Ekrane stebimi parametrai
	· Nustatyta temperatūra;
· Paciento kūno temperatūra;
· Paciento svoris;
· Saturacija (deguonies įsotinimas) (Sp02);
· Širdies susitraukimų dažnis(ŠSD). 
· Laikmatis
Kitos papildomos funkcijos -privalumas.
	

	9.
	Duomenų saugojimas
	· Registruojamų parametrų atmintis su tendencijų grafiniu vaizdavimu. Galimybė išsaugoti tam tikrus rodiklius tokius kaip: paciento kūno temperatūra, šildymo nustatymai ir įvykių duomenys.
	

	10.
	Aliarmų sistema
	Garsinė ir vaizdinė, ≥ 2 lygiai, įskaitant savikontrolę, parametrų viršijimą, režimų ypatybes, dujų įspėjimus
	

	11.
	Integruotas SpO2 modulis
	Matavimo ribos 40-100 proc. (ne siauresnės už nurodytas)
	

	12.
	Integruota T-formos kvėpavimo sistema
	· Deguonies koncentracijos reguliavimo diapazonas ≥21 -100 proc. ;
· Integruoto srauto reguliatoriaus , skalės intervalas ≥0-15 litrai per minutę;

	

	13.
	Gaivinimo sistema su reguliuojamu PEEP kūdikių gaivinimui
	· Deguonies – oro mišinio srauto reguliavimo diapozonas 0-15 l/min. (ne siauresnis už unurodytą);
· Reguliuojamas įpūtimo slėgis (PIP), ne mažiau kaip iki 40cmH
· PEEP (teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje) nustatymo diapazonai:
kai srautas 5L, 0cmH2O~8cmH2O 
kai srautas 8L, 0.2cmH2O~17cmH2O 
kai srautas 10L, 0.5cmH2O~23cmH2O 
kai srautas 15L, 1cmH2O~28cmH2O
	

	14.
	Svarstyklės
	Integruotos, sveria diapazone, ne siauresniame už nurodytą:0.3–7 kg, paklaida ≤ ±10 g su CE ženklinimu.
	

	15.
	Apšvietimas
	Apžiūros/ procedūrinė lempa (reguliuojama, ≥1500 lux)
	

	16.
	Konstrukcija
	Su 4 ratukais (visi su stabdžiais), svoris ≤ 95 kg
	

	17.
	Stalčiai
	≥ 2 vnt.
	

	18.
	Komplektacija
	· Čiužinukas atitinkantis lovelės pagrindo matmenis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.;    
· Kvėpavimo kontūrai, tinkami prie gaivinimo modulio su PEEP lygio ir kvėpavimo dažnio reguliavimo galimybe, vienkartinio naudojimo - ≥ 25 vnt.;                                                
· Sekreto surinkimo indas, 800 ml talpos – 20 vnt.;                                                            
· Sekreto surinkimo indų laikiklis – 1 vnt.                                        
· Odos ir periferinės odos temperatūros davikliai – po 5 vnt.
· Medicininių dujų tiekimo žarnelės O2 ir suspaustam orui, 3 m ilgio – po 1 vnt.
· Infuzinis stovas, tvirtinamas prie stalelio – 1 vnt.
· Lentynėlė papildomai įrangai, tvirtinamas prie stalelio – 1 vnt.
·  Nuleidžiamos šoninės apšildomo staliuko apsauga.
· Vieta rentgeno kasetei (stalčius)
	

	19.
	Dokumentacija
	· Kartu su preke pristatoma naudojimo instrukcija lietuvių kalba,  serviso dokumentacija lietuvių ir / ar anglų kalba
	

	20.
	CE sertifikatas
	Būtinas (su pasiūlymu – CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija)
	

	21.
	Garantija
	24 mėn.
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