KLAUSIMYNAS

NAUJAGIMIŲ APŠILDOMAS STALIUKAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

NAUJAGIMIŲ APŠILDOMAS STALIUKAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Naujagimių gaivinimui, gydymui bei slaugai |  |
| 2 | Maitinimas | 230 V ±10%, 50 Hz |  |
| 3 | Šildymo režimai | - Paciento vietos pašildymo – „laukimo“ režimas; - Šildymo intensyvumo reguliavimas diapozone nuo 10 iki 100 proc. - Automatinis šildymo galingumo reguliavimas pagal naujagimio temperatūrą; - Naujagimio kūno temperatūros nustatymo ir palaikymo diapozonas ne siauresnis už nurodytą 34–37,5°C. |  |
| 4. | Lovelės pasvirimas | Pavertimo laipsnis ne siauresnis nei nurodytas: nuo -12° iki 12° |  |
| 5. | Lovelės pasukamumas | 360° |  |
| 6. | Aukščio reguliavimas | Elektrinis, valdomas pedalu, reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas: nuo 85 iki 105 cm |  |
| 7. | Valdymo ekranas | Spalvotas LCD ekranas, įstrižainė ne mažiau 16 cm, su valdymo ratuku. |  |
| 8. | Ekrane stebimi parametrai | - Nustatyta temperatūra; - Paciento kūno temperatūra; - Paciento svoris; - Saturacija (deguonies įsotinimas) (Sp02); - Širdies susitraukimų dažnis(ŠSD). - Laikmatis Kitos papildomos funkcijos -privalumas. |  |
| 9. | Duomenų saugojimas | - Registruojamų parametrų atmintis su tendencijų grafiniu vaizdavimu. Galimybė išsaugoti tam tikrus rodiklius tokius kaip: paciento kūno temperatūra, šildymo nustatymai ir įvykių duomenys. |  |
| 10. | Aliarmų sistema | Garsinė ir vaizdinė, ≥ 2 lygiai, įskaitant savikontrolę, parametrų viršijimą, režimų ypatybes, dujų įspėjimus |  |
| 11. | Integruotas SpO2 modulis | Matavimo ribos 40-100 proc. (ne siauresnės už nurodytas) |  |
| 12. | Integruota T-formos kvėpavimo sistema | - Deguonies koncentracijos reguliavimo diapazonas ≥21 -100 proc. ; - Integruoto srauto reguliatoriaus , skalės intervalas ≥0-15 litrai per minutę; |  |
| 13. | Gaivinimo sistema su reguliuojamu PEEP kūdikių gaivinimui | - Deguonies – oro mišinio srauto reguliavimo diapozonas 0-15 l/min. (ne siauresnis už unurodytą); - Reguliuojamas įpūtimo slėgis (PIP), ne mažiau kaip iki 40cmH - PEEP (teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje) nustatymo diapazonai: kai srautas 5L, 0cmH2O~8cmH2O kai srautas 8L, 0.2cmH2O~17cmH2O kai srautas 10L, 0.5cmH2O~23cmH2O kai srautas 15L, 1cmH2O~28cmH2O |  |
| 14. | Svarstyklės | Integruotos, sveria diapazone, ne siauresniame už nurodytą:0.3–7 kg, paklaida ≤ ±10 g su CE ženklinimu. |  |
| 15. | Apšvietimas | Apžiūros/ procedūrinė lempa (reguliuojama, ≥1500 lux) |  |
| 16. | Konstrukcija | Su 4 ratukais (visi su stabdžiais), svoris ≤ 95 kg |  |
| 17. | Stalčiai | ≥ 2 vnt. |  |
| 18. | Komplektacija | - Čiužinukas atitinkantis lovelės pagrindo matmenis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; - Kvėpavimo kontūrai, tinkami prie gaivinimo modulio su PEEP lygio ir kvėpavimo dažnio reguliavimo galimybe, vienkartinio naudojimo - ≥ 25 vnt.; - Sekreto surinkimo indas, 800 ml talpos – 20 vnt.; - Sekreto surinkimo indų laikiklis – 1 vnt. - Odos ir periferinės odos temperatūros davikliai – po 5 vnt. - Medicininių dujų tiekimo žarnelės O2 ir suspaustam orui, 3 m ilgio – po 1 vnt. - Infuzinis stovas, tvirtinamas prie stalelio – 1 vnt. - Lentynėlė papildomai įrangai, tvirtinamas prie stalelio – 1 vnt. - Nuleidžiamos šoninės apšildomo staliuko apsauga. - Vieta rentgeno kasetei (stalčius) |  |
| 19. | Dokumentacija | - Kartu su preke pristatoma naudojimo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija lietuvių ir / ar anglų kalba |  |
| 20. | CE sertifikatas | Būtinas (su pasiūlymu – CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija) |  |
| 21. | Garantija | 24 mėn. |  |