{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":83,"n_cols":5,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos"]
[]
["1.","Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas"]
["1.1.","Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas",1,"vnt."]
["1.1.1.","Automatiniai krūtinės ląstos paspaudėjai"]
["1.1.2.","Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis: nurodyti"]
["1.1.3.","Elektromechaninis prietaisas: būtina"]
["1.1.4.","Konstrukcija: lenta - pagrindas prie kurios standžiai tvirtinasi paspaudėjas"]
["1.1.5.","Veikimo principas: veikiantis nuo integruotos baterijos"]
["1.1.6.","Paspaudėjas: 1) Tvirtinamas prie lentos; 2) Galimybė pritaikyti paspaudimo mechanizmo pozicionavimą priklausomai nuo paciento krūtinės ląstos dydžio (rankiniu arba automatiniu būdu). "]
["1.1.7.","Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų: 1) Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); 2) Pastovios kompresijos režimai. "]
["1.1.8.","Paspaudimo gylis: 55 mm ± 5 mm "]
["1.1.9.","Galimybė nustatyti paspaudimo dažnį: Ne siauresniame diapozone kaip 102 - 120 k/min ± 2 k/min arba paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai – 100 ir 120 k/min, +/- 2 k/min "]
["1.1.10.","Galimybė keisti parametrus nenutraukus gaivinimo: būtina "]
["1.1.11.","Baterija: 1) Pakraunama Li jonų polimerų arba lygiavertė; 2) Baterija išimama / įdedama be papildomų įrankių; 3) Pilnai pakrauta beterija veikia ne mažiau kaip 45 min; 4) Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso;"]
["1.1.12.","Aliarmų sistema: Vizualiniai arba garsiniai "]
["1.1.13.","Transportavimo krepšys: Su specialiais diržais nešimui, talpinantis visus komplektacijoje nurodytus priedus "]
["1.1.14.","Apsaugos klasė: ≥ IPX3 "]
["1.1.15.","Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims: ≥ 2 metai"]
["1.1.16.","Komplektacija (vieno prietaiso): 1) 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas - 1 vnt.; 2) Baterija - 2 vnt.; 3) Pakrovėjo laidas - 1 vnt;  4)Transportavimo krepšys - 1 vnt. "]
[]
["2.","EKG aparatas"]
["2.1.","Elektrokardiografas",2,"vnt."]
["2.1.1.","EKG registravimas ne mažiau 12 derivacijų"]
["2.1.2.","Būtinas automatinis stimuliatoriaus atpažinimas"]
["2.1.3.","Būtina apsauga nuo defibriliacijos impulso"]
["2.1.4.","12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas"]
["2.1.5.","12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas"]
["2.1.6.","EKG interpretavimo algoritmai: turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį"]
["2.1.7.","Kardiografo vidinė atmintis ne mažiau 300 įrašų (10 sek. auto EKG)"]
["2.1.8.","EKG perdavimas USB, LAN arba lygiavertėmis jungtimis"]
["2.1.9.","Būtina bevielio ryšio funkcija"]
["2.1.10.","Displėjus LCD arba lygiaverčio tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm"]
["2.1.11.","12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu"]
["2.1.12.","Skaitmeninis signalo apdorojimas"]
["2.1.13.","A/D konvertris ne mažiau kaip 24 bitai"]
["2.1.14.","Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai. Filtrų nustatymo diapazonas ne siauresnis nei 20 - 170 Hz"]
["2.1.15.","Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija, diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 75000 tšk/sek (Hz)"]
["2.1.16.","Priimamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0,05 – 250 Hz"]
["2.1.17.","Širdies susitraukimų dažnio indikacija ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 k./min"]
["2.1.18.","Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas A4 formate"]
["2.1.19.","Būtinas rankinis EKG užrašymas, norimo ilgio (ne mažiau kaip pasirinktinai 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes)"]
["2.1.20.","Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus ≥ 3h"]
["2.1.21.","Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami ne blogiau 5, 12.5, 25 ir 50 mm/s"]
["2.1.22.","EKG perdavimo formatai: 1. Automatiškai generuojami DICOM failai arba per išorinę programinę įrangą (būtina pateikti, jeigu reikalingos licencija/os – neribotam naudojimo laikotarpiui. 2. PDF"]
["2.1.23.","Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti; 2. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. A4"]
[]
["3.","Defibriliatorius su monitoriumi ir akumuliatoriumi"]
["3.1.","Defibriliatorius su monitoriumi ir akumuliatoriumi",2,"vnt."]
["3.1.1.","Defibriliatoriaus impulso forma - bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos"]
["3.1.2.","Bifazinio impulso energijos nustatymas:1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip 2 – 350 J; 2. Impulso energijos keitimo žingsnis 2 – 200 J diapazone ne didesnis kaip 50 J"]
["3.1.3.","Defibriliatoriaus darbo režimai:1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Automatinis režimas"]
["3.1.4.","Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai:1. Išoriniai, daugkartinio naudojimo, tinkami vaikų ir suaugusių defibriliacijai; 2. Vienkartinio naudojimo, pralaidūs rentgeno spinduliams, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG."]
["3.1.5.","Automatinis defibriliavimo režimas: garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 10 s."]
["3.1.6.","Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją: ne mažiau 400 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo"]
["3.1.7.","Metronomo funkcija skirta vaikų ir suaugusių gaivinimui: gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui, pagal gaivinimo standartą"]
["3.1.8.","Defibriliacijos iškrovų sekos programavimas: programuojama 3-jų defibriliacijos iškrovų seka"]
["3.1.9.","Prietaiso testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą"]
["3.1.10.","Stimuliacija. Būtini ne mažiau kaip du režimai: sinchronizuotas ir nesinchronizuotas."]
["3.1.11.","Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip 40 – 150 imp./min."]
["3.1.12.","Stimuliacijos impulso forma monofazinė"]
["3.1.13.","Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip 1 – 200 mA"]
["3.1.14.","Prietaiso ekranas:1. Integruotas į prietaisą, spalvotas, LCD arba lygiavertis, su galimybe pakeisti į monochrominį arba didelio kontrasto režimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo;  2. Įstrižainė ≥ 20 cm"]
["3.1.15.","Gyvybinių parametrų tendencijų (angl. trend) monitoravimas ekrane: 1. Maksimali monitoravimo trukmė ne mažiau kaip 8 val; 2. Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis"]
["3.1.16.","Gyvybinių parametrų monitoravimas ekrane: 1. EKG; 2. SpO2 matavimas paremtas Massimo techonologija; 3. Neinvazinis kraujo spaudimas; 4. Invazinis kraujo spaudimas; 5. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 6. CO2; 7. Kvėpavimo dažnis; 8. Temperatūra"]
["3.1.17.","EKG monitoruojamų derivacijų skaičius  ≥ 12 derivacijų"]
["3.1.18.","Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys: 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių; 2. ST segmento amplitudės išmatavimai; 3. Suvidurkinti QRS kompleksai; 4. Ritmo EKG; 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant aritmijoms."]
["3.1.19.","ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos ne siauresnės kaip 20 - 280 k./min."]
["3.1.20.","Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas būtinas rankiniame ir/ar automatiniame režime"]
["3.1.21.","Duomenų atminties talpa ne mažiau 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę"]
["3.1.22.","Gaivinimo analizė ir efektyvumo įvertinimas remiantis CPR (ang. Cardiopulmonary resuscitation) "]
["3.1.23.","Integruotas spausdintuvas, ne mažiau 3 kanalų, terminis"]
["3.1.24.","Spausdinimo greitis. Ne mažiau kaip du pasirinkimai: 12,5 mm/s ir 25 mm/s"]
["3.1.25.","Spausdinimo įjungimas rankiniu ir automatiniu būdu"]
["3.1.26.","Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis 100 mm ± 10 mm"]
["3.1.27.","Prietaiso akumuliatoriai: 1. Galimybė naudoti du akumuliatorius; 2. Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių; 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus; 4. Garsinis signalas senkant visiems akumuliatoriams"]
["3.1.28.","Maksimalus monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių ne mažiau kaip 6 val."]
["3.1.29.","Prietaiso atsparumas smūgiams. Atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos"]
["3.1.30.","Atsparumas drėgmei ne blogiau kaip IPX4"]
["3.1.31.","Prietaiso komplektacija: 1. Du ličio jonų akumuliatoriai; 2. AKS matavimo manžetės 3 vnt. (XL, L, M) su jungiamają žarnele – 1 kompl.; 3. SpO2 pirštinis daviklis; 4. Vienkartinių elektrodų kabelis su varžos patikros prietaisu bei  vienkartiniais, rentgenui pralaidžiais, elektrodais vaikų ir suaugusiųjų defibriliacijai – 1 kompl.; 5. Daugkartiniai suaugusių ir vaikų defibriliavimo elektrodai – 1 kompl.; 6. Specialus krepšys su dviem kišenėm; 7. CO2 monitoravimo vamzdeliai neintubuotam ir intubuotam pacientui 6 vnt.; 8. Akumuliatorių pakrovėjas; 9. Temperatūros daviklis; 01. Invazinio kraujospūdžio vienkartiniai davikliai – 5 vnt.;"]