1 priedas
ULTRAGARSINĖ SISTEMA (PRIETAISAS) CHIRURGIJAI SU KONVEKCINIU IR LINIJINIU DAVIKLIAIS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) / (PILDO TIEKĖJAS)	Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai / (PILDO TIEKĖJAS
1	2	3	4	5
1.	Sistemos architektūra	Mobili, su ratukais
2.	Atliekami tyrimai:
2.1.	Pilvo ertmės	Būtina
2.2.	Skydliaukės	Būtina
2.3.	MSK	Būtina
2.4.	Kraujagyslių	Būtina
2.5.	Krūtų	Būtina
3.	Sistemos ergonomika:
3.1.	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija	Būtina
3.2.	Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn / žemyn	Būtina
3.3.	Vaizdo monitoriaus įstrižainė	≥ 54.61 cm (21.5")
3.4.	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu	Būtina
3.5.	Fizinė skaitinė-raidinė klaviatūra	Būtina
4.	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius	Būtina
4.1.	Valdymo monitoriaus įstrižainė	≥ 26.41 cm (10.4”)
4.2.	Lietimui jautrus valdymo monitorius	Būtina
5.	Pagrindinės techninės charakteristikos:
5.1.	Maksimalus vaizduojamas gylis	≥ 40 cm
5.2.	Palaikomų daviklių dažnių diapazonas	Nuo ≤ 1.5 MHz iki ≥ 18.0 MHz
5.3.	Aktyvių jungčių davikliams skaičius	≥ 4
6.	Vaizdavimo funkcijos ir režimai:
6.1.	B režimas	Būtina
6.2.	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas	Būtina
6.3.	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas	Būtina
6.4.	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe	Būtina
6.5.	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu	Būtina
6.6.	1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas / 2. PRF ≥ 1.0 – 23.0 KHz.	1. Būtina / 2. Būtina
6.7.	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas	Būtina
6.8.	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija	Būtina
6.9.	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis)	Būtina
6.10.	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas	Būtina
6.11.	Panoraminių vaizdų režimas	Būtina
6.12.	Adatos vizualizacijos režimas	Būtina
7.	Tyrimo automatizavimo funkcijos:
7.1.	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija;	Būtina
7.2.	Automatinis spektrinių kreivių matavimas;	Būtina
8.	Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų)	Būtina
9.	Reikalavimai davikliams:
9.1.	Konvekcinis daviklis
9.1.1.	Darbinis dažnių diapazonas	Nuo ≤ 1.5 MHz iki ≥ 6.0 MHz
9.1.2	Vieno kristalo technologija	Būtina
9.1.3.	Vaizduojamas kampas	≥ 70º
9.2	Linijinis daviklis
9.2.2	Darbinis dažnių diapazonas	Nuo ≤ 5.0 MHz iki ≥ 18.0 MHz
9.2.3.	Daviklio paviršiaus plotis	≥ 38 mm
10.	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:
10.1	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)	Būtina
10.2	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti	Būtina
10.3	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN	Būtina
11.	Išorinės jungtys	USB / LAN / HDMI arba lygiavertė
12.	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis	230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas
13.	Ultragarsinio gelio šildytuvas	Būtina
14.	Komplektuojamas terminis spausdintuvas	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti
	Klausimai Tiekėjui:
	Ar pagal aukščiau pateiktą techninę specifikaciją galėtumėte pateikti prekę
	Kokie techninių parametrų pakeitimai sąlygotų didesnę konkurenciją, išlaikant diagnostinės sistemos paskirtį ir kokybę
	Ar jūsų siūlomos prekės kainą būtų žemesnė nei 44 000 Eur su PVM
	Kiti Tiekėjo pasiūlymai ir pastabos