2 priedas

ULTRAGARSINĖ SISTEMA (PRIETAISAS) ENDOKRINOLOGIJAI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) / (PILDO TIEKĖJAS)	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)	Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai / (PILDO TIEKĖJAS)
1.	Sistemos architektūra	Mobili, su ratukais
2.	Atliekami tyrimai:
2.1.	Vidaus organų	Būtina
2.2.	Skydliaukės	Būtina
2.3.	Sąnarių	Būtina
2.4.	Kraujagyslių	Būtina
2.5.	Krūtų	Būtina
2.6.	Vaikų vidaus organų	Būtina
2.7.	Ginekologiniai	Būtina
2.8.	Akušeriniai	Būtina
3.	Sistemos ergonomika
3.1.	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija	Būtina
3.2.	Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama	≥ 40 laipsnių į kairę ir ≥ 40 laipsnių į dešinę
3.3.	Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga	≥ 23 cm
3.4.	Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn	Būtina
3.5.	Vaizdo monitoriaus įstrižainė	≥ 55.88 cm (22")
3.6.	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu	Būtina
3.7.	Centrinis stabdis	Būtina
4.	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius / Būtina
4.1.	Valdymo monitoriaus įstrižainė	≥ 30.73 cm (12.1")
4.2.	Lietimui jautrus valdymo monitorius	Būtina
4.3.	Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas	Būtina
5.	Pagrindinės techninės charakteristikos
5.1.	Maksimalus vaizduojamas gylis	≥ 40 cm
5.2.	Palaikomų daviklių dažnių diapazonas	Nuo ≤1.5 MHz iki ≥ 21.0 MHz
5.3.	Aktyvių jungčių davikliams skaičius	≥ 4
5.4.	Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija	Galimybė šią funkciją integruoti ateityje
6.	Vaizdavimo režimai:
6.1.	B režimas.	Būtina
6.2.	M režimas	Būtina
6.3.	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas.	Būtina
6.4.	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.	Būtina
6.5.	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe.	Būtina
6.6.	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu.	Būtina
6.7.	1.Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. / 2. PRF ≥ 1,0 – 22,0 KHz.	1. Būtina / 2. Būtina
6.8.	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.	Būtina
6.9.	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.	Būtina
6.10.	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).	Būtina
6.11.	Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis).	Būtina
6.12.	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas.	Būtina
6.13.	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas.	Būtina
6.14	Kepenų steatozės įvertinimo modulis	Būtina
6.15	Mikro – kraujagyslių vizualizacijos modulis	Būtina
7.	Tyrimo automatizavimo funkcijos:
7.1.	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija.	Būtina
7.2.	Automatinis spektrinių kreivių matavimas.	Būtina
8.	Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų)	Būtina
9.	Reikalavimai davikliams:
9.1.	Konvekcinis daviklis
9.1.1.	Darbinis dažnių diapazonas	Nuo ≤ 2.0 MHz iki ≥ 5.7 MHz
9.1.2.	Vaizduojamas kampas	≥ 55º
9.1.3.	Elementų skaičius	≥ 192
9.1.4.	Vieno kristalo technologija	Būtina
9.2.	Linijinis daviklis
9.2.1.	Darbinis dažnių diapazonas	Nuo ≤ 4.6 MHz iki ≥ 18.0 MHz
9.2.2.	Daviklio paviršiaus plotis	≥ 38mm
9.2.3.	Elementų skaičius	≥ 250
9.3.	Endokavitalinis daviklis
9.3.1	Darbinis dažnių diapazonas	Nuo ≤ 3.6 MHz iki ≥ 8.1 MHz
9.3.2	Vaizduojamas kampas	≥ 160º
9.4.	Aukšto dažnio linijinis daviklis
9.4.1.	Darbinis dažnių diapazonas	Nuo ≤ 9.0 MHz iki ≥ 21.0 MHz
9.4.2.	Daviklio paviršiaus plotis	27 mm ± 2 mm
10.	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:
10.1	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)	Būtina
10.2	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti	Būtina
10.3	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN	Būtina
11.	Aparato vidinė atmintis	≥ 500 GB
12.	Išorinės jungtys	USB / LAN / HDMI arba lygiavertė
13.	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis	230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas
14.	Ultragarsinio gelio šildytuvas	Būtina
15.	Komplektuojamas terminis spausdintuvas	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti
	Klausimai Tiekėjui:
	Ar pagal aukščiau pateiktą techninę specifikaciją galėtumėte pateikti prekę
	Kokie techninių parametrų pakeitimai sąlygotų didesnę konkurenciją, išlaikant diagnostinės sistemos paskirtį ir kokybę
	Ar jūsų siūlomos prekės kainą būtų žemesnė nei 92 000 Eur su PVM
	Kitos Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus lyginamasis svoris
1.	Pasiūlymo kaina (P)	= 70
2.	Kokybė (Q)	= 30

Vertinimo kriterijai		Parametro lyginamasis svoris
Nr.	Parametrai	Vertinimo būdas
1.	Padidintos skiriamosios gebos režimas pasirinktoje intereso zonoje (angl. ROI). Ne mažiau kaip 3 lygių.	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,33
2.	Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių.	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,33
3.	Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių.	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,34