3 priedas
ULTRAGARSINĖ SISTEMA (PRIETAISAS) ENDOKRINOLOGIJAI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) / (PILDO TIEKĖJAS)	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)	Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai / (PILDO TIEKĖJAS)
1.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti
2.	Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu
2.1	Sistemą sudaro	1. Echoskopas,
		2. Linijinis daviklis,
		3. Konveksinis daviklis
		4. Vaginalinis daviklis
		5. Urologinis daviklis
3.	Reikalavimai echoskopui
3.1	Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia)	1. Akušeriniams ir ginekologiniams tyrimams atlikti
		2. Abdominaliniams tyrimams atlikti
		3. Smulkių dalių ir paviršiniams (Endokrinologiniams) tyrimams atlikti.
		4. Urologiniams tyrimams atlikti
3.2	Monitorius	1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos,
		2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm,
		3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų,
		4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu.
3.3	Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius	1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu,
		2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane.
		3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje.
3.4	Sistemos valdymo pultas	1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm
		2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ±45°
3.5	Aktyvios jungtys davikliams	≥ 4
3.6	Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui	DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės
3.7	Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis	≥ 40 cm
3.8	Maksimali kadrų juostos atmintis	≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s.
3.10	Kadrų dažnis doplerio režime	≥ 200 kadrų/sek.
3.11	Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose	≥ 30 kHz
3.12	Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 1 iki 21 MHz
3.13	Skenavimo režimai	1. 2D,
		2. Trapecinis vaizdavimas,
		3. Spalvinis dopleris,
		4. Galios dopleris,
		5. Audinių dopleris,
		6. Pulsinės bangos dopleris,
		7. HPRF pulsinės bangos dopleris,
		8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais
		9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija,
		10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai
3.14	2D režimas	1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių,
		2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“),
		3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M,
		4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde.
		5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija;
3.15	Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose	1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose,
		2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose;
		3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu;
		4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu;
3.16	Specialūs skenavimo režimai	1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2),
		2. Tripleksinis režimas,
		3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas,
		4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais,
		5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
3.17	Matavimai	1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike;
		2. Automatiniai akušeriniai matavimai: FL; BPD; AC; HC;
3.18	Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis:	1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas,
		2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas,
		3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus.
3.19	Paciento duomenų archyvavimo galimybės	1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas,
		2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais,
		3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės):
		3.1 Send (arba Store),
		3.2 Print,
		3.3 Worklist.
3.20	Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija	Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu
4.	Reikalavimai linijiniam davikliui	1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz,
		2. Elementų skaičius ≥ 960
		3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm
		4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija
5.	Reikalavimai konveksiniam davikliui	1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz,
		2. Elementų skaičius ≥ 160,
		3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70°
		4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija
6.	Reikalavimai vaginaliniam davikliui	Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 9.9 MHz;
		Elementų skaičius ≥ 128;
		3. Apžvalgos laukas > 160°;
7.	Reikalavimai urologiniam davikliui	Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 9 MHz;
		2. Elementų skaičius ≥ 128;
		3. Apžvalgos laukas > 145°;
	Klausimai Tiekėjui:
	Ar pagal aukščiau pateiktą techninę specifikaciją galėtumėte pateikti prekę
	Kokie techninių parametrų pakeitimai sąlygotų didesnę konkurenciją, išlaikant diagnostinės sistemos paskirtį ir kokybę
	Ar jūsų siūlomos prekės kainą būtų aukštesnė nei 85000 Eur
	Kitos Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus lyginamasis svoris
1.	Pasiūlymo kaina (P)	= 50
2.	Kokybė (Q)	= 50

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus pagal formulę:

– kokybei suteiktas lyginamasis svoris;
 - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje) kokybės balai apskaičiuojami pagal šią metodiką:
jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą - gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamajį svorį: Q1 = L1 = 0,1; Q2 = L2 = 0,3; Q3 = L3 = 0,3; Q4 = L4 = 0,3. Jei siūlomas objektas neturi pranašumo - gauna 0 balų: Q1 = L1 = 0; Q2 = L2 = 0; Q3 = L3 = 0; Q4 = L4 = 0 (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti Konkurso sąlygų aprašo 77 p. lentelėje)
 - kainai suteiktas lyginamasis svoris;
 – mažiausia konkurso pasiūlymo kaina;
 – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM.

Vertinimo kriterijai		Parametro lyginamasis svoris
Nr.	Parametrai	Vertinimo būdas
1.	Bendrasis dinaminis diapazonas > 380 dB	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,2
2.	Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,2
3.	Linijinio daviklio (p.4.1.) viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 20 MHz	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,2
4.	Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110°	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,2
5.	Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s.	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,2