4 priedas
ULTRAGARSINĖ SISTEMA (PRIETAISAS) KARDIOLOGIJAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) / (PILDO TIEKĖJAS)	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)	Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai / (PILDO TIEKĖJAS)
1.	Taikymo specializacija	Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas.
2.	Prietaiso architektūra	2.1. Mobili; / 2.2. Skaitmeninė vaizdo gavimo technologija; / 2.3. Sistemos dinaminis diapazonas ≥ 280 dB; / 2.4. Palaikomas daviklių dažnių diapazonas ≥ 22 MHz; / 2.5. palaikoma matricinių daviklių technologija / 2.6. suderinama su perstempliniu davikliu.
3.	Prietaiso ergonomika	3.1. Ne mažiau kaip trys aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams prijungti; / 3.2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto; / 3.3. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti; / 3.4. Lietimui jautrus monitorius parametrų valdymui ≥ 25 cm įstrižainės; / 3.5. Ratukai su individualiais arba centriniu stabdžiu.
4.	Dvimačio vaizdo savybės	4.1. Skenavimo gylis ≥ 40 сm / 4.2. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC) parinkimą; / 4.3. Šoninio vaizdo stiprinimas; / 4.4. Audinių harmonikų vaizdavimas.
5.	Vienmatis vaizdinimas	5.1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); / 5.2. Spalvinės tėkmės; / 5.3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas
6.	Kraujotakos režimai
6.1	Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės	6.1.1. PW (pulsinis dopleris); / 6.1.2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); / 6.1.3. CW (nuolatinės bangos dopleris); / 6.1.4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; / 6.1.5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; / 6.1.6. Garsinis stereo signalas; / 6.1.7. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija.
6.2	Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės	6.2.1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; / 6.2.2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; / 6.2.3. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį (TDI).
7.	Vaizdų išsaugojimas	7.1. Vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje; / 7.2. Vaizdų eksportavimas pagal DICOM send arba DICOM store protokolus į duomenų saugyklas laidiniu kompiuteriniu tinklu; / 7.3. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP arba JPEG formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG arba AVI, arba WMV formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas; / 7.4. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė.
8.	Komplektuojamų ultragarsinių daviklių savybės	8.1. Sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ≥ 90°, kristalų kiekis ≥ 64; / 8.2. Linijinis daviklis, skirtas kraujagyslių tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 10,0 MHz, akustinio lango ilgis 40 ± 3 mm, kristalų kiekis ≥ 160. / 8.3 Konveksinis daviklis, skirtas transabdominaliniams tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ≥ 70°, kristalų kiekis ≥ 160;
9.	Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise	9.1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti
10.	DICOM standarto programinė įranga	10.1. DICOM send arba DICOM store; / 10.2. DICOM query & retrieve; / 10.3. DICOM worklist.
11.	Vaizdo monitoriaus savybės	11.1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; / 11.2. Ne mažesnė kaip 21,5 colio įstrižainė.
12.	Išėjimo sąsajos	12.1. Ethernet; / 12.2. USB jungtis. / 12.3. EKG
13.	Būtini priedai	Juodai baltas spausdintuvas, 1 vnt.
	Klausimai Tiekėjui:
	Ar pagal aukščiau pateiktą techninę specifikaciją galėtumėte pateikti prekę
	Kokie techninių parametrų pakeitimai sąlygotų didesnę konkurenciją, išlaikant diagnostinės sistemos paskirtį ir kokybę
	Ar jūsų siūlomos prekės kainą būtų žemesnė nei 66 000 Eur su PVM
	Kitos Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus lyginamasis svoris
1.	Pasiūlymo kaina (P)	= 70
2.	Kokybė (Q)	= 30

Vertinimo kriterijai		Parametro lyginamasis svoris
Nr.	Parametrai	Vertinimo būdas
1.	Skaitmeninių kanalų skaičius > 4 000 000;	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,15
2.	Skenavimo gylis > 50 сm	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,1
3.	Komplektuojamo sektorinio daviklio pagaminimo technologija vienalyčio kristalo arba lygiavertė, viršutinė dažnių diapazono riba > 6,0 MHz, skenavimo kampas > 120°, kristalų kiekis > 90;	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,25
4.	CW (nuolatinės bangos doplerio) PRF diapazono virštuinė riba > 52 kHz;	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,25
5.	3D režimas: Tūrinė rekonstrukcija iš 2D režime gautų vaizdų.	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,25