5 priedas

ULTRAGARSINĖ SISTEMA (PRIETAISAS) NEUROLOGIJAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) / (PILDO TIEKĖJAS)	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)	Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai / (PILDO TIEKĖJAS)
1.	Ultragarsinių tyrimų tipai	1. Pilvo organų tyrimai; / 2. Kraujagyslių tyrimai; / 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai.
2.	Konveksinis daviklis	1. Dažnio diapazonas  (1,5 - 6,0) MHz; / 2. Elementų skaičius  160; / 3. Apžiūros kampas  80o;
3.	Linijinis daviklis 1	1. Dažnio diapazonas  (5,0 - 14,0) MHz. / 2. Pjezo elementų skaičius  900; / 3. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm;
4.	Sistemos dinaminis diapazonas	≥ 390 dB
5.	Skenavimo režimai	1. B režimas; / 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; / 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; / 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; / 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; / 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; / 7. Tripleksinis režimas; / 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas; / 9. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais.
6.	Maksimalus vaizduojamas gylis B režime	 40 cm
7.	Sistemos struktūra	1. Sistema lengvai transportuojama, mobili; / 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; / 3. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 20 cm; / 4. ≥ 60 cm įstrižainės vaizdo monitorius; / 5. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; / 6. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 35 cm arba didesnė; / 7. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas; / 8. Jungtys davikliams  4 aktyvios.
8.	B rėžimo konfigūruojami parametrai	Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui
9.	Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai	1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; / 2. Automatinė skenavimo parametrų nustatymo funkcija; / 3. Mėginio vartelių diapazonas spektrinio doplerio režime ne mažiau kaip nuo 1 – 20 mm.
10.	Pacientų duomenų archyvas	1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; / 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: / a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); / b) Modality Worklist (arba lygiavertės); / c) Query/Retrieve (arba lygiavertės);
11.	Nespalvotas vaizdo spausdintuvas	Būtina
12.	Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope	Kepenų riebalingumo įvertinimo programinė įranga.
	Klausimai Tiekėjui:
	Ar pagal aukščiau pateiktą techninę specifikaciją galėtumėte pateikti prekę
	Kokie techninių parametrų pakeitimai sąlygotų didesnę konkurenciją, išlaikant diagnostinės sistemos paskirtį ir kokybę
	Ar jūsų siūlomos prekės kainą būtų aukštesnė nei 83 000 Eur su PVM
	Kitos Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus lyginamasis svoris
1.	Pasiūlymo kaina (P)	= 50
2.	Kokybė (Q)	= 50

Vertinimo kriterijai		Parametro lyginamasis svoris
Nr.	Parametrai	Vertinimo būdas
1.	Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 55 cm	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,17
2.	Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 420 dB	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,17
3.	Maksimalus palaikomų daviklių darbinis dažnis ≥ 24 MHz	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,17
4.	Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 60 cm	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,17
5.	Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,17
6.	Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas	Statinis: / (Taip / Ne)	= 0,15