1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ENDOSKOPAS EGZOTINIAMS GYVŪNAMS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veterinarinio nelankstaus endoskopo paskirtis | Rinoskopijai, tracheoskopijai ir vaginoskopijai/citoskopijai mažiems gyvūnams |  |
| 2 | Endoskopo integruotas darbo kanalas, skersmuo | 1,3 mm ± 0.1 mm |  |
| 2.1 | Sumažintas išorinis skersmuo | 3,8 mm ± 0.1 mm |  |
| 2.2 | Darbinis ilgis | 14 cm ± 0.5 mm |  |
| 2.3 | Žiūrėjimo kryptis ne mažiau kaip: | 30° |  |
| 2.4 | Atidarymo kampas ne mažiau kaip: | 90° |  |
| 2.5 | Svetimkūnių žnyplės | Skersmuo:1,0 mm ±0,5 mm, ilgis 25 cm ± 1 cm |  |
| 2.6 | Homogeniškas distalinis endoskopo galas | Būtina. Homogeniškas distalinis endoskopo galas |  |
| 2.7 | Reguliuojami apšvietimo lygiai ne mažiau kaip | 3 lygiai |  |
| 2.8 | Integruoti plovimo vožtuvai ne mažiau kaip | 2 vnt. |  |
| 2.9 | Endoskopas turi 3 skirtingas jungtis | Tinkamas perkančiosios organizacijos turimai įrangai: Storz, Wolf, ACMI |  |
| 2.10 | Baterija veikia ne mažiau kaip | 4 val. |  |
| 2.11 | Okuliaras | DIN okuliaras leidžia prijungti prie visų įprastų C-mount kamerų |  |
| 3 | Papildomi priedai: |  |  |
| 3.1 | Endoskopo kamera | Rezoliucija ne mažiau kaip 2,13 megapikselių. Ne mažiau kaip 1 vnt., ne mažiau 2,8 colio progresyvus CMOS jutiklis. Prisijungimas prie nešiojamojo kompiuterio, stacionaraus kompiuterio, planšetinio kompiuterio per USB 3.0 arba lygiavertis Įdiegta nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimo programinė įranga. Laidas ne trumpesnis nei 2,5 m. |  |
| 3.2 | Priartinimo adapteris kamerai | Fokuso atstumo diapazonas nuo 18 iki 35 mm. |  |
| 3.3 | Valymo šepetėliai ne mažiau kaip | 2 vnt. |  |
| 4 | *Įrangai suteikiama garantija ne mažiau kaip | 24 mėn. |  |
| 5 | Naudojimo instrukcija | Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su prekėmis |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.