1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: VETERINARINIS LANKSTUS ENDOSKOPAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vaizdo apdorojimo sistema |  |  |
| 1.1. | Mobili vaizdo sistema viename korpuse | Būtina |  |
| 2. | Programinė įranga |  |  |
| 2.1. | Procesorius | Būtina |  |
| 2.2. | Operacinė sistema | Windows ne žemesnė versija kaip 10 arba lygiavertė |  |
| 2.3. | Stebėjimo ekranas | Ful HD arba lygiavertis, įstrižainė ne mažiau kaip 15 colių |  |
| 2.4. | Jungtis papildomo išorinio monitoriaus pajungimui | DVI-D tipo arba lygiavertė |  |
| 2.5. | Šviesos šaltinis | Integruotas LED tipo arba lygiavertis |  |
| 3. | Integruotas duomenų archyvavimo modulis |  |  |
| 3.1. | Nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui | Būtina |  |
| 3.2. | Duomenų išsaugojimas | Į USB arba lygiaverčio tipo laikmenas |  |
| 4. | Endoskopo procesorius |  |  |
| 4.1. | Baltos spalvos balansas | Būtina |  |
| 4.2. | Kameros lusto jautrumo šviesai modulis | Būtina |  |
| 4.3. | Endoskopinio vaizdo sustabdymo funkcija | Būtina |  |
| 4.4. | Šviesos ryškumo kontrolė | Ne mažiau kaip 4 lygiai |  |
| 4.5. | Integruota pompa | Maksimalus slėgis nuo 40 iki 90 kPa, maksimali tėkmė ne mažiau kaip 7 l/min |  |
| 4.6. | Kamera | Suderinama su procesoriumi, su priartinimo funkcija ir šviesos šaltiniu |  |
| 4.7. | Ekranas | LCD arba lygiavertis, liečiamas |  |
| 4.8. | Garantija | Ne mažiau kaip 24mėn. |  |
| 5. | Veterinarinė nelanksčios endoskopo dalies jungtis |  |  |
| 5.1. | Kamera | Suderinama su endoskopo procesoriumi, su priartinimo funkcija. |  |
| 5.2. | Šviesos šaltinis | Universalus šviesolaidinis kabelis, skirtas Xenon Light šaltiniams arba lygiavertis. |  |
| 6. | Veterinarinė lanksti endoskopo dalis Nr. 1 |  |  |
| 6.1. | Ilgis | 150 cm ± 5 cm |  |
| 6.2. | Diametras | 8 mm ± 1 mm |  |
| 6.3. | Darbinis kanalas | 2,8 mm ± 0,2 mm |  |
| 6.4. | Lenkimas aukščiau | Ne mažiau kaip 210° |  |
| 6.5. | Lenkimas žemiau | Ne mažiau kaip 90° |  |
| 6.6. | Kampas dešinė/kairė | Ne mažiau kaip 100° |  |
| 6.7. | Distalinis galas su viena kamera | Ne mažiau kaip 2 šviesos orientyrai |  |
| 6.8. | Apžiūros lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 3 mm iki 50 mm |  |
| 6.9. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip 120° |  |
| 6.10. | Veterinarinė lanksti endoskopo dalis suderinama su vaizdo apdorojimo sistema | Būtina |  |
| 6.11. | Rezoliucija | Ne mažiau kaip 1000000 pikselių. |  |
| 7. | Veterinarinė lanksti endoskopo dalis Nr. 2 |  |  |
| 7.1. | Ilgis | 350 cm ± 20 cm |  |
| 7.2. | Diametras | 13 mm ± 1 mm |  |
| 7.3. | Darbinis kanalas | Ne mažiau kaip 3,5 mm |  |
| 7.4. | Lenkimas aukščiau | Ne mažiau kaip 180° |  |
| 7.5. | Lenkimas žemiau | Ne mažiau kaip 90° |  |
| 7.6. | Kampas dešinė/kairė | Ne mažiau kaip 100° |  |
| 7.7. | Distalinis galas su viena kamera | Ne mažiau kaip 2 šviesos orientyrai |  |
| 7.8. | Apžiūros lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 mm iki 100 mm |  |
| 7.9. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip 140° |  |
| 7.10. | Veterinarinė lanksti endoskopo dalis suderinama su vaizdo apdorojimo sistema | Būtina |  |
| 8. | Veterinarinė nelanksti endoskopo dalis dantims |  |  |
| 8.1. | Ilgis | ne mažiau kaip 550 mm |  |
| 8.2. | Diametras | 15 mm ± 1 mm |  |
| 8.3. | Apžiūros laukas | Ne mažiau kaip 90° |  |
| 9. | Svetimkūnių žnyplės Nr. 1 |  |  |
| 9.1. | Ilgis | 230 cm ± 5 cm |  |
| 9.2. | Diametras | Ne daugiau kaip 2,3 mm |  |
| 9.3. | Suderinamos su lanksčiomis endoskopo dalimis | Būtina |  |
| 9.4. | Autoklavuojamos | Būtina |  |
| 10. | Svetimkūnių žnyplės Nr. 2 |  |  |
| 10.1. | Ilgis | 350 cm ± 5 cm |  |
| 10.2. | Diametras | Ne daugiau kaip 2,3 mm |  |
| 10.3. | Suderinamos su lanksčiomis endoskopo dalimis | Būtina |  |
| 10.4. | Autoklavuojamos | Būtina |  |
| 11. | Biopsijos žnyplės Nr. 1 |  |  |
| 11.1. | Ilgis | 230 cm ± 5 cm |  |
| 11.2. | Diametras | Ne daugiau kaip 2,3 mm |  |
| 11.3. | Suderinamos su lanksčiomis endoskopo dalimis | Būtina |  |
| 11.4. | Autoklavuojamos | Būtina |  |
| 12. | Biopsijos žnyplės Nr. 2 |  |  |
| 12.1. | Ilgis | 350 cm ± 5 cm |  |
| 12.2. | Diametras | Ne daugiau kaip 2,3 mm |  |
| 12.3. | Suderinamos su lanksčiomis endoskopo dalimis | Būtina |  |
| 12.4. | Autoklavuojamos | Būtina |  |
| 13. | Endoskopinis atsiurbimo kateteris |  |  |
| 13.1. | Ilgis | 350 cm ± 5 cm |  |
| 13.2. | Diametras | Ne daugiau kaip 2,0 mm |  |
| 13.3. | Suderinamas su lanksčiomis endoskopo dalimis | Būtina |  |
| 13.4. | Autoklavuojamas | Būtina |  |
| 14. | Polipektominė kilpa |  |  |
| 14.1. | Ilgis | 230 cm ± 5 cm |  |
| 14.2. | Diametras | Ne daugiau kaip 2,4 mm |  |
| 14.3. | Atsidarymo diametras | Ne mažiau kaip 25 mm |  |
| 15. | Priedai |  |  |
| 15.1. | Šepetėlis endoskopo valymui | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 15.2. | Slėgių sandarumo matavimo įranga | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 15.3. | Transportavimo lagaminai lanksčioms endoskopo dalims | Ne mažiau kaip po 1 vnt. |  |
| 15.4. | Transportavimo lagaminas endoskopo procesoriui, su skyriumi kameros rinkiniui ir dantų endoskopui | Ne mažiau kaip 1 vnt |  |
| 16. | Garantija taikoma visam įrangos komplektui | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.