## Sheet1
TECHNINIU SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAS
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, DUBENS | Komplektą turi sudaryti, ne mažiau kaip: 1. Jungiamųjų strypų fiksatorius (Delta mova), 2 vnt. 2. Varžtų spaustukas, ne mažiau 5 skylių,1 vnt. 3. Jungiamasis strypas, 8 mm x 250 mm (± 1 mm), 1 vnt. 4. Jungiamasis strypas, 11 mm x 400 mm (± 1 mm), 1 vnt. 5. Varžtas, Ø5 mm, 180 x 500 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt. 6. Varžtas, Ø3/5 mm, 120 x120 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt. 7. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, taip pat Delta movos veržlių suveržimui, 1 vnt. 8. Skalpelis, Nr.10, 1 vnt. 9. Spaustukas hemostatinis Mosquito, 1 vnt. 10. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui 1 vnt. 11. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn.
2 | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, GALŪNIŲ | Komplektą turi sudaryti, ne mažiau kaip: 1. Jungiamųjų strypų fiksatorius (Delta mova), 6 vnt. 2. Jungiamasis strypas, 11 mm x 400 mm (± 1 mm), 3 vnt. 3. Varžtas, Ø5 mm, 180 x 500 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt. 4. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, taip pat Delta movos veržlių suveržimui, 1 vnt. 5. Skalpelis, Nr.10, 1 vnt. 6. Spaustukas hemostatinis Mosquito, 1 vnt. 7. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui, 1 vnt. 8. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn.
3 | STALAS OPERACINIS, NEŠIOJAMAS
3.1 | Paskirtis | 1. Mobilus, lengvos konstrukcijos, išrenkamas ir surenkamas be papildomų įrankių, išardomas transportavimui, skirtas naudoti lauko sąlygomis, operacijoms ar chirurginėms manipuliacijoms atlikti. 2. Rėmas turi būti tinkamas ant jo lengvai pritvirtinti ir nuimti TALON II tipo ar lygiaverčius neštuvus. 3. Visi priedai tvirtinami prie stalo rėmo, ne prie neštuvų.
3.2 | Rėmas | 1. Pagamintas iš aliuminio, anglies ar stiklo pluošto, nerūdijančio plieno ar kito korozijai atsparaus tvirto metalo. 2. Su pagrindą apsaugančiomis reguliuojamo aukščio atramomis. 3. Turi būti galimybė kiekvieną atramą reguliuoti atskirai.
3.3 | Lentynos | Prie stalo turi būti tvirtinamos ne mažiau kaip dvi tvirto audinio lentynos: 1. Viršutinė, sulankstoma lentyna, skirta per neštuvus pratekėjusių skysčių surinkimui; 2. Apatinė sulankstoma lentyna skirta priemonėms sudėti.
3.4 | Komplektacijoje turi būti | 1. Dėžė ar dėžių sistema stalui ir visiems stalo priedams sudėti ir transportuoti, arba tvirto audinio krepšiai su įdėklais stalui sudėti. 2. Mayo tipo padėklas, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Laikikliai rankoms minkšti, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Stovas- laikiklis lašinėms infuzijoms, ne mažiau kaip 2 vnt. 5. Priedų laikikliai su spaustukais, ne mažiau kaip 2 vnt. 6. Šviestuvas tvirtinamas prie bėgelių, 2 vnt.- pageidautina 7. Padėklai tvirtinami prie stalo rėmo ne mažiau kaip 2 vnt. 8. Balnakilpės kojoms pakelti 2 vnt.- pageidautina
3.5 | Matmenys | 1. Platformos aukštis nuo žemės iki operacinio paviršiaus ne mažesnis kaip 85 cm, arba reguliuojamas. 2. Surinkto stalo matmenys turi būti tinkami saugiai fiksuoti ant jo neštuvus. 3. Sudėto stalo matmenys: ne didesni kaip 125 x 80 x 30 cm. Svoris su priedais ne daugiau kaip 60 kg.
3.6 | Atlaikoma pakrova | Ne mažiau kaip 160 kg.
3.7 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
4 | STOVAS, INFUZIJŲ
4.1 | Pagamintas | Nerūdijančio plieno, ar plieno padengto atsparia korozijai danga. Atsparus dezinfekcijai.
4.2 | Pagrindas | Su ne mažiau kaip 4 manevringais ratukais, ne mažiau kaip vienas turi būti antistatinis. Ratukai dengti guma - pageidautina. Besisukantys apie savo ašį 360°, mažiausiai 1 iš jų – su stabdžiais (fiksuojami).
4.3 | Kabliai | Su ne mažiau kaip 4 kabliais infuziniam skysčiui pakabinti. Maksimalus svoris vienam kabliui ne mažiau 1,5 kg.
4.4 | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 150- 200 cm.
4.5 | Maksimalus leidžiamas svoris | Maksimalus leidžiamas svoris ne mažiau kaip 6 kg.
4.6 | Komplektacija | 1. Metalinis laikiklis-strypas 1 vnt., skirtas dviems medicinos prietaisams (pvz., infuzinių pompoms) tvirtinti. 2. Padėklas fiksuojamas prie vamzdžio 25 ± 5 cm x 21 ± 5cm.
4.7 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
5 | ELEKTROKOAGULIATORIUS
5.1 | Paskirtis | Chirurginėms procedūroms atlikti.
5.2 | Monopolinis pjovimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Grynasis pjovimas be koaguliacijos efekto, ne mažiau 100%, galia šiuo režimu ne mažiau 300 W, 300 Ω; 1.2 Mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu, ne mažiau 50%, galia šiuo režimu ne mažiau 200 W, 300 Ω; 1.3 Pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu, ne mažiau 25%, galia ne mažiau 200 W, 300 Ω; 2. Pjovimo režimų aktyvavimas - elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
5.3 | Monopolinis koaguliavimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.2 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.3 Delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 100 Ω. 2. Koaguliavimo režimų aktyvavimas- elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
5.4 | Bipolinė rezekcija | Režimai, ne mažiau nei šie: 1. Pjovimo režimas Galia ne mažiau 200 W, 500 Ω 2. Koaguliavimo režimas Galia ne mažiau 175 W, 100 Ω 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
5.5 | Bipolinis rėžimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Maža galia 1-15 W, 100 Ω (±5%) 1.2 Vidutinė galia 16-40 W, 100 Ω (±5%) 1.3 Didelė galia 45-95 W, 100 Ω (±5%) 2. Dinaminė galios kontrolė 3. Bipolinio rėžimo aktyvavimas- automatinis arba kojine pamina.
5.6 | Bipolinis audinių sulydymas | 1. Pageidautina automatinis. 2. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu- pageidautina. 3. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai- pageidautina 4. Maksimalus galingumas/varža- galia ne mažiau 350 W, 20 Ω 5. Sulydymo režimo aktyvinimas - sulydymas rankena arba kojine pamina. 6. Galingumo kontrolė- automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
5.7 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema ar paciento kontrolės sistema | 1. Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema- būtina. 2. Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos dažnis- ne siauresnis kaip 64-76 kHz 3. Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas ne siauresnėse ribose- nuo 0 iki 150 Ω 4. Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos srovės stipris- < 100 µA RMS (±5%)
5.8 | Išėjimai | 1. Monopolinis, ne mažiau kaip 2 vnt. 2. Bipolinis, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Bipoliniai audinių sulydymui, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Neutralaus elektrodo, ne mažiau kaip 1 vnt.
5.9 | Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas | Būtina.
5.10 | Ekranas | Ne mažiau 5 colių liečiamas ekranas, arba funkcijos nustatomos jungikliais.
5.11 | Matmenys | 180 x (±20mm) 360 x (±70mm) 460 mm (±40mm).
5.12 | Svoris | Ne daugiau 13 kg
5.13 | Elektrokoagulikatoriaus priedai | 1. Nelimpantis bipolinis pincetas, tiesus 20-22 (±0,5) cm ilgio su 2 (±0,3) mm darbiniais galiukais. Pinceto jungtis tinkanti prietaisui, ne mažiau kaip 3 vnt. 2. Bipolinis kabelis suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis, ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo, vienkartinių neutralių elektrodų pajungimo kabelis, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Neutralūs elektrodai 2 zonų, ne mažiau kaip 100 vnt. 5. Monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 6. Monopoliarinės rankenos vienkartiniai peiliukai 5 (±0,5) cm ilgio, ne mažiau kaip 100 vnt. 7. Bipolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. Monopolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt.
5.14 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn.
6 | LOVA MEDICININĖ, SU RATUKAIS
6.1 | Paskirtis | Medicininė lova skirta naudoti lauko sąlygomis, su čiužiniu, užlenkiamomis kojomis lengvesniam transportavimui.
6.2 | Gulima dalis | 1. Ne mažesnė kaip: ilgis 195 cm, plotis 75 cm. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, plastiko ar kito korozijai atsparaus metalo.
6.3 | Reguliuojamo aukščio | Gulima dalis turi pasikelti į ne mažiau kaip 80 cm nuo žemės paviršiaus.
6.4 | Svoris | Ne daugiau kaip 50 kg.
6.5 | Apsauginiai turėklai | Būtina, iš abiejų pusių, nulenkiami arba nuimami.
6.6 | Galvos- nugaros atlošas | Reguliuojamas. Turi būti galimybė atlenkti į sėdimą padėtį.
6.7 | Konstrukcija | Tvirta, rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito metalo padengto antikorozine danga, atsparia išorės poveikiui.
6.8 | Ratukai | Ne mažiau kaip 4 vnt., ne mažiau kaip du iš jų turi būti su stabdžiais.
6.9 | Komplektacija | 1. Stovas lašinėms infuzijoms, reguliuojamo aukščio. 2. Čiužinys ne mažiau kaip 4 cm storio, padengtas lengvai valoma ir atsparia valymo medžiagoms danga. 3. Po gulimąja dalimi pakabinama lentyna -pageidautina.
6.10 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn.
7 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS, NEŠIOJAMAS
7.1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas suaugusių, vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai. Portatyvus, kompaktiškas. Pacientų transportavimui.
7.2 | Svoris | Su baterija, be papildomų priedų ne daugiau nei 3,5 kg.
7.3 | Matmenys | Ne didesni nei: 18 cm x 18 cm x 6 cm.
7.4 | Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -10°C iki +49°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 20% - 90%. 3. Atitinka RTCA DO-160G, MIL-STD-810G - pageidautina arba lygiaverčius standartus. 4. Pageidautina atitikimas standartams, vibracijos ir smūgio apsauga IEC 60068-2-6, 60068-2-36 arba lygiaverčius. 5. Prietaiso apsaugos klasė ne mažiau kaip IP 20, su dėklu ne mažiau kaip IP66.
7.5 | Aparatas turi integruotą turbiną | Būtina, nereikia suspausto dujų šaltinio.
7.6 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 4 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~85% ne ilgiau kaip 4 val.
7.7 | Oro filtras | Būtina. Skirtas apsaugoti prietaisą nuo užteršimo.
7.8 | Pajungimas prie išorinio deguonies šaltinio | Būtina.
7.9 | Greitas reikiamo rėžimo pasirinkimas įjungus prietaisą | Pageidautina, kad įvedus paciento amžių ir ūgį aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus.
7.10 | Ventiliacijos pasirenkami rėžimai ne mažiau kaip šie: | 1. SIMV 2. IPPV arba VCV 3. CPAP- pageidautina.
7.11 | Pagrindiniai parametrai:
7.11.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 8-30 k/min.
7.11.2 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos | ne siauresnės už nurodytas: 200 - 800 ml.
7.11.3 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | 1:2 fiksuotas arba reguliuojamas.
7.11.4 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos. | ne siauresnės už nurodytas: 0 mbar iki 20 mbar.
7.11.5 | O2 koncentracijos nustatymo ribos | ne siauresnės už nurodytas 21-90 %.
7.12 | Vaizdiniai parodymai | Ne mažiau nei šie: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis; 2. Įputimų dažnis (BPM); 3. Įpučiamas tūris (Tidal volume); 4. Maksimalus įputimo slėgis (PIP); 5. Liekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP).
7.13 | Komplektacija | 1. Daugkartinis kontūras pacientui, jei gamintojo nenumatyta, tuomet ne mažiau kaip 30vnt vienkartinių kontūrų. 2. Pakrovėjas 220-230 V ir 12 V. 3. Krepšys/dėklas transportavimui.
7.14 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
9. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
GRA prie KAM Atsargų valdymo departamento Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyriaus vyr. specialistas
št. srž. Adomas Kučinskas