## Darbinis
Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis kiekis (poreikis) | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Orienta-cinė poreikio suma, EUR (be PVM) | Orientacinė poreikio suma, EUR (su PVM) | Reikalavimai | Pakuotė (vienetų sk.) | Pakuotės kaina, EUR (be PVM) | Pakuotės kaina, EUR (su PVM) | Gamin-tojas | Katalo-ginis Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Apklotų rinkiniai urologijai
1 | TUR rinkinys | vnt. | 2000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150 x 200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Paciento apklotas 180/280 x 240 cm ± 10 cm su integruotais kojų apvalkalais. Turi perinealinę 5cm ±1cm diametro angą ir lipnią suprapubinę 8cm ±1cm diametro angą. Skysčių surinkimo maišas 95 x 50 cm ±5cm su filtru bei skysčių išleidimo anga ir lipduku/juostele maišo tvirtinimui prie chalato. Antpirštis analinei apžiūrai. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.4 Urologinis chirurginis chalatas su prailginta kloste priekyje, XL dydžio, ilgis 130 cm ± 5 cm. Chalato priekinė dalis pagaminta iš polietileno, nugaros dalis – iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Sustiprinta zona per visą rankovių ilgį. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio – 1 vnt. 7.5 Šlapimo surinktuvas 2000 ml ± 10ml, su išleidimo antgaliu – 1 vnt. 7.6 Dubuo 500 ml ± 10ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas - 1 vnt. 7.7 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.8 Rankovė kamerai 15 cm ±2 cm x245 cm ±5 cm su perforuotu galu, su lipnia juostele fiksavimui – 2 vnt. 7.9 Marlinė skarelė 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 3 vnt. 7.10 Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm ±0,5 cm diametro – 5 vnt. 7.11 Plastmasinis instrumentas, ne trumpesnis nei 24 cm – 1 vnt. 7.12 Gelis lubrikantas 20 ml ±1 ml – 1 vnt. Pastaba: Standartinės apsaugos chirurginis chalatas turi būti rinkinio viršuje.
2 | Nefroskopinis rinkinys | vnt. | 500 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių.* 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Paciento apklotas 300x180 cm ±10 cm, su ovalia 20x30 cm ± 3 cm anga, dengta incizine plėvele su 5 cm ±1 cm diametro kiauryme ir lanksčiu metaliniu sutvirtinimu formos suteikimui. Apklotas aplink angą turi absorbuojančią zoną. Apklote integruotas skaidrus maišas ne mažesnis nei 50 x 60 cm su filtru ir skysčių išleidimo anga. Apklotas pagamintas iš neaustinės poliesterio ir viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 70 g/m2 – 1 vnt. 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.4 Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 2 vnt. 7.5 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 2 vnt. 7.6 Plastmasinis instrumentas, ne trumpesnis nei 24 cm – 1 vnt. 7.7 Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm ± 0,5cm diametro – 5 vnt. 7.8 Marlinė skarelė 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 7.9 Marlinis tvarstukas 7,5x7,5 cm ± 0,5cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 7.10 Rankovė kamerai 15 cm ±2 cm x 245 cm ±5 cm su perforuotu galu, su lipnia juostele fiksavimui – 3 vnt. 7.11 Dangalas rentgeno aparatui – skersmuo 135 cm ±3cm, pagamintas iš skaidraus plastiko, maišo formos, krašte apsiūta gumelė fiksuoja maišą prie rentgeno aparato (tampri, nesuplyšta dedant ant rentgeno gaubto) – 1 vnt. 7.12 Siurbimo vamzdelis CH30 dydžio, 200 cm ilgio – 1 vnt. 7.13 Gelis lubrikantas 20 ml ±1 ml – 1 vnt. 7.14 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11, su apsauga – 1 vnt. 7.15 Skysčių infuzijos sistema – 1 vnt. Pastaba: Standartinės apsaugos chirurginis chalatas turi būti rinkinio viršuje.
3 | URS rinkinys | vnt. | 3500 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių.* 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Paciento apklotas - plotis viršuje 250 cm ± 10cm, apačioje 280 cm ± 10cm, apkloto ilgis 280 cm ± 10cm. Apklotas su integruotais kojų apvalkalais, turi perinealinę 5cm ±1cm diametro angą ir lipnią suprapubinę 6 cm ±1cm diametro angą. Trikampio formos skysčių surinkimo maišas 95x50 cm±2cm su filtru bei skysčių išleidimo anga ir lipduku maišo tvirtinimui. Antpirštis analinei apžiūrai. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.4 Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.5 Rankovė kamerai 15 cm ±2 cm x245 cm ±5 cm su perforuotu galu, su lipnia juostele fiksavimui – 2 vnt. 7.6 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.7 Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm diametro ± 0,5 diametro – 5 vnt. 7.8 Plastmasinis instrumentas, ne trumpesnis nei 24 cm – 1 vnt. 7.9 Marlinis tvarstukas 7,5x7,5 cm, ± 0,5cm, 8 sluoksnių – 5 vnt. 7.10 Gelis lubrikantas 20 ml ±1 ml – 1 vnt. Pastaba: Standartinės apsaugos chirurginis chalatas turi būti rinkinio viršuje.
Sterilūs apklotai traumatologijai-ortopedijai:
4 | Apklotų rinkinys artroskopinėms operacijoms | vnt. | 1800 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1. Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3cm – 1 vnt. 7.3 Paciento apklotas 220 x 300 cm ± 10 cm su elastine 7 cm ± 1 cm diametro anga ir skysčių surinkimo maišu, maišas su formuojančia viela. Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 70x90 cm. Apklote integruoti ne mažiau 3 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliai. Apklotas pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis, kurios svoris ne mažesnis kaip 40 g/m2. Padidintos skysčių sugėrimo zonos absorbcija ne mažiau 400 % – 1 vnt. 7.4 Popierinės servetėlės 30x40cm ± 2 cm – 2 vnt. 7.5 Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.6 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.7. Švirkštas 20 ml, dviejų dalių, L/S tipo - 1 vnt. 7.8 Adata 21G, 4 cm ± 0,2 cm – 1 vnt. 7.9 Adata 18G, 5 cm ± 0,2 cm – 1 vnt. 7.10 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 7.11 Dubuo 500 ml ± 10ml , pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas - 1 vnt. 7.12 Rankovė video kamerai su elastine anga 17 cm ± 2 cm x 240 cm ± 5 cm – 1 vnt. 7.13 Atsiurbimo rinkinys su Yankauer antgaliu CH18, 25 cm ± 1 cm ilgio ir siurbimo vamzdeliu D-0.6 cm, 300cm ±10 cm – 1 vnt. 7.14 Apklotas 75 x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.15 Maišas kojai, pagamintas iš skysčiams nepralaidžios neaustinės medžiagos ir polietileno. Plotis 35 cm ± 3 cm x ilgis 75cm ± 3 cm – 1 vnt. 7.16 Elastinis bintas 12 cm ± 1 cm pločio, ne trumpesnis nei 400 cm – 1 vnt. 7.17 Drenas žaizdai CH8 diametro, 50-60 cm ilgio, perforuotas - 1 vnt. Pastaba: Standartinės apsaugos chirurginis chalatas turi būti rinkinio viršuje.
5 | Mayo staliuko apklotas | vnt. | 1500 |  |  |  |  | 1.Vienkartinis. 2. Apklotas supakuotas viename steriliame gamykliniame popieriaus ir plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta apkloto etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Apkloto aprašas turi būti pateikiamas lietuvių kalba/anglų kalba. 3. Pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t. y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus. 4. Sudėtyje neturi būti latekso. 5. Pakuotė trijų lygių. * Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, pagamintas iš polietileno ir neaustinės polipropileno medžiagos su padidinta skysčių sugėrimo zona 55 x 90 ± 3cm.
6 | U formos apkloto rinkinys | vnt. | 1500 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 2 vnt. 7.3 Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm diametro ± 0,5 cm – 5 vnt. 7.4 Plastmasinis instrumentas, ne trumpesnis nei 24 cm – 1 vnt. 7.5 Apklotas 200 x 260 cm ± 10 cm su lipniu plyšiu 20 x 100 cm ± 5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.6 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. Pastaba: Standartinės apsaugos chirurginis chalatas turi būti rinkinio viršuje.
Sterilūs apklotai abdominalinei ir kraujagyslių chirurgijai:
7 | Proktologijos rinkinys | vnt. | 2500 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Litotominis apklotas 260 x 300 cm ± 10 cm su lipnia perinealine anga 12 x 10 cm ± 2 cm, integruotais kojų apvalkalais. Apklotas pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis, kurios svoris ne mažesnis kaip 40 g/m2 – 1 vnt. 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.4 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio– 1 vnt. 7.5 Gelis lubrikantas 20 ml ± 1 ml – 1 vnt. 7.6 Marlinė skarelė 10 x 10 cm ± 0,5cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 7.7 Marlinė skarelė 10 x 20 cm ± 0,5cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 7.8 Marlinis tvarstukas 5 x 5 cm ± 0,5cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 7.9 Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm ± 0,5cm diametro – 5 vnt. 7.10 Plastmasinis instrumentas, ne trumpesnis nei 24 cm – 1 vnt. 7.11 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 2 vnt. Pastaba: Standartinės apsaugos chirurginis chalatas turi būti rinkinio viršuje.
8 | Laparoskopinis rinkinys su stačiakampe anga | vnt. | 3000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Laparoskopinis apklotas 250x200/310cm ±10cm su praplatinta anestezijos dalimi, su lipnia abdominaline anga 30 x 35 cm ±2cm ir dviem maišais angos šonuose 25x75 ±3cm, maišai su formuojančia viela. Apklote inegruoti ne mažiau 4 vnt. „velcro“ tipo laidų bei vamzdelių laikikliai 2,5 cm x 13 cm ±1 cm. Padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesnė nei 40 x 100 cm. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370% – 1 vnt. 7.3 Rankovė kamerai 15 cm ±2 cm x245 cm ±5 cm su perforuotu galu, su lipnia juostele fiksavimui – 2 vnt. 7.4 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 2 vnt. 7.5 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.6 Tvarstukas su pleistru 5x7cm± 0,5 cm – 2 vnt. 7.7 Tvarstukas su pleistru 8x10cm±0, 5 cm – 2 vnt. 7.8 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.9 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.10 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11, su apsauga – 1 vnt. 7.11 Marlinis tvarstukas 7,5x7,5 cm ±0,5 cm, 12 sluoksnių – 5 vnt. 7.12 Marlinis tvarstukas 5x5 cm ±0,5 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 7.13 Marlinė skarelė 10x10 cm ±1 cm, 16 sluoksnių – 10 vnt. 7.14 Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm ±0,5 cm diametro – 5 vnt. 7.15 Plastmasinis instrumentas, ne trumpesnis nei 24 cm – 1 vnt. 7.16 Švirkštas 20 ml, L/S tipo, trijų dalių– 1 vnt. 7.17 Adata 18G, 4 cm ± 0,2 cm – 1 vnt. 7.18 Adata 21G, 4 cm ± 0,2 cm – 1 vnt. Pastaba: Standartinės apsaugos chirurginis chalatas turi būti rinkinio viršuje.
9 | Apklotų rinkinys laparotomijoms, universalus | vnt. | 7000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3cm – 1 vnt. 7.3 Apklotas lipniu kraštu 100 x 100 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona nemažesnė nei 60 x 30 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m² - 2 vnt. 7.4 Apklotas lipniu kraštu 200 x 200 cm ± 10 cm, su integruotais ne mažiau 2 vnt. vamzdelių ir laidų laikikliais padidinto skysčių sugėrimo zonoje. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona nemažesnė nei 60 x 30 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m² – 1 vnt. 7.5 Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 x 160 cm ± 10 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona nemažesnė nei 60 x 30 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m² – 1 vnt. 7.6 Popierinės servetėlės 30 x 40 cm ± 2cm - 4 vnt. 7.7 “Velcro” tipo juostelė 2,5 cm x 14 cm ± 1 cm, lipni - 1 vnt. 7.8 Plastmasinis instrumentas, ne trumpesnis nei 24 cm – 1 vnt. 7.9 Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm diametro ± 0,5 cm– 10 vnt. 7.10 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 2 vnt. 7.11 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. Pastaba: Standartinės apsaugos chirurginis chalatas turi būti rinkinio viršuje.
Sterilūs apklotų rinkiniai akušerijai -ginekologijai:
10 | Laparoskopinis vaginalinis rinkinys | vnt. | 1000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1. Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2. Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.3. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11, su apsauga - 1 vnt. 7.4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 4 vnt. 7.5. Marlinis tvarstukas 7,5x7,5 cm ± 0,5 cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 7.6 Marlinis apvalus tamponas 5 cm ± 0,5cm diametro – 5 vnt. 7.7. Rankovė kamerai 15 cm ±2 cm x245 cm ±5 cm su perforuotu galu, su lipnia juostele fiksavimui – 4 vnt. 7.8. Tvarstukas su pleistru 5x7 cm ± 0,5 cm – 2 vnt. 7.9. Tvarstukas su pleistru 8x10 cm ± 0,5 cm – 1vnt. 7.10. Ginekologinis-laparoskopinis apklotas 280/250x280cm ± 10cm, su lipnia, trapecijos formos abdominaline anga 18x23x23 cm ± 1cm ir lipnia perinealine anga 8x15 cm ±1 cm. Apklotas turi integruotus apvalkalus kojoms, skysčių surinkimo maišą su skysčių išleidimo anga, 6 vnt. laidų ir vamzdelių laikiklius bei kilimėlį instrumentams neslidžiu paviršiumi. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis – 1 vnt. 7.11 Popierinės servetėlės 30x40 cm ± 2cm – 2 vnt.
11 | Rinkinys histeroskopijai | vnt. | 5000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių arba anglų kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Litotominis apklotas 90/310x230 cm± 10 cm, su lipnia perinealine 6x17cm ±1 cm dydžio anga, integruotais kojų apvalkalais, vamzdelių bei laidų laikikliais, ne mažiau 2 vnt. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370% - 1vnt 7.3 Apklotas su lipniu kraštu 65x50 cm ± 5 cm. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis – 1 vnt. 7.4 Apklotas po sėdmenimis 95x130 cm ± 5 cm su 2 padidinto skysčių sugėrimo zonomis, ne mažesnėmis nei 50x35 cm ir 50x20 cm – 1 vnt. 7.5 Popieriniai rankšluosčiai 30x20 cm ± 1 cm – 2vnt.
12 | Rinkinys Cezario operacijai | vnt. | 1500 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Paciento apklotas 250/200 x 300 cm ±10 cm su lipnia abdominaline 30 x 35 cm ± 2cm anga, dengta incizine plėvele su kiauryme, ne mažesne nei 15 x15 cm. Apie angą integruotas skaidraus tvirto plastiko skysčių surinkimo maišas, su skysčių išleidimo angomis šonuose ir ne mažiau 4 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliai. Absorbuojanti zona virš angos ne mažesnė nei 40 x 50 cm ir žemiau angos ne mažesnė nei 50x60 cm. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis – 1 vnt. 7.2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3cm – 1 vnt. 7.3. Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm - 1 vnt. 7.4 “Velcro” tipo juostelė 2,5 cm x 13 cm ± 1 cm, lipni – 1vnt. 7.5 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.6 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 21 - 2 vnt. 7.7 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 3 vnt. 7.8 Marlinis tvarstukas 7,5x7,5 cm ±0,5 cm, 8 sluoksnių – 6 vnt. 7.9 Marlinis apvalus tamponas 5 cm ±0,5 cm diametro – 10 vnt. 7.10 Rankovė kamerai 15 cm ±2 cm x 245 cm ±5 cm su perforuotu galu, su lipnia juostele fiksavimui – 1 vnt. 7.11 Tvarstukas su pleistru 10x25 cm ±1 cm – 1 vnt. 7.12 Atsiurbimo rinkinys su Yankauer antgaliu CH18, 25 cm ± 1 cm ilgio ir siurbimo vamzdeliu D-0.6 cm, 300cm ±10 cm – 1vnt. 7.13 Popierinės servetėlės 30x40 cm ± 2cm – 4 vnt. 7.14 Apklotas 100 x 120 cm ± 5cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.
13 | Rinkinys gimdymui | vnt. | 4500 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apsauginis paklotas 150 x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 2 vnt. 7.2 Apsauginis paklotas 75 x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 2 vnt. 7.3 Absorbuojantis ir skysčius sulaikantis paklotas 75 x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, vidurinis – iš ypač gerai sugeriančio polimero, apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės ir neaustinės medžiagos - 1 vnt. 7.4 Krepinis popierius 75 x 75 cm ± 2 cm, skirtas komponentų supakavimui – 1 vnt.
14 | Vaginalinis rinkinys |  | 1500 |  |  |  |  | 1.Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 2 vnt. 7.3 Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.4 Paciento apklotas 220/300x280 cm ±10cm su integruotais apvalkalais kojoms, turi lipnią trapecijos formos angą 15x11x18 cm±2cm ir skysčių surinkimo maišą 65x50cm ±3cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.5 Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 4 cm diametro ± 0,5 cm– 10 vnt.
15 | Laparoskopinis rinkinys su trikampe anga | vnt. | 2000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.2 Rankovė video kamerai su elastine anga 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 3 vnt. 7.3 Tvarstukas su pleistru 5x7cm ± 0,5 cm –2 vnt. 7.4 Tvarstukas su pleistru 8x10cm± 0,5 cm – 1 vnt. 7.5 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11, su apsauga – 1 vnt. 7.6 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio - 3 vnt. 7.7 Dubuo 250 ml ± 10ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.8 Marlinis tvarstukas 7,5x7,5 cm, ± 0,5cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 7.9 Marlinis apvalus tamponas 5 cm ± 0,5cm diametro – 5 vnt. 7.10 Paciento apklotas 240x320 cm± 10 cm su lipnia trikampe anga 20x30 cm ± 3 cm, integruotais kojų apvalkalais ir 2 vnt. vamzdelių ir laidų laikikliais. Padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesnė nei 50x60 cm. Apklotas pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis, kurios svoris ne mažesnis kaip 40 g/m2. Padidintos skysčių sugėrimo zonos absorbcija ne mažiau 400 % - 1 vnt. 7.11 Popierinės servetėlės 30x40 cm ± 2cm – 2 vnt.
Sterilūs rinkiniai angiografijai:
16 | Apklotų rinkinys angiografijai | vnt. | 1500 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1. Angiografinis apklotas 220 x 340 cm ± 10 cm. Apklotas turi dvi 15 cm ±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ± 1cm diametro kiauryme femoralis srityse, abi apkloto pusės yra su skaidria polietilenine dalimi. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 %, zonos dydis 80 x 120 cm ±5 cm, atstumas nuo apkloto viršaus iki femoralinių angų 80 cm ± 1 cm - 1 vnt. 7.2 Apklotas apsauginiam stovui 160x260 cm ± 10 cm su lipniu kraštu. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.3. Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.4 Dangalas aparatūrai – skersmuo 100 cm ±3cm, pagamintas iš skaidraus plastiko, maišo formos, krašte apsiūta gumelė fiksuoja maišą prie aparato (tampri, nesuplyšta dedant ant aparatūros) – 1vnt. 7.5 Dubuo 60 ml ±10 ml, iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.6 Dubuo 250 ml ±10 ml, iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 2 vnt. 7.7 Dubuo 250 ml ±10 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.8 Kempinėlė 5x5cm ±1 cm su koteliu 20 cm ±2 cm - 3 vnt. 7.9 Švirkštas 10 ml, L/L tipo, trijų dalių – 1 vnt. 7.10 Švirkštas 5 ml, L/L tipo, trijų dalių – 2 vnt. 7.11 Švirkštas 20 ml, L/L tipo, trijų dalių – 1 vnt. 7.12 Adata hipoderminė 20G, 4 cm ± 0,2 cm – 1 vnt. 7.13 Adata hipoderminė 21G, 4 cm ± 0,2 cm – 2 vnt. 7.14 Adata hipoderminė 18G, 5 cm ± 0,2 cm – 1 vnt. 7.15 Dislokacinė kišenė širmai 100x100 cm ±3 cm – 1 vnt. 7.16 Neaustinės medžiagos skarelė 40x40 cm ±5 cm, 2 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu - 3 vnt. 7.17 Marlinis tvarstukas 5 x 5 cm ± 0,5cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. 7.18 Popierinė servetėlė 40x60 cm ± 5 cm - 3 vnt. 7.19 Operacinė lipni juosta 10 x 50 cm ± 1 cm – 2 vnt. 7.20 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.21 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. Pastaba: kempinėlė su koteliu ir indas 250 ml ±10 ml atskirai supakuoti į krepinį popierių/polipropileno medžiagą ir patalpinti ant viso rinkinio viršaus.
17 | Apklotų rinkinys angiografijai, radialinis | vnt. | 300 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Radialinis apklotas 230x360 cm ±10 cm, apklotas turi dvi 15 cm ±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ± 1cm diametro kiauryme femoralis srityje ir dvi 9x12 cm ±1cm incizine plėvele dengtas angas su 6x4 cm ± 0,5cm kiauryme radialis srityje. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Arčiausiai žaizdos esanti T formos padidinta skysčių sugėrimo zona 120x140/100 cm ±5 cm. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 %. Atstumas nuo apkloto viršaus iki femoralinių angų 100 cm ± 5 cm – 1 vnt. 7.2 Apklotas apsauginiam stovui 160x260 cm ± 10 cm su lipniu kraštu. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.3 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 7.4 Dangalas aparatūrai – skersmuo 100 cm ±3cm, pagamintas iš skaidraus plastiko, maišo formos, krašte apsiūta gumelė fiksuoja maišą prie aparato (tampri, nesuplyšta dedant ant aparatūros) – 1vnt. 7.5 Dubuo 60 ml ±10 ml, iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.6 Dubuo 250 ml ±10 ml, iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 2 vnt. 7.7 Dubuo 250 ml ±10 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.8 Kempinėlė 5x5cm ±1 cm su koteliu 20 cm ±2 cm - 3 vnt. 7.9 Švirkštas 10 ml, L/L tipo, trijų dalių – 2 vnt. 7.10 Švirkštas 5 ml, L/L tipo, trijų dalių – 2 vnt. 7.11 Švirkštas 20 ml, L/L tipo, trijų dalių – 2 vnt. 7.12 Adata hipoderminė 20G, 4 cm ± 0,2 cm – 1 vnt. 7.13 Adata hipoderminė 21G, 4 cm ± 0,2 cm – 2 vnt. 7.14 Adata hipoderminė 18G, 5 cm ± 0,2 cm – 1 vnt. 7.15 Dislokacinė kišenė širmai 100x100 cm ±3 cm – 1 vnt. 7.16 Neaustinės medžiagos skarelė 40x40 cm ±5 cm, 2 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu - 3 vnt. 7.17 Marlinis tvarstukas 5 x 5 cm ± 0,5cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. 7.18 Popierinė servetėlė 40x60 cm ± 5 cm - 3 vnt. 7.19 Operacinė lipni juosta 10 x 50 cm ± 1 cm – 2 vnt. 7.20 Apklotas 150x90 cm ±5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės 7.21 Absorbuojantis apklotas lipniu kraštu 35x50 cm ± 5 cm. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis – 1 vnt. 7.22 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.23 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. Pastaba: kempinėlė su koteliu ir indas 250 ml +-10ml atskirai supakuoti į krepinį popierių/polipropileno medžiagą ir patalpinti ant viso rinkinio viršaus.
18 | Apklotų rinkinys angiografijai, mažasis | vnt. | 2000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 5. Sudėtyje neturi būti latekso. 6. Pakuotė trijų lygių. * 7. Rinkinio sudėtis: 7.1 Apklotas 150 x 110 cm ± 5 cm su lipnia ovalia anga 8 x 5 cm ±1 cm. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis - 1 vnt. 7.2. Kempinėlė 5x5cm ±1 cm su koteliu 20 cm ±2 cm - 2 vnt. 7.3. Dubuo 250 ml ±10 ml, iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7.4 Marliniai tvarstukai 5 x 5 cm ± 0,5cm, 12 sluoksnių – 10 vnt.
19 | Sterilus tvarstliavos rinknys arterioveninės fistulės punkcijai | vnt. | 4500 |  |  |  |  | START dalis atskiroje kietoje pakuotėje. Turi turėti ne mažiau kaip 2 nuklijuojamus lipdukus sterilumo ir kontrolės duomenimis registracijai. Rinkinį sudaro: 1) Apklotas, vandeniui atsparus 45x45 cm (±2 cm) - 1 vnt. 2) Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. 3) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių, 5x5 cm (± 0,5cm) - 8 vnt.
20 | Setrilus tvarstliavos rinkinys hemodializei pro centrinės venos kateterį | vnt. | 7500 |  |  |  |  | START ir STOP dalys supakuotos atskirose pakuotėse ir sudėtos į permatomą užklijuotą maišą, turi turėti ne mažiau kaip 2 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir kontrolės duomeninis registracijai. Rinkinį sudaro: START: 1) Apklotas dviejų sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos 45x45 cm (± 2 cm), su lipnia anga 10 cm (± 1cm) diametro - 1 vnt. 2) Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. 3) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių, 5x5 (± 0,5cm) - 4 vnt. 4) Švirkštas Luer trijų dalių 5 ml - 2 vnt. STOP: 1) Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. 2) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių 5x5 cm ± (0,5cm) - 4 vnt. 3) Marlinės servetėlės 8 sluoksnių 7,5x7,5 cm ± (0,5cm) - 2 vnt. 4) Švirkštas Luer trijų dalių 2 ml - 2 vnt., 20 ml - 2 vnt.
21 | Sterilus apklotas, trisluoksnis 95x150 cm | vnt. | 4000 |  |  |  |  | Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. 95x150 cm (± 5 cm) dydžio, 3 – jų sluoksnių ne plonesnės nei 70 g/m² medžiagos: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis – iš polietileno, apatinis - apsauginis popieriaus/neaustinės medžiagos. *
22 | Sterilus apklotas instrumentavimo staliukui 100x150 cm | vnt. | 5000 |  |  |  |  | Pagamintas iš neaustinės medžiagos, 100x150 (± 5 cm) cm dydžio. Ne mažiau 2 – jų sluoksnių ne plonesnės nei 70 g/m² medžiagos: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Absorbuojanti dalis 75x150cm (± 5 cm). Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė -kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui. *
23 | Sterilus apklotas lipniu kraštu 90x75 cm | vnt. | 5000 |  |  |  |  | Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. Ne mažiau 2 – jų sluoksnių ne plonesnės nei 60 g/m² medžiagos: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis/apatinis - iš polietileno/apsauginis popieriaus/neaustinės medžiagos. Arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta ne mažiau kaip 25x40 cm. Dydis – 90x75 cm (± 5 cm). Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė -kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui. *
24 | Apklotas su anga, sterilus | vnt. | 3000 |  |  |  |  | Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. Ne mažiau 2 sluoksnių, ne plonesnės nei 60 g/m² medžiagos, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 45x75 cm (± 5 cm), su anga 7 cm (±1 cm), angos kraštai lipnūs. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė -kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui. *
25 | Apklotas sterilus su anga | vnt. | 6500 |  |  |  |  | Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. Ne mažiau 2 sluoksnių ne plonesnės nei 60 g/m² medžiagos, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 75x90 cm (± 5 cm), su anga 6x8 cm (± 1 cm), angos kraštai lipnūs. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė -kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui. *
26 | Apklotas sterilus su anga | vnt. | 4000 |  |  |  |  | Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. Ne mažiau 2 sluoksnių ne plonesnės nei 60 g/m² medžiagos, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 120x150 cm (± 5 cm), su anga 5x7 cm (± 1cm), angos kraštai lipnūs. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė -kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui. *
27 | Dangalai aparatūrai, sterilūs | vnt. | 30 |  |  |  |  | Apvalūs, 140 cm , su gumyte, supakuoti po vieną lengvai atidaromoje pakuotėje. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. *
28 | Epidūrinis/spinalinis rinkinys | vnt. | 10000 |  |  |  |  | Sterilus rinkinys įpakuotas vienoje popieriaus - plastikinėje pakuotėje. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. Rinkinio sudėtis: epidūrinis apklotas 75x80cm (± 5 cm) su lipnia anga 10 cm diametro (±1 cm) – 1vnt, apklotas 75x90cm (± 5 cm) – 1vnt, metalinis arba plastikinis instrumentas Kocher, 14 cm (±1 cm) – 1vnt, neaustinės skarelė ne mažiau 20x20 cm – 5 vnt., vatos tamponai ne mažesni 5x5cm – 5 vnt., švirkštas 5 ml - 1 vnt., adata 21G/40mm - 1 vnt. *
29 | Kateterizavimo rinkinys | vnt. | 2500 |  |  |  |  | Sudėtis: plastikinis pincetas, 13 cm (±1 cm)- 1 vnt.; dideli neaustinės medžiagos tamponai, Ø 5 cm (± 0,5 cm) - 2 vnt.; neaustinės medžiagos servetėlės 7,5x7,5 cm (± 0,5 cm), ne mažiau 8 sl. - 4 vnt.; nitrilinės pirštinės ilgu rankogaliu, ilgis ne mažiau 30 cm, dydis M - 2 vnt.; dviejų dalių padėkliukas, 182x98 x 24 mm (± 2 mm) - 1 vnt.; U-formos apklotas su įpjova 60x75 cm (±1 cm) - 1 vnt.; apklotas 50x50 cm (± 2 cm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. *
30 | Tvarstymo rinkinys | vnt. | 10000 |  |  |  |  | Sudėtis: plastikinis pincetas, 13 cm (±1 cm) - 1 vnt.; apvalūs marliniai tamponai, Ø 2,5 cm (± 0,5 cm) - 3 vnt., marlinės servetėlės 5x5 cm (± 0,5 cm), ne mažiau 8 sl. - 2 vnt.; keturių dalių padėkliukas, 148x74x18 mm (± 2 mm) - 1 vnt., apklotas 40x40 cm (± 2 mm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. *
31 | Vienkartiniai operaciniai baltiniai | vnt. | 20000 |  |  |  |  | XL dydžio; pagaminta iš neaustinės medžiagos 35g/m²; nesterilūs, trumpomis rankovėmis, raišteliai nugarinėje dalyje kaklo ir liemens srityje; ilgis 100 cm (± 3 cm).
32 | Autonomiškai šildantis apklotas | vnt. | 120 |  |  |  |  | Vienkartinio naudojimo, saugo nuo hipotermijos prieš, po ir operacijos metu. Dvisluoksnis; neaustinės medžiagos, švelnus, nealergizuojantis. Skirtas tiek viso kūno, tiek atskirų jo dalių šildymui. Išpakuotas ir išlankstytas apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko paviršiaus vidutinę 42°C temperatūrą iki 10 valandų. Apkloto matmenys: 152x92 cm (± 2 cm).
33 | Autonomiškai šildantis apklotas dviejų dalių | vnt. | 90 |  |  |  |  | Vienkartinio naudojimo, saugo nuo hipotermijos prieš, po ir operacijos metu. Dvisluoksnis, neaustinės medžiagos, švelnus, nealergizuojantis. Skirtas tiek viso kūno, tiek atskirų jo dalių šildymui. Išpakuotas ir išlankstytas apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko paviršiaus vidutinę 42°C temperatūrą iki 10 valandų. Apklotą galima padalinti į dvi dalis ir atskirai uždengti viršutinę ar apatinę kūno dalį arba sujungti atgal į vientisą šildomą apklotą. Apkloto matmenys: 110/150x200 cm (± 2 cm).
34 | Chirurginės kaukės su apsauginiu gaubtu | vnt. | 400 |  |  |  |  | Vienkartinė, užrišama, klostuota, rezistentiška skysčiams, su išorine ir vidine juosta nuo rasojimo, su apsauginiu antirefleksiniu skydeliu, 3 sluoksnių, ne mažiau 99% bakterijų filtravimo efektyvumas. Pilnai viršutinę veido dalį dengiantis skydas/gaubtas turi apsaugoti akis nuo biologinių skysčių patekimo, tinka nešiojantiems akinius, netrukdo regėjimui. Kaukės ilgis ne mažiau 180mm, plotis 190mm, skydo dydis 120x305mm. Turi būti tvirtinama raištelių pagalba, gerai prisispausti prie nosies, kad iškvepiamas oras garais nesikondensuotų ant akinių stiklo (juosta nuo rasojimo – išorinė ne mažiau 40 mm ir vidinė 20 mm pločio), su papildomomis klostėmis.
35 | Vienkartinės šlepetės | vnt. | 3500 |  |  |  |  | Dydis: 40. Neaustinės medžiagos, nepermatomos, tamsios spalvos. Kraštai apsiūti, neirstantys. Padas pagamintas iš poliuretano putų, tvirtas, neslysta. Supakuotos pakuotėse po 1 porą.
36 | Vienkartinės šlepetės | vnt. | 3300 |  |  |  |  | Dydis: 46. Neaustinės medžiagos, nepermatomos, tamsios spalvos. Kraštai apsiūti, neirstantys. Padas pagamintas iš poliuretano putų, tvirtas, neslysta. Supakuotos pakuotėse po 1 porą.
37 | Vienkartinė patalynė ligoniams | vnt. | 21000 |  |  |  |  | Vienkartinė higieninė patalynė, pagaminta iš neaustinės medžiagos ne plonesnės kaip 25 g/m², komplekto sudėtis: pagalvės užvalkalas (ne mažiau 60 x 60 cm), antklodės užvalkalas (ne mažiau 140x200 cm ), paklodė (ne mažiau 140x220 cm). Spalva – žalia,/mėlyna. Rinkiniai supakuoti po 1 vnt.
38 | Vienkartiniai plastikiniai apsauginiai apklotai čiužiniams | vnt. | 15000 |  |  |  |  | Vienkartiniai; su gumele; ne mažesni nei 200x100 cm dydžio; nepralaidūs skysčiams; gerai priglunda prie čiužinio.
39 | Paklotas pakloti ant kušetės | vnt. | 15000 |  |  |  |  | Dviejų sluoksnių, dydis 80x140 cm (±5 cm), sugeria ir nepraleidžia skysčių.
Pozicinavimo ritiniai:
40 | Pozicionavimo ritinys 60 cm | vnt. | 30 |  |  |  |  | Pozicionavimo ritinio ilgis 60 cm ± 5 cm, diametras 15 cm ± 5 cm. Poliesterio ritinys su užpildu 50% HR porolono 50 % poliesterio pluošto. Užvalkalas pagamintas iš 100 % poliesterio, dengto poliuretano sluoksniu, nepralaidus skysčiams, pralaidus orui, su užtrauktuku. Skalbiamas aukštoje iki 90 laipsnių temperatūroje.
41 | Pozicionavimo ritinys 125 cm | vnt. | 50 |  |  |  |  | Pozicionavimo ritinio ilgis 125 cm ± 5 cm, diametras 20 cm ± 5 cm. Poliesterio ritinys su užpildu 50% HR porolono 50 % poliesterio pluošto. Užvalkalas pagamintas iš 100 % poliesterio, dengto poliuretano sluoksniu, nepralaidus skysčiams, pralaidus orui, su užtrauktuku.Skalbiamas aukštoje iki 90 laipsnių temperatūroje.
42 | Padėties keitimo pagalvėlė | vnt. | 50 |  |  |  |  | Padėties keitimo pagalvėlė ilgis ne mažiau 70 cm, plotis ne mažiau 25 cm. porolono pagalvėlė su medicininiu užvalkalu. Užvalkalas pagamintas iš 100 % poliesterio dengto poliuretano sluoksniu, kad būtų pralaidus orui, nepralaidus skysčiams su užtrauktuku V formos, vidus pagamintas iš aukštos kokybės porolono. Skalbiamas aukštoje iki 90 laipsnių temperatūroje.
43 | Kulnų apsauga | vnt. | 60 |  |  |  |  | Pagamintas iš audinio 100 % poliesterio dengto poliuretano sluoksniu, kad būtų pralaidus orui, nepralaidus skysčiams, su užtrauktuku ir tvirtinimo lipdukais, skalbiamas aukštoje iki 90 laipsnių temperatūroje. M - dydis diametras 25 cm ± 1 cm, L - dydis diametras 30 cm ± 2 cm.
44 | Čiužiniai pragulų profilaktikai | vnt. | 100 |  |  |  |  | Čiužinys tinkantis medicinos įstaigoms, skirtas pragulų prevencijai ir gydymui. Pagamintas iš poliuretano putų, nedeformuojamas, antibakterinis, priešgrybelinis. Tankis ne mažiau 35 kgmc. Užvalkalas pagamintas iš audinio 100 % poliesterio, dengto 100 % poliuretano sluoksniu, pralaidus orui, nepralaidus skysčiams. Su L formos užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, kad skysčiai neprasiskverbtų į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. Maksimali apkrova iki 250 kg. Užvalkalas skalbiamas skalbimo mašinoje, iki 95 laipsnių temperatūroje, taip pat gerai dezinfekuojamas. Matmenys: 198 cm (± 2 cm) x 90cm (± 1 cm). Čiužinio aukštis ne mažiau 14 cm.
* Pažymėtos prekės privalo atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB, standarto EN 13795, CFR 1610 1 klasės bei EN ISO 13485 standarto reikalavimus. Šių reikalavimų laikymasis yra privaloma sutarties sąlyga ir bus tikrinamas sutarties vykdymo metu.