## Su SKS
SPECIFIKACIJA. TVARSLIAVA IR VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS
Būtina užsakymus priimti ir sąskaitas pateikti elektroniniu formatu (*.pdf netinka!)
Pirkimo objekto dalies ir eilės numeris | Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas ir būtini techniniai parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 1 metams | Gamintojas | Prekės pavdinimas, kiekis pakuotėje (kaip bus rašoma sąskaitoje) ir REF kodas | Vieno mato vnt. kaina be PVM, € | Vieno mato vnt. kaina su 5% PVM, € | 1 metų poreikio suma be PVM, € | 1 metų poreikio PVM suma, € | 3 metų poreikio suma su PVM, €
1 pirkimo objekto dalis. Medicininė klijuotė
1.1 | Medicininė klijuotė 80-90 cm pločio |  | m | 150
Visos 1 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 150
2 pirkimo objekto dalis. Martenso guminis tvarstis
2.1 | Martenso guminis tvarstis 500 x 5,5 cm. |  | vnt. | 2
Visos 2 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 2
3 pirkimo objekto dalis. Medicininė marlė
3.1 | Medicininė marlė 90 cm pločio, 100 % balinta medvilnė, ne mažiau 17 siūlų/cm². Ilgis:
3.1.1 | 100 m |  | vnt. | 150
Visos 3 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 150
4 pirkimo objekto dalis. Impregnuoti tvarsčiai
4.1 | Antibakterinis (Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) ir priešgrybelinis (Candida albicans) chirurginis marlinis tvarstis. Dydžiai:
4.1.1 | 50 x 1 cm |  | vnt. | 100
4.1.2 | 50 x 2 cm |  | vnt. | 100
4.1.3 | 200 x 5 cm |  | vnt. | 30
4.1.4 | 200 x 10 cm |  | vnt. | 30
4.2 | Antibakterinis (Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) ir priešgrybelinis (Candida albicans) chirurginis tvarstis su pliuretano puta. Dydis 15 x 15 cm. |  | vnt. | 10
Visos 4 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 270
5 pirkimo objekto dalis. Marliniai tvarsčiai
5.1 | 500 x 10 cm sterilus |  | vnt. | 50
5.2 | 700 x 14 cm sterilus |  |  | 50
Visos 5 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 100
6 pirkimo objekto dalis. Nelimpantys nosies tamponai kraujavimui stabdyti
6.1 | Lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas, su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. Ilgis:
6.1.1. | 5,5 cm |  | vnt. | 30
6.1.2 | 7,5 cm |  | vnt. | 30
6.2 | 9 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. |  | vnt. | 10
6.3 | Tamponas pagamintas iš kempinės medžiagos, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas. Sterilus, pakuotėje po 1 vnt.
6.3.1 | 8 cm |  | vnt. | 10
6.3.2 | 5 cm |  | vnt. | 10
Visos 6 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 90
7 pirkimo objekto dalis. Antimikrobinė operacinio pjūvio plėvelė
7.1 | Sterili poliesterio pagrindo plėvelė, leidžianti kvėpuoti odai, turinti 100 % barjerą skysčiams iš išorės, padengta hipoalerginiais akriliniais klijais. Klijų sudėtyje yra antimikrobinė veiklioji medžiaga – jodoforas. Ilgas plataus veikimo spektro antimikrobinis veikimas (St. aureus, St. epidermidis, E. coli, Pseudomonas Aeruginosa ir kt.). Plėvelės kraštai neatsiklijuoja ilgų operacijų metu. Lengvai užklijuojama, plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus. Įspėjantis simbolis “STOP” ant popieriaus, apsaugančio limpantį paviršių, svarbus plėvelę užklijuojant dviese. Visas dydis / limpantis dydis 66 x 60 / 56 x 60 cm. |  | vnt. | 250
Visos 7 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 250
8 pirkimo objekto dalis. Saugūs dūrikliai prie gliukozės matuoklių
8.1 | Saugūs vienkartiniai dūrikliai su automatiniu adatos įtraukimu. Dydžiai: 21G, 23G, 26G, 28G, 30G. Skverbties gylis nuo 1,6 iki 2,2 mm. |  | vnt. | 3000
Visos 8 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 3000
9 pirkimo objekto dalis. EKG elektrodai
9.1 | Vienkartiniai EKG elektrodai, kurių plastikinis pagrindas padengtas lengvai nuplaunamais hipoalerginiais klijais. Tinkantys monitoringui, neatsiklijuoja 2 paras. Centrinė dalis sudrėkinta EKG pasta arba geliu. Turi metalinę standartinę jungtį paciento monitorių EKG kabeliams prijungti:
9.1.1 | Elektrodai suaugusiems |  | vnt. | 10000
9.1.2 | Elektrodai vaikams |  | vnt. | 1500
Visos 9 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 11500
10 pirkimo objekto dalis. Medtronic/Covidien WarmTouch™ konvekcinės šildymo sistemos antklodės
10.1 | Krūtinės kūno dalį šildanti antklodė. Sistema, paremta konvekcinio šildymo principu, padeda lengvai palaikyti normalią paciento kūno teperatūrą operacijos metu. 2 sluoksnių medžiaga, sudaryta iš polietileno plėvelės vidiniame sluoksnyje ir neaustinės medžiagos išoriniame sluoksnyje. Pralaidi bei neturinti neigiamo poveikio rentgeno spinduliams. Dygsniuota konstrukcija. Be latekso. Pripūstos dydis (183x61)±4 cm. |  | vnt. | 300
Visos 10 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 300
11 pirkimo abjekto dalis. Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai
11.1 | Adata, skirta Port kateterio silikoninės membranos punkcijai ir ilgalaikėms infuzijoms. Sterili, vienkartinė. Tinka ilgalaikėms (iki 7 parų) infuzijoms. Atlaiko slėgį iki 325 psi (22,4 barų) Su sparneliais, 200±10 mm prailginimo linija ir spaustuku. Be PVC, DEHP. Skersmuo (19-20- 22-24)±1G, ilgis (12-15-20-25-30)±2mm |  |  | 10
Visos 11 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 10
12 pirkimo objekto dalis. Sterilios medicininės adatos, skarifikatoriai
12.1 | Hipoderminė adata injekcijoms permatomu, spalva koduotu antgaliu, antrinėse pakuotėse - dėžutėse ≤ 100 vnt. Ant dėžutės turi būti pavadinimas, dydis, serija, galiojimas.
12.1.1 | 16 G (1,6 x 40 mm |  | vnt. | 6000
12.1.2 | 18 G (1,2 x 38 mm) |  | vnt. | 25000
12.1.3 | 21 G (0,8 x 40 mm) |  | vnt. | 7500
12.1.4 | 23 G (0,6 x 32 mm |  | vnt. | 2000
12.1.5 | 27 G (0,4 x 16 mm) |  | vnt. | 1000
12.1.6 | Lancetai (skarifikatoriai) sterilūs |  | vnt. | 6000
Visos 12 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 47500
13 pirkimo objekto dalis. Specializuotos adatos, mėgintuvėliai likvorui
13 | Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001 ir ISO 13485. Veninio kraujo paėmimo adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, multibandinės, sterilios atitinka ISO 7864, pažymėtos CE ženklu, skirtu invaziniams medicinos prietaisams, su ženklą suteikusios institucijos kodu (pagal 93/42EC) ir atitinkančios EN 550. Ant kiekvieno prekės vieneto turi būti nurodytas gamintojas, serijos/partijos numeris ir galiojmo laikas. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo įgaliojimą atstovauti ir parduoti siūlomas prekes, ISO standartus ir direktyvų reikalavimus patvirtinančius sertifikatus, gamintojo patvirtinimus funkciniams reikalavimams, siūlomų adatų pavyzdžius (po 2-3 vnt)
13.1 | Venoadata vakuuminiam mėgintuvėliui su permatoma kaniule įsukama 21G 0,8 x 38 mm, žalia be latekso, su vizualizacija. |  | vnt. | 11000
13.2 | Venoadata vakuuminiam mėgintuvėliui su permatoma kaniule įsukama 22G 0,7 x 25 mm, juoda be latekso, su vizualizacija. |  | vnt. | 2100
13.3 | Adatėlės Multilet Supersoft |  | vnt. | 200
13.4 | Vakuuminiai mėgintuvėliai 6-7 ml raudonos spalvos kamšteliu, pagaminti iš skaidraus bespalvio stiklo, be jokių cheminių priedų. |  | vnt. | 100
Visos 13 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 13400
14 pirkimo objekto dalis. Paklotai
14.1 | Paklotas rulone, pagamintas iš neaustinės 18 ± 1 g medžiagos, baltos spalvos, 60 ± 10 cm pločio, 100 m ilgio, perforacija kas 50 cm. |  | vnt | 60
Visos 14 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 60
15 pirkimo objekto dalis. Masažo aliejus
15.1 | Masažo aliejus |  | vnt | 20
Visos 15 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 20
76802

## Lapas1
#REF!