## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija I pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

HOLTERINĖ SISTEMA

Holterinė sistema (paros EKG registravimo priemonė) – 1  kompl. (1 programa su licencija(-omis) + 3 EKG registratoriai(holteriai) + kompiuterinė įranga). Holterinės sistemos paskirtis – atlikti ilgalaikio EKG matavimo tyrimus. Reikalavimai holterinei sistemai ir ją sudarantiems komponentams pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose, nuorodose į gamintojų internetinius puslapius, gamintojo rašytiniame patvirtinime ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės |  | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente ir pan.) | Tiekėjo Nr. 2 pateiktos pastabos, pasiūlymai | Tiekėjo Nr. 4 pateiktos pastabos, pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKG registratoriai(holteriai) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Skaitmeninių kanalų skaičius | > 3 | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | EKG registratoriaus (holterio) ekrane rodoma informacija | EKG kreivės, tyrimo laikas, data, baterijos būklė | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Duomenys perduodami į kompiuterį | USB laidu arba atminties kortele (arba lygiavertis sprendimas) | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Vidinė įrenginio atmintis ar atminties kortelė, kuri dedama į ilgalaikį EKG registratorių (holterį), talpa, užtikrinanti >50 MB įrašymą | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Elektrokardiogramos (toliau – EKG) registravimo trukmė (kokybinis kriterijus) | > 5 paros | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  | Skelbiant konkursą prašome detalizuoti 7 punktą - Elektrokardiogramos (toliau – EKG) registravimo trukmė - > 5 paros , nurodant konkretų laiką, kurį EKG įrašymo įrenginys gali veikti su pilnai įkrauta baterija. |
|  | EKG registratoriaus maitinimo šaltiniai | Pakraunamos baterijos arba pakraunami to paties tipo akumuliatoriai | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų siūlome keisti į: Pakraunamos baterijos arba pakraunami to paties tipo akumuliatoriai arba baterijos AAA |  |
|  | Akumuliatorių ar baterijų pakrovėjas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų siūlome keisti į: Akumuliatorių ar baterijų pakrovėjas (reikalaujama, jeigu komplektuojama su pakraunamomis baterijomis) |  |
|  | Komplektacija: ilgalaikio EKG registratorius (holteris) su diržu(-ais) ar krepšeliu, paciento EKG kabelis, vienkartinių elektrodų komplektas | 3 komplektai | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
| Holterinės sistemos darbui būtina kompiuterinė, programinė įranga, licencijos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kardiologinių tyrimų analizavimo programinė įranga ir holterinės sistemos darbui būtina(-os) licencija(-os), kuri(-ios) turės būti įdiegta(-os) į kompiuterį | 1 komplektas | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Holterinės sistemos darbui paruošta kompiuterinė įranga: analizės kompiuterinė darbo stotis, monitorius, spausdintuvas (nurodomas įrangos gamintojas(-ai) ir modelis(-iai)) | 1 komplektas | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | CE sertifikatas pateikiamas pristačius prekę |  |  |
|  | Garantinis terminas (kokybinis kriterijus) | >2 metai | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Apmokymas dirbti | Būtinas |  |  |  |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |  |  |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |  |  |

Už siūlomą ilgesnę nei 5 paros EKG registravimo trukmę specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasiūlymui suteikiami papildomi balai.

Už siūlomą garantinį terminą, viršijantį minimalų reikalaujamą 2 metų terminą, specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasiūlymui skiriami papildomi balai.