## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija III pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ODOS DARINIŲ ŠALINIMO LAZERIS

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose, nuorodose į gamintojų internetinius puslapius, gamintojo rašytiniame patvirtinime ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente ir pan.) | Tiekėjo Nr. 3 pateiktos pastabos, pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Lazerio tipas | CO2 lazeris | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Lazerio bangos ilgis | 10,6 µm (+0,1 µm) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Darbo režimai | Ne mažiau kaip du darbo režimai, tarp kurių turi būti: - frakcinis darbo rėžimas, - chirurginis darbo režimas. Komplektacijoje turi būti antgalis/-iai/ ir/ar rankena/-o, būtini procedūroms atlikti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Integruotos gydymo programos, naudojamos odos darinių šalinimui. | Būtina | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | Įterpti frakcinio režimo iš anksto nustatytas gamintojo programas. Parametras: Integruotos gydymo programos, naudojamos odos darinių šalinimui ir frakciniam odos atjauninimui. Rekomenduojame į techninius reikalavimus įtraukti: 1. Minimali lazerio galia: ne mažiau 30W; 2. Minimalus impulso pasikartojimo dažnis – ne mažiau 1500 kHz; 3. Impulso trukmė reguliuojama diapazone – ne mažesniame intervale 250 us-100ms; 4. Frakcinio režimo galimi naudoti figūros pasirinkimai: 1. Ne mažiau kaip 6 skirtingi pasirinkimai; 2. Mažiausios figūros išmatavimai 5x5 mm, didžiausios 18x18 mm; 3. Lazerio veikimas frakciniame režime – ne mažiau kaip trys skirtingi (plintantis, atsitiktinis būtini) Tai yra minimalūs reikalavimai, kur bus užtikrinama, jog tiekėjai nesiūlys blogesnių parametrų lazerio sistemas. |
|  | Apsauginiai akiniai, skirti darbui su lazeriu | Ne mažiau kaip 2 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Pagalbinis spindulys | ≤ 5mW, reguliuojamas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Šarnyrinė ranka ar lygiavertė sistema (rankena), ant kurios dedasi rankena/-os (antgaliai) chirurginėms ar/ir frakcinėms procedūroms | Būtina | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Lazerio aušinimas | Būtinas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Ekranas | Būtinas spalvoto vaizdo; >7 colių ekranas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas | (pildo tiekėjas) | CE sertifikatas pateikiamas pristačius prekę |  |
|  | Garantinis terminas (kokybinis kriterijus) | >2 metai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Apmokymas dirbti | Būtinas |  |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |

Frakcinio darbo režimo pagalba mikroskopiniais taškais (frakcijomis) naikinami įvairūs dariniai, nepažeidžiant aplinkinių audinių. Frakcinis rėžimas naudojamas paviršiniams ir vidutiniams dermo sluoksniams.

Chirurginio darbo režimo pagalba pjaunami ar/ir pašalinami audiniai. Chirurginis rėžimas eina iki gilesnių audinių sluoksnių. Poveikio zona – lokalizuotas pjūvis.

Integruotos gydymo programos – specialiai sukonfigūruoti procedūrų nustatymų rinkiniai, kurie padeda operatoriui greičiau ir tiksliau atlikti įvairias lazerines procedūras, sumažinant klaidų riziką ir užtikrinant optimalų gydymo rezultatą.

Už siūlomą garantinį terminą, viršijantį minimalų reikalaujamą 2 metų terminą, specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasiūlymui skiriami papildomi balai.