KLAUSIMYNAS

ČIUŽINYS PRAGULŲ PROFILAKTIKAI SU LATERALINIU PAVERTIMU

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ČIUŽINYS PRAGULŲ PROFILAKTIKAI SU LATERALINIU PAVERTIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Čiužinys skirtas pragulų prevencijai ir gydymui iki 4 stadijos imtinai |  |  |
| 2 | Čiužinys turi būti su programuojamu nuolatiniu lateraliniu pavertimu ir lovoje naudojamas be papildomo poroloninio čiužinio |  |  |
| 3 | Čiužinys sudarytas iš ne mažiau kaip 25 individualios poliuretano celės, 10 (±2) cm aukščio, ne mažiau kaip 4 celės galvos srityje – statinės. Apačioje integruotas 5 cm porolono pagrindas arba analogiškas |  |  |
| 4 | Rėžimai: kintamo slėgio su 10 (±2) minučių ciklu; pastovaus žemo slėgio (CLP) režimas |  |  |
| 5 | Stabilizavimo funkcija: maksimalaus pripūtimo režimas 20 minučių, automatiškai grįžtant į ankstesnį nustatymą |  |  |
| 6 | Lateralinis pavertimas: kairės, dešinės arba dvipusio posūkio parinktis, užtikrinanti automatinį lateralinį pavertimą kartu su kintamu režimu ne blogesniu diapazonu kaip nuo 10 minučių iki 4 valandų. |  |  |
| 7 | Greito išleidimo funkcija - CPR |  |  |
| 8 | Čiužinio danga - daugiasluoksnė poliuretano (PU) danga, pralaidi orui, nepralaidi drėgmei, antibakteriškai impregnuota. Atspari ugniai, atitinka standartą BS 7177. Siūlės sulydytos, danga atspari dezinfekcinėms medžiagoms, skalbiama iki 95°C temperatūroje. |  |  |
| 9 | Pripūsto čiužinio matmenys: ne daugiau 200 cm x 90 cm x 15 cm |  |  |
| 10 | Maksimali apkrova: ne mažiau 250 kg |  |  |
| 11 | Valdymo įrenginys: kompaktiškas, ypač lengvas kompresorius su keliomis terapinėmis funkcijomis. Automatinis panelės užraktas po 3 min. |  |  |
| 12 | Valdymo įrenginio tvirtinimas prie lovos ne mažiau 2 tvirtinimo kabliais |  |  |
| 13 | Žemo slėgio aliarmas: garsinis ir vaizdinis |  |  |
| 14 | Išsijungimo aliarmas: garsinis ir vaizdinis (nutrūkus maitinimui). |  |  |
| 15 | Garantija: ≥24 mėn. |  |  |
| 16 | Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams |  |  |
| 17 | Gaminio priežiūros ir naudojimosi instrukcija lietuvių kalba |  |  |