## Lapas1
Echoskopas prostatos punkcijoms su sisteminių biopsijų bei MRT – UG vaizdų suliejimo (Fusion) metodu atliekamų pritaikomųjų prostatos biopsijų įranga, 1 vnt.
Eil.Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės
1. | Sistemos komplektacija | 1.Prostatos punkcijoms specializuotas echoskopas, aukštos klasės, 1 vnt.;
2.Endokavitalinis daviklis prostatos TP punkcijoms vaizdinti, dviejų plokštumų 1 vnt.;
3.TP prostatos punkcijų vaizdinimo daviklio stabilizavimo ir valdymo platforma su echoskopu turinti tiesioginį laidinį skaitmeninį ryšį, daviklio erdvinės padėties perdavimui 1 vnt.;
4.Į UG konsolę integruota MRT ir UG vaizdų sujungimo (Fusion) programinė įranga ir licencijos TP stabilizuoto daviklio prieigos tipo ir TP laisvos rankos prieigos tipo pritaikomosioms (Fusion) prostatos biopsijoms atlikti 1 vnt.;
5.Magnetinio lauko sistema TP pritaikomosioms (Fusion) prostatos biopsijoms laisvos rankos režimu 1 vnt.;
6. Prostatos ribų ir taikinių biopsijai MRT vaizdo kontūravimo programinė įranga kompiuteriui.
2. | Reikalavimai pritaikomosioms (Fusion) prostatos biopsijoms | 1.TP stabilizuoto daviklio prieigos tipo ir TP laisvos rankos prieigos tipo pritaikomosios (Fusion) prostatos biopsijos;
2.Vidutinė pritaikomosios (Fusion) biopsijos trukmė – ne daugiau kaip 7 minutės;
3.Realaus laiko ultragarso UG vaizdo – MRT suliejimas, nenaudojant ultragarsinio vaizdo 3D kontūravimo (pre-planavimo) ir kalibracijos;
4.Turi būti galima pataisyti MRT kontūrus ir vėl sulieti su realaus laiko UG vaizdu pacientui sujudėjus arba biopsinei adatai atstūmus prostatos audinius;
5.Teigiamo vėžio biopsijų stulpeliai turi būti aptinkami > 84% atvejų, kai nustatomas PIRADS 3-5. Tikslumas turi būti patvirtintas moksliniais tyrimais.
6.Pritaikomąsias TP laisvos rankos prieigos tipo Fusion prostatos biopsijas turi būti galima atlikti vietinėje nejautroje;
3. | Echoskopas | 1.Mobilus, manevringas, pritaikytas naudoti operacinėje;
2.Bendras sistemos svoris ne daugiau 70kg;
3.Monitorius ne mažiau 19 colių, vertikalios orientacijos, sukamas į visas puses nepriklausomai nuo valdymo panelės, palenkiamas į horizontalią transportinę padėtį;
4.Valdymo panelė hermetiškai sandari, be siūlių, lengvai valoma, tvirtinama ant "vištos kojos" tipo mobilaus stovo su stabdžių sistema, aukščio reguliavimo ribos ≥ 25 cm (patogi dirbti sėdimoje ir stovimoje padėtyje);
5.Su programa ir licencija palaikančia vienmomentinio vaizdinimo dviejų plokštumų endokavitalinius daviklius diagnostinėms ir gydomosioms prostatos transrektalinėms (TR) ir transperininėms (TP) punkcijomos.
4. | Endokavitalinis daviklis | 1.Dvi plokštumas (išilginę – linijinę ir skersinę- gaubtinę), galima vaizduoti vienmomentiškai;
2.Tinkamas TP prostatos punkcijų ultragarsinei kontrolei;
3.Gali būti pilnai pamerkiamas į skystį ir sterilizuojamas;
4.Su programuojamais valdymo mygtukais;
5.Suderinamas su vertikalaus tvirtinimo punkcijų nukreipikliais bei ant steperių tvirtinamais brachiterapiniais tinkleliais.
5. | Daviklio stabilizavimo valdymo ir navigacijos platforma (steperis) TP pritaikomosioms (Fusion) prostatos biopsijoms stabilizuoto daviklio prieigos tipo režimu | 1.Komplekte turi būti padėties nustatymo įtaisas, stabilizatorius, stabilizatoriaus tvirtinimas prie standartinio operacinio stalo bėgelio bei trasportavimo - laikymo stovas;
2.Tinkama įvairių gamintojų TP prostatos punkcijų vaizdinimo davikliams;
3.Skaitmeninis tiesioginis laidinis daviklio erdvinės padėties perdavimas echoskopui;
4.Tinkama realaus laiko TP prostatos biopsijų (sisteminių ir pritaikomųjų stabilizuoto daviklio prieigos tipo) bei gydymo (krioterapijos, brachiterapijos planavimo programinei įrangai;
5.Suderinamas su davikliu prie siūlomo echoskopo bei vienkartiniais brachiterapiniais adatų nukreipimo tinkleliais;
6.Yra galimybė atlikti sistemines TP prostatos biopsijas.
6. | Ultragarsinėje konsolėje integruota MRT ir UG vaizdų sujungimo programinė įranga (Fusion) ir licencijos | 1.Turi būti galima atlikti prostatos ir jos taikinių biopsijai MRT vaizdo kontūravimus naudojant tik echoskopo platformą su ta pačia sąsaja ir valdymo panele;
2.MRT vaizdai turi būti perduodami į echoskopą, DICOM tinklu bei per nešiojamas laikmenas;
3.Turi būti užtikrinamas greitas realaus laiko MRT-UG vaizdų sujungimas be ultragarsinio vaizdo 3D kontūravimo (preplanavimo) bei kalibravimo;
4.Prostatos UG ir MRT vaizdų pjūvio plokštumų sampratos, atsirandančios dėl skirtingų paciento padėčių, suvienodinimo (išlyginimo) algoritmas;
5.Įdiegta programinė įranga turi licencijas TP stabilizuotai ir TP laisvos rankos prostatos Fusion biopsijoms;
6.Ataskaita išsaugojama PDF formatu.
7. | Magnetinio lauko sistema TP pritaikomosioms (Fusion) prostatos biopsijoms laisvos rankos režimu | 1.Komplekte jutiklis su laikikliu, magnetinio lauko generatorius, imtuvas, reikalingi laidai;
2.Tinkama TP prostatos biopsijų daviklio (1.2 poz.) erdvinei padėties navigacijai laisvos rankos režimu;
3.Yra galimybė prijungti prostatos TR biopsijų daviklius Fusion biopsijoms.
8. | MRT vaizdo kontūravimo programinė įranga kompiuteriui | 1.Turi būti lengvai ir greitai valdoma;
2.Skirta paruošti prostatos MRT ruošinius Fusion biopsijai, kad nebūtų užimama ultragrasinė konsolė esant dideliam bioptuojamų pacientų srautui;
3.Prostatos UG ir MRT vaizdų pjūvio plokštumų sampratos, atsirandančios dėl skirtingų paciento padėčių, suvienodinimo (išlyginimo) algoritmas;
4.Turi būti galima MRT duomenis į kompiuterį importuoti ir ruošinius biopsijoms į echoskopą perduoti DICOM tinklu bei per nešiojamas laikmenas.
9. | Garantija | 24 mėnesiai