## Sheet1
KONTEINERIO-ŠALDYTUVO VAISTAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | KONTEINERIS- ŠALDYTUVAS, VAISTAMS
1.1 | Paskirtis | Nešiojamas šaldytuvas, skirtas saugiam vaistų, vakcinų ir kitų biologinių produktų gabenimui, su atidarymu iš viršaus.
1.2 | Talpa | Vidinė talpa ne mažiau kaip 22 l.
1.3 | Temperatūros diapazonai | Palaiko temperatūrą viduje ne platesnėse ribose nei 2-10°C diapazone.
1.4 | Atsparumo klasė | Ne prastesnė nei IP34.
1.5 | Standartai | MIL-STD 810G arba lygiavertis - pageidautina.
1.6 | Maitinimo šaltinis | Turi veikti nuo 100 iki 230 V (AC) (±10), (50/60 Hz) ir 12,0–24,0 V (DC).
1.7 | Svoris | Nepakrauto ne daugiau nei 36 kg.
1.8 | Išoriniai matmenys | Ne didesni nei 85 cm x 55 cm x 40 cm.
1.9 | Komplektacija | Išimamas krepšelis, pritaikytas konteineriui-šaldytuvui, skirtas vakcinoms, vaistams ir kitoms biologinėms medžiagoms tvarkingai sudėti - pageidautina.
1.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
11 | LARINGOSKOPAS VIDEO
11.1 | Paskirtis | Prietaisas skirtas atlikti netiesioginio vaizdo intubaciją. Daugkartinio naudojimo, su keičiamomis daugkartinėmis mentelėmis.
11.2 | Ekranas | 1. Tipas LCD, TFT arba lygiavertis, spalvotas. 2. Skersmuo ne mažesnis kaip 2,4 colio. 3. Pasilenkiantis aukštyn- žemyn ne mažiau kaip 40° kampu. 4. Pasisukantis į šonus ne mažiau kaip 180° kampu.
11.3 | Apšvietimas | LED arba lygiavertis.
11.4 | Kamera | Ne mažiau kaip 2 Mpix raiškos.
11.5 | Maitinimas | 1. Baterija ar įkraunamas akumuliatorius. 2. Ne mažiau kaip 200 min veikimas su naujais elementais ar pilnai įkrautu akumuliatoriumi.
11.6 | Galimybė įrašyti vaizdus į prietaiso atmintį | Pageidautina.
11.7 | Komplektacija | 1. Baterijos ar akumuliatorius su krovikliu (gali būti integruotas prietaise) ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Antgalis Macintosh tipo Nr.4, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Antgalis Macintosh tipo Nr.3, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Antgalis Macintosh tipo Nr.2, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 5. Antgalis Macintosh tipo Nr.1, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 6. Dėklas prietaisui ir mentelėms sudėti, ne mažiau kaip 1 vnt.