IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Medicinos įranga (Elektrinės funkcinės lovos su spintelėmis su maitinimo staliuku - 5 kompl.) (PPR-625)

Elektrinės funkcinės lovos su spintelėmis su maitinimo staliuku techninė specifikacija

(perkamas kiekis 5 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Būtina nurodyti teikiant pasiūlymą |  |
| 2. | Lovos tipas | Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova suaugusiems. |  |
| 3. | Lovos išoriniai matmenys | Ne didesni kaip: Ilgis - 210 cm. Plotis 108 cm. |  |
| 4. | Čiužinio platformos matmenys | Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), ne mažesni kaip 200 x 90 cm. |  |
| 5. | Čiužinio platforma | - Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. - Platformos rėmas metalinis, atsparus drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Platformos paviršius pagamintas iš lengvai valomų tvirtų metalo, plastiko ir/arba medžio skersinių, atsparių drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; |  |
| 6. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | - 1. Valdoma elektrine pavara; - 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne mažiau kaip: žemiausia riba 30 cm, aukščiausia riba 70 cm. 3. Lovos aukštis nuo grindų iki lovos rėmo ne mažiau 15 cm. |  |
| 7. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | - Valdoma eletrine pavara, pultelio pagalba; - Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažiau nei 60º. |  |
| 8. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | - Valdoma elektrine pavara, pultelio pagalba; - Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažiau nei 30º. |  |
| 9. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | - Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; - Maksimalus pakėlimo kampas ne mažiau nei 20°; |  |
| 11. | Mechaninis galvos-nugaros sekcijos nuleidimas į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu | - 1. Galimybė nuleisti galvos-nugaros sekcijos atramą dingus elektrai ar esant variklio gedimui. - 2. Naudojant rankinį galvos-nugaros sekcijos nuleidimą į horizontalią padėtį, sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |
| 12. | Valdymo pultas ne mažiau 1 vnt. | - 1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; - 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekcijų pakėlimo kampą; - 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; |  |
| 13. | Šoniniai apsauginiai rėmai | - 1. Pagaminti iš plastiko ir/arba medžio drožlių plokštės ir/arba aliuminio ir/arba metalo, medžio imitacijos spalva (pageidautina) dengtas paviršius, atsparus drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - 2. Šoninės apsaugos: 1 dalies iš vienos pusės, per visą šono ilgį, ir dviejų atskirų dalių iš kitos pusės (per visą šono ilgį), arba 4 dalių (po dvi iš kiekvienos pusės lovos šonuose, per visą lovos šono ilgį); - 3. Šoninių apsaugų aukštis reguliuojamas; - 4. Kiekvienas šoninis apsaugos segmentas valdomas atskirai; - 5. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos. |  |
| 14. | Lovos galai | - 1. Pagaminti iš medžio drožlių plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos, pageidautina medžio imitacijos spalva, gali būti su iškirtimu viršuje. - 2. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3-5 skirtingų medžio imitacijos spalvų ir/arba atspalvių. |  |
| 15. | Lovos važiuoklė | - 1. Su 4 dvigubais ratukais, kurių skersmuo ne daugiau 100 mm; - 2. Ratukai su individualia stabdžių sistema. - 3. Pageidautina, kad ratukai turėtų apsaugą nuo šiukšlių ir dulkių. |  |
| 16. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Maksimali saugi lovos apkrova su čužiniu - ne mažiau nei 170 kg |  |
| 17. | Lovos preidai ir konstrukciniai elementai | Komplektiojama kartu su pakėlimo kartimi su rankena, kuri tinka siūlomo modelio lovai. |  |
| 18. | Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją). |  |
| 19. | Garantija lovai | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 20. | Lova komplketuojama kartu su čiužiniu. | Lova komplektuojama kartu su čiužiniu, su medicininiu užvalkalu (nepralaidžiu skysčiams). |  |
| 21. | Čiužinio sandara, sluoksniai: | 1. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; 2. Pagamintas iš kokybiško, elastingo putų poliuretano arba kitos lygiavertės medžiagos, tankis ne mažiau 40 kg/m3. |  |
| 22. | Čiužinio išmatavimai | - Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos - išmatavimus; Čiužinio aukštis – ne mažiau 12 cm. |  |
| 23. | Reikalavimai čiužinio užvalkalui: | - Čiužinio užvalkalo audinys elastingas poliuretanas arba 100% poliesteris dengtas 100 % poliuretano sluoksniu arba kitas lygiavertis, sugeriantys skystį paviršiuje, bet jo nepraleidžiantis per visą audinį (tokiu būdu apsaugant čiužinį nuo drėgmės, skysčių, šlapimo, sutepimo). - Užvalkals turi būti kvėpuojantis, antialerginis, higieniškas apsaugantis nuo bakterijų ir grybelių atsiradimi; - Užvalkalas su užtrauktuku, kuris leidžia lengvai nuimti ar uždėti užvalkalą. - Atsparus dezinfekcijai; - Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba kitus lygiaverčius. |  |
| 24. | Garantija čiužiniui | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 25. | Spintelė prie lovos su maitinimo staliuku | 1. Kartu su lova komplektuojama dvipusė, kokybiška, talpi spintelė, su reguliuojamo aukščio ir posvyrio atlenkiamu stalviršiu. |  |
| 26. | Spintelės su maitinimo staliuku medžiagiškumas, sandara, išmatavimai | 1. Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės ar kitos lygiavertės plokštės. Spalva derinama prie lovos galų spalvos; 2. Paviršius atsparus valymui ir dezinfekcijai; 3. Spintelė su dvejomis durelėmis arba stalčiais, tarp jų - atvira lentyna. 4. Šoninėje spintelės dalyje yra atlenkiamas stalviršis. 5. Spintelės išmatavimai: plotis – 58 (± 8) cm, gylis – 45 (± 5) cm, aukštis – 80 (± 10) cm; 5. Spintelė su ratukais. Du ratukai su stabdžiais; |  |
| 27. | Garantija spintelei su maitinimo staliuku | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 28. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti lovos, čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). |
| 29. | Techninės specifikacijos parametrų atitikį pagrindžiantys dokumentai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas katalogas su siūlomų gaminių eskizais ar iliustracijomis, prospektas ir/arba internetinė nuoroda ir/arba kita informacija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninės specifikacijos prašomų rodiklių atitikimą nustatytoms parametrų reikšmėms. |
| 30. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumantavimo, po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 31. | Vartotojų apmokymas | Medicinos personalo apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 32. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (jei tokia yra). |
| 33. | Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių | 1. Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. |

Papildomi reikalavimai:

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.

Aplinkosauginiai reikalavimai: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. punktu.

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitinti bent vieną iš nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimų:

a) prekei sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir mažiau teršiama aplinka;

b) prekei pagaminti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir/arba naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;

c) prekei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų;

d) prekei suteikiamas ilgesnis garantinis terminas nei taikoma standartinė nurodoma garantija.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus: gamintojo techniniai dokumentai ir (ar) deklaracijos (pateikiant objektyvius įrodymus) įrodančios, kad produkcija yra pagaminta naudojant perdirbtas/antrines žaliavas ar prekei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų; galiojanti sutartis prekei pagaminti sunaudojama mažiau elektros energijos ir/arba naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

_____________________