Dermatologinis lazeris – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lazerio tipas ir paskirtis | Anglies dioksido CO2 lazeris odos darinių šalinimui ir atjauninimui |
| 2. | Lazerio bangos ilgis | 10600 nm ± 50 nm |
| 3. | Darbo režimai | - Nuolatinė banga CW; - Pavienis impulsas; - Impulsų seka arba pulsinis režimas. |
| 4. | Fokusavimas | Fokusuotas režimas, audinių išgarinimui ir nefokusuotas režimas, audinių koaguliavimui arba lygiaverčiai režimai |
| 5. | # Lazerio galia | Galia ne mažiau kaip 25 W |
| 6. | # Pulsinio režimo dažnio keitimo diapazonas | Nuo 5 Hz iki 50 Hz arba nuo 0,02 s iki 0.2 s, ne siauresnis |
| 7. | # Impulso trukmės nustatymo diapazonas | Nuo 10 ms iki 900 ms, ne siauresnis; keitimo žingsnis ne daugiau kaip 10 ms |
| 8. | # Pozicionavimo lazerio bangos ilgis | 650 nm ± 20 nm |
| 9. | # Pozicionavimo lazerio galia | Ne daugiau kaip 5 mW, intensyvumas reguliuojamas |
| 10. | # Sistemos valdymas | Integruotas valdymo pultas su ekranu, valdomas liečiamu ekranu arba fiziniais mygtukais/ratukais. |
| 11. | # Saugumas | Avarinio stabdymo mygtukas; šviesinis ir/arba garsinis indikatorius lazeryje ir/arba skeneryje. |
| 12. | # Komplektacija: | - lazerio aparatas 1 vnt., - apsauginiai akiniai 2 vnt., - frakcijinis skanavimo priedas 1 vnt., - CO2 antgalis 1 vnt, - kojinis jungiklis, - vežimėlis su ratukais lazerio aparatui (ratukai gali būti integruoti į lazerį), - dūmų ištraukėjas. |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

1.3. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

1.4. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.).

1.5. Siūloma prekė privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

1.6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių.

1.7. Prekės pristatymas (adresu: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, Šeškinės g. 24, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą), instaliacija, prijungimas ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

1.8. Kartu su pristatytomis prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija:

1.8.1. prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba;

1.8.2. užpildytas techninis pasas.

1.9. Garantinis laikotarpis:

# 1.9.1. ne mažiau 24 mėn.

1.9.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrenginio remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įrenginys sugenda dėl vartotojo kaltės.

1.10. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1.10.1. Mokymai ≥ 3 specialistų;

1.10.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.

_______________________________________