TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Šeškinės poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 3386163 „ŠP-71657 REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO AUTOMATIZUOTO TYRIMO ATLIKIMUI BEI ANALIZATORIAUS ĮSIGIJIMAS PANAUDOS BŪDU“ dėl pirkimo dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Techninių parametrų pavadinimas |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Šlapimo nuosėdų mikroskopinė analizė. Mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles ne mažiau kaip į 20 kategorijų: - Eritrocitai skaičius/DPL - Mikrocitai skaičius/DPL - Akantoidiniai eritrocitai skaičius/DPL - Kiti poikilocitai skaičius/DPL - Leukocitai skaičius/DPL - Leukocitų sankaupos balai - Plokštaus epitelio ląstelės skaičius/DPL - Inkstinio epitelio ląstelės skaičius/DPL - Pereinamojo epitelio ląstelės skaičius/DPL - Hialininiai cilindrai skaičius/DPL - Vaškiniai cilindrai skaičius/DPL - Grūdėti cilindrai skaičius/DPL - Kiti cilindai skaičius/DPL - Bakterijos balai - Gleivės balai - Spermatozoidai skaičius/DPL - Kalcio oksalato kristalai balai - Šlapimo rūgšties kristalai balai - Magnio amonio fosfato kristalai balai - Pseudohifai rasta/nerasta - Mielės rasta/nerasta Sistema taip pat turi turėti galimybę identifikuoti šlapimo takų infekciją (UTI), bei pateikti informacinį pranešimą/indikaciją, jei tokios infekcijos būtų aptiktos. | Prašome pakeisti automatiškai mikroskopijos programinės įrangos klasifikuojamas šlapime esančias daleles į šias kliniškai svarbiausias kategorijas, atsižvelgiant į rinkoje esančių šlapimo nuosėdų analizatorių realias galimybes atlikti kokybišką automatinę klasifikaciją (o ne tik teikti pranešimus (flags) apie aptiktas daleles): Eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, neplokštaus epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, patologiniai cilindrai bakterijos, gleivės, spermatozoidai, kristalai, kalcio-oksalato monohidrato (CaOxm) kristalai, kalcio-oksalato dihidrato (CaOxd) kristalai, šlapimo rūgšties kristalai, tripelfosfatų kristalai, mielės. | Perkančioji organizacija nusistatė minimalius, jos poreikius tenkinančius, techninės specifikacijos reikalavimus. 11 punkto techninės specifikacijos formuluotė vykdytos rinkos konsultacijos (CVP IS ID 2514863) metu koreguota taip, kad sudarytų galimybę dalyvauti platesniam tiekėjų ratui, neapribojant konkurencijos vienos technologijos naudai. Vietoje ankstesnio reikalavimo „automatiškai klasifikuoti pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą“ buvo suformuluota nuostata, kad mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles ne mažiau kaip į 20 kategorijų, kartu pateikiant aiškų klinikiniu pagrindu sudarytą parametrų sąrašą. Perkančioji organizacija ištaiso pastebėtą netikslumą dėl kategorijų skaičiaus: „Šlapimo nuosėdų mikroskopinė analizė. Mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles ne mažiau kaip į 21 kategoriją“. Visi 11 punkte nurodyti parametrai yra būtini išsamiai šlapimo nuosėdų analizei – padeda diagnozuoti infekcijas, inkstų funkcijos sutrikimus, kraujotakos ar mikologinius pakitimus. 11 punkte nurodyti parametrai yra grindžiami Europos laboratorinės diagnostikos draugijos (EFLM) gairėmis ir praktiniais diagnostikos poreikiais. Pasiūlytas sąrašas, nors apima dalį svarbiausių rodiklių, neatspindi visos reikiamos informacijos šlapimo nuosėdų analizei. Pavyzdžiui, mikrocitai, akantoidiniai eritrocitai, poikilocitai ar pseudohifai taip pat turi svarbią klinikinę reikšmę, jie padeda identifikuoti glomerulinius pažeidimus ar grybelines infekcijas. Todėl, siekiant išlaikyti diagnostinį tikslumą ir išsamumą, esami parametrai paliekami. Reikalavimo formuluotė jau pakoreguota taip, kad būtų neutrali technologijų atžvilgiu ir leistų siūlyti skirtingus analizės metodus, užtikrinant tiek konkurenciją, tiek aukštus klinikinius kokybės standartus. Sistema turi turėti galimybę pateikti informacinį pranešimą apie galimą šlapimo takų infekciją (UTI), o taip pat klasifikuoti šlapimo nuosėdų daleles į ne mažiau kaip 21 kategoriją. Reikalavimas nekeičiamas. |
| 17. | Įrangos priežiūra ir valdymas. Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliu atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. | Dauguma tiekėjų turi Lietuvoje gamintojų apmokytų inžinierių komandą, tad nuotolinės pagalbos centrai jiems nereikalingi. Esant reikalui, inžinieriai ar produktų specialistai, esantys Lietuvoje, gali prisijungti nuotoliu. Prašome šį reikalavimą pašalinti. | Atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlymą reikalavimas koreguojamas ir 17 punkto atitiktis turi būti pagrįsta kartu su pasiūlymu pateikiant nuotolinio prisijungimo (atliekant prevencinius ir diagnostinius veiksmus) prie įrangos galimybę patvirtinantį dokumentą. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.