projekto „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS Kalvarijos SAVIVALDYBĖJE“

OPERACINIO STALO pirkimo

techninė specifikacija

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Operacinis stalas. BVPŽ kodas: 33192230-3 Operaciniai stalai. Nėra CPO kataloge. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Operacinis stalas įsigyjamas įgyvendinant projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Kalvarijos savivaldybėje“. Prekes pristatomos ir sutveriamas adresu Vytauto g. 9 Kalvarija.

- PREKĖMS YRA TAIKOMI ŠIE REIKALAVIMAI:

3.1. Bendrieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Visos prekės ir jas komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos supakuotos. |
| 2. | Į prekės komplektą turi įeiti visos dalys, medžiagos ir kt. dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti prekes. |
| 3. | Prekės turi būti pristatytos Vytauto g. 9, Kalvarija. |
| 4. | Pristatytoms prekėms suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |
| 5. | Teikiant pasiūlymą būtina užpildyti Siūlomų prekių atitikties techninės charakteristikos lentelę, jos: 5.1. Siūlomų prekių atitikties techninės charakteristikos lentelėje (2 priedo „Pasiūlymas“), nurodant konkrečius siūlomų prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. 5.2. Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitikimas. Tiekėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 patvirtinto „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka ir rezultatų apskaičiavimas“ 4.4.4.4. p. nuostatomis: - Reikalavimas - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. (įrodantys dokumentai žr. sutarties specialiųjų sąlygų 13.1 p.) |
| 6. | Visi siūlomi gaminiai turi būti stabilūs, konstrukcijos turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų ilgalaikį naudojimą. |
| 7. | Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu. |
| 8. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės charakteristikos lentelėje (2 priedo „Pasiūlymas“, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Privaloma detalus aprašymas su prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama vartotojo, serviso dokumentacija lietuvių kalba. |

  - Prekių techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Elektro - hidraulinis valdymas arba lygiavertis |
| 2. | Keliamas svoris ne mažiau 200 kg |
| 3. | Stalo ilgis ne mažiau 2050 mm |
| 4. | Stalo aukštis (matuojant be čiužinio) ne mažiau 550 mm. ir ne daugiau 1080 mm |
| 5. | Stalo plotis be šoninių bėgelių ne mažiau 520 mm; su šoniniais bėgeliais ne mažiau 570 mm |
| 6. | Trendelenburgas / anti Trendelenburgas ne daugiau 30° |
| 7. | Šoninis pakreipimas į kairę / į dešinę ne mažiau 17° |
| 8. | Galvinio segmento pakreipimas aukštyn ne mažiau +45°, žemyn ne daugiau -90° |
| 9. | Nugarinio segmento reguliavimas ne mažiau nei +80°ir ne daugiau nei -40° |
| 10. | Kojų segmento reguliavimas ne mažiau nei +20° ir ne daugiau nei -90° |
| 11. | Valdymas pulteliu ir stalo pagrinde |
| 12. | „O“ grąžinimas į pagrindinę poziciją vieno mygtuko paspaudimu |
| 13. | Antipragulinis čiužinys iš viskoelastinės ir Goretex medžiagų ar lygiavertis |
| 14. | Gulto plotis ne mažiau 520 mm |
| 15. | Gulto storis ne mažiau 60 mm |
| 16. | Integruotos baterijos, kurios leistų atlikti ne mažiau nei 60 įrenginio operacijų. |
| 17. | Privalo turėti garantiją netrumpesnę nei 24 mėn. |
| 18. | Privalo turėti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją. |
| 19. | Prietaisas turi būti pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui |