| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | 2.4. Vertikalaus judėjimo diapazonas: Minimalus atstumas nuo grindų iki horizontalaus detektoriaus (0⁰ padėtis) ne didesnis kaip 71 cm, maksimalus atstumas – ne mažesnis kaip 140 cm | prašome atitinkamai pakeisti reikalavimą „Minimalus atstumas nuo grindų iki horizontalaus detektoriaus (0⁰ padėtis) ne didesnis kaip 71 cm, maksimalus atstumas – ne mažesnis kaip 135 cm“ Siūlomas reikalavimo pakeitimas, sumažinant maksimalų atstumą nuo grindų iki horizontalaus detektoriaus (0° padėtyje) nuo ne mažesnio kaip 140 cm iki ne mažesnio kaip 135 cm, yra grindžiamas ergonominiais, techniniais ir praktiniais argumentais, ypač atsižvelgiant į šiuolaikinių skaitmeninių mamografijos sistemų dizainą ir klinikinę praktiką. Moksliniuose šaltiniai, kaip Perry et al. (2018) bei „EUREF Quality Assurance Guidelines for Digital Mammography“, teigia, kad detektoriaus padėties reguliavimo diapazonas nuo maždaug 65 cm iki 135 cm yra pakankamas norint užtikrinti kokybišką krūtų pozicionavimą tiek stovint, tiek sėdint, net ir mažo ūgio ar riboto mobilumo moterims. Dauguma klinikinių mamografijos tyrimų atliekami, kai pacientė stovi, o vidutinis moters ūgis Europoje yra apie 165 cm – tai leidžia patogiai atlikti tyrimą net ir esant detektoriaus aukščiui iki 135 cm. Ergonomiškumas darbuotojams : mažesnis maksimalus aukštis palengvina radiologijos technologų darbą, tokiu būdu sumažinamas rankų kėlimas virš pečių lygio, kuris dažnai sukelia ilgalaikius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus, kaip nurodo ESR (European Society of Radiology) gairės. Be to, kompaktiškesnis detektoriaus judėjimo intervalas leidžia efektyviau naudoti erdvę mamografijos kabinete, kuris dažnai būna riboto dydžio ambulatoriniuose padaliniuose. Reikalavimo korekcija atspindi realią klinikinę praktiką, neblogina tyrimo kokybės ir tiesiogiai prisideda prie saugesnės, ergonomiškesnės bei pacientui ir personalui patogesnės darbo aplinkos. <…> Prašome, kad būtų reikalavimas atitinkamai pakeistas. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. VšĮ Antakalnio poliklinika yra nusimačiusi visus minimalius perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus. Informuojame, jog reikalavimas dėl vertikalaus judėjimo diapazono viršutinės ribos yra pagrįstas realiu poreikiu ir dirbtinai neriboja konkurencijos. Paaiškiname, kad vidutinis moters ūgis Lietuvoje yra ne 165 cm, o 168 cm t. y. vidutiniškai 3 cm didesnis nei Europos vidurkis. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias skaitmeninio mamografo įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 2. | 10.3.3. Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius: <...> 6. Atvaizduojantis spalvotus ir nespalvotus vaizdus | Prašome pakeisti reikalavimą atitinkamai: „Atvaizduojantis nespalvotus vaizdus“ Pažymima, jog reikalavimas, jog mamografijos sistema „atvaizduotų spalvotus ir nespalvotus vaizdus“, yra perteklinis, atsižvelgiant į praktinius bei klinikinės diagnostikos poreikius mamografijoje pagrindiniai diagnostiniai vaizdai – tiek įprastinėje, tiek skaitmeninėje ar tomosintezės mamografijoje – visada yra pilkų atspalvių (grayscale). Visa esminė diagnostinė informacija (pvz., krūties tankis, mikrokalcinatai, ribos, šešėliai) matoma tik aukštos skiriamosios gebos nespalvotuose vaizduose, nes spalvinė vizualizacija neturi jokio pridėtinės vertės krūties vėžio diagnostikai standartinėse mamogramose. Tarptautinės gairės, tokios kaip EUREF bei ACR (American College of Radiology), nurodo, kad mamografijos monitoriai ir sistemų peržiūros funkcijos turi būti orientuotos į aukšto kontrasto nespalvotų vaizdų peržiūrą, o ne spalvų palaikymą. Praktiškai, spalvotų vaizdų palaikymas dažnai susijęs su papildomomis licencijomis, didesnėmis sistemos sąnaudomis ir kompleksine programine įranga, kuri dažnai nėra išnaudojama kasdienėje klinikinėje praktikoje. Jei įstaiga neintegruoja pažangių AI CAD sistemų, spalvotų sluoksnių peržiūra nėra reikalinga. Dauguma radiologijos technologų ir gydytojų dirba su vienodai nespalvotais vaizdais, o net kai naudojami AI ar CAD, jų rezultatai dažniausiai pateikiami kaip struktūrinės ataskaitos ar pažymėtos sritys, kurios nebūtinai reikalauja spalvinių žymėjimų. Todėl reikalavimas dėl spalvotų vaizdų atvaizdavimo yra perteklinis. Daugumai įstaigų, ypač regioninėms ar pirminio lygio, visiškai pakanka reikalavimo palaikyti aukštos kokybės nespalvotų vaizdų peržiūrą, o spalvotų vaizdų palaikymas neturi praktinės reikšmės ir tik be reikalo riboja įrangos pasirinkimą ar didina pirkimo kaštus. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad pirkimo techninės specifikacijos 10.2.14 punkte nurodyta, kad gydytojo radiologo darbo vieta turi būti tinkama peržiūrėti ne tik mamografinius, bet ir ultragarso bei magnetinio rezonanso vaizdus. Toks funkcionalumas naudojamas diferencijuojant cistinius ir solidinius darinius, tikslinant mamografijose matomus pakitimus ir pan. Spalvinio doplerio informacijos ultragarsiniuose vaizduose ir multiparametrinių magnetinio rezonanso tyrimų peržiūrai būtinas monitorius gebantis atvaizduojantis spalvotus ir nespalvotus vaizdus. |
| DĖL VERTINIMO KRITERIJŲ: |  |  |  |
| 3. | T1 Rentgeno vamzdžio židinio dėmių kiekis daugiau nei 2. Vertinimo būdas statinis: (taip / ne). Parametro lyginimasis svoris: L1= 15. | T1 reikalavimas, kuriame nurodyta, kad mamografo rentgeno vamzdžio židinio dėmių kiekis turi būti daugiau nei 2, yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją. Toks kriterijus neatspindi realių klinikinių poreikių – daugumoje šiuolaikinių mamografų sistemų yra naudojamos 1–2 židinio dėmės, kas yra visiškai pakankama tiek diagnostinei kokybei užtikrinti, tiek dozei optimizuoti. Reikalavimas turėti daugiau nei 2 židinio dėmes dirbtinai siaurina konkurenciją ir eliminuoja iš viešojo pirkimo procedūros tokius gerai žinomus gamintojus <...>, kurių mamografai plačiai naudojami Lietuvoje ir pasaulyje. Šį reikalavimą dažniausiai atitinka tik vienas konkretus gamintojas – X, kurio modeliai XY ar XZ (jei komplektuojama tomosintezės opcija) serijos aparatai, turi 3-4 židinio dėmes. Tokiu būdu T1 reikalavimas, turintis net 0,15 svorio koeficientą, tampa esminiu barjeru konkurentams ir atveria kelią privilegijuoti būtent X sprendimą. Reikalavimas yra akivaizdžiai pritaikytas šiam gamintojui, o tai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo principus – ypač nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir skaidrumo nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikiniai mamografai su 2 židinio dėmėmis pilnai atitinka diagnostinius standartus (įskaitant galimybę pasirinkti mažesnę židinio dėmę priartinimui ar tiksliam taikymui), toks reikalavimas nėra pagrįstas medicinine ar technologine būtinybe. Priešingai – tai perteklinis techninis barjeras, kuris riboja konkurenciją, sumažina tiekėjų skaičių ir galimai didina kainą viešajam pirkimui. Todėl T1 kriterijus turėtų būti keičiamas į ,,ne mažiau kaip 2 židinio dėmės", arba ,,Židinio dėmių skaičius ≥ 2“, tai būtų objektyvus, proporcingas ir konkurenciją skatinantis reikalavimas, leidžiantis dalyvauti platesniam gamintojų ratui ir užtikrinantis realią kainos bei kokybės konkurenciją. Tokio pobūdžio svorio paskirstymas neatitinka nei vertinimo nuoseklumo, nei technologinio balanso principų. Racionalu būtų taikyti tolygesnį ir pagrįstą svorio pasiskirstymą tarp visų vertinamų techninių savybių, ypač tarp tų, kurios daro realią įtaką klinikiniam rezultatui, eksploataciniam patogumui ar diagnostinės procedūros efektyvumui. Tinkamai paskirstyti svorio koeficientai užtikrintų, kad vertinimo sistema skatintų objektyvią konkurenciją, o ne privilegijuotų specifinį techninį sprendimą. Be to, kai kriterijus yra vertinamas binaire (taip/ne), bet jam suteikiama reikšminga įtaka galutiniam vertinimui, iš esmės eliminuojamos galimybės siūlyti lygiavertes ar pranašesnes sistemas, kurios neatitinka vieno formalaus reikalavimo. Tokia vertinimo sistema neatitinka nei proporcingumo, nei efektyvumo principų, o svarbiausia – nesuteikia realios pridėtinės vertės ligoninei. Todėl T1 kriterijui tikslinga arba sumažinti svorį, arba peržiūrėti visų kitų techninių parametrų svorio koeficientus, juos paskirstant tolygiai ir atsižvelgiant į realų poveikį sistemos veikimui. | Atsakydami paaiškiname, kad techniniuose pranašumuose nurodyti parametrai ar funkcionalumai nėra privalomi ir iš viešojo pirkimo procedūros neeliminuoja nei vieno Tiekėjo. Tiekėjas, pasiūlęs įrangą su geresniais parametrais ar papildomais funkcionalumais, gaus atitinkamus techninių pranašumų balus. Pažymime, kad šis vertinimo kriterijus nėra priderintas išskirtinai X. Rinkoje yra ir kitų gamintojų, kurių mamografinės sistemos komplektuojamos rentgeno vamzdžiu, turinčiu daugiau nei 2 židinio dėmes. Paaiškiname, kad didesnis židinio dėmių kiekis leidžia prailginti rentgeno vamzdžio tarnavimo laiką, nes šiluminė anodo apkrova ekspozicijos metu yra tolygiau paskirstoma, naudojant daugiau židinio dėmių mažiau dėvisi atskiros anodo zonos. Tikslesnis spinduliuotės parametrų parinkimas leidžia sumažinti pacienčių apšvitą ir pagerinti gaunamo vaizdo kokybę. Priešingai nei yra teigiama siūlyme, šis funkcionalumas daro realią įtaką klinikiniam rezultatui, eksploataciniam patogumui ir diagnostinės procedūros efektyvumui. Pažymime, kad pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyta, jog siūlomas mamografijos aparatas turi turėti ne mažiau kaip dvi židinio dėmes (pirkimo techninės specifikacijos 5.1 ir 5.2 punktai), todėl siūlomas vertinimo kriterijaus pakeitimas į ,,ne mažiau kaip 2 židinio dėmės", arba ,,Židinio dėmių skaičius ≥ 2“ prieštarauja ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarkai, nes naudingumo balai gali būti skiriamo tik už geresnius nei pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus. |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas

10.2.14. Ultragarso vaizdų, magnetinio rezonanso tomografijos vaizdų peržiūra. Reikalaujama parametro reikšmė: Būtina.